## Troškovnik gr.1
Prilog IV. Troškovnik
Grupa 1. Oprema za uzgoj pokusnih životinja
R.br. | Oznaka stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2.4. | Univerzalna ventilacijska jedinica za održavanje zadanih uvjeta | kom | 7 | 0 | 0
1a | 2.4. | Univerzalna ventilacijska jedinica za individualne ventilacijske sustave | kom | 2 | 0 | 0
2 | 2.5. | Samoventilirajući kavez (126) s nosačem | kpl | 6 | 0 | 0
3 | 2.6. | Samoventilirajući kavez (36) s nosačem | kpl | 8 | 0 | 0
4 | 2.9. | Jedinica za punjenje bočica čistom vodom, | kom | 1 | 0 | 0
5 | 2.10. | Sustav za pročišćavanje i acidifikaciju vode za piće | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 2.12. | Perilica kaveza | kom | 1 | 0 | 0
7 | 2.13. | Perilica bočica | kom | 1 | 0 | 0
8 | 2.14. | Jedinica za pražnjenje bočica | kom | 1 | 0 | 0
9 | 2.15. | Kolica s ladicama za transport bočica i kaveza | kom | 6 | 0 | 0
10 | 2.16. | Metabolički kavez | kom | 10 | 0 | 0
11 | 2.17. | Stalak za metaboličke kaveze | kom | 1 | 0 | 0
12 | 2.18. | Mobilni spremnik za stelju i hranu | kom | 7 | 0 | 0
13 | 2.19. | Samostojeći kabinet | kom | 2 | 0 | 0
14 | 2.29. | Mobilni aparat za dezinfekciju prostora (H202 - vodikov peroksid) | kom | 2 | 0 | 0
15 | 2.44. | Dodaci za obogaćivanje kaveza - različite vrste | kpl | 1 | 0 | 0
16 | 2.63. | Inox kolica za transport | kom | 12 | 0 | 0
17 | 2.64. | Inox polica (konvencionalni stalci za smještaj opreme) | kom | 35 | 0 | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-om: | [5 empty] | 0

## Tehničke specifikacije gr.1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 1. Oprema za uzgoj pokusnih životinja
Uputa o načinu popunjavanja Tehničkih specifikacija: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Obrazac tehničkih specifikacija po svim traženim stavkama, na način da u stupcu „ponuđene specifikacije“ opiše specifikaciju ponuđene robe za svaku pojedinu stavku • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija • Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave opisani su uz tražene tehničke specifikacije (gdje je primjenjivo). Ispunjeni obrazac Tehničkih specifikacija s uputom na redni br. stranice iz kataloga, brošure i sl. dostavlja se kao sastavni dio ponude, dok se kao ažurirani popratni dokument dostavljaju katalozi, brošure, izjave i sl. kojim se dokazuju navodi iz tehničkih specifikacija • Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma ili se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj mora prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj i dostaviti ga kao ažurirani popratni dokument. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama • Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točan broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno" ili "maksimalno".
R.br. | Oznaka stavke | Opis traženih karakteristika | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). | Referenca na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga ili prospekta, opisima ili fotografijama ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | 2.4. | Univerzalna ventilacijska jedinica za održavanje zadanih uvjeta - 7 komada
Namjena: uređaj za upuhivanje zraka i postizanje odgovarajućeg protoka zraka u samoventilirajućim kavezima, Kontrola i regulacija zraka
Prilagođena za sve stalke sa samoventilirajućim kavezima
Samostojeća ventilacijska jedinica odvojena od stalka sa samoventilirajućim kavezima, 4 kotača od kojih minimalno 2 imaju kočnicu
Protok zraka može biti pozitivan/negativan
Protok ulaznog zraka: pred-filter grubih čestica -˃ mikrobiološki filter -˃ stalak -˃ pojedini kavez
Protok zraka iz kaveza: pred-filter -˃ mikrobiološki filter.
Predfilter s aluminijskom ramom, 100 komada
Mikrobiološki filter H14 ili jednakovrijedan (kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: minimalna učinkovitost filtriranja 99.99%, prikladan za višekratno autoklaviranje), 7 komada
Prikladna za volumen ulaznog/izlaznog zraka min. 200 m3
Volumen protoka zraka mora se moći mijenjati, kako bi se neovisno o broju kaveza osigurao broj izmjena zraka/sat u svakom kavezu; standardan broj izmjena/sat je min 75.
Kapacitet: Jedna ventilacijska jedinica ima dovoljan kapacitet da poslužuje najmanje 4 jednostrana ili najmanje 2 dvostrana stalka sa samoventilirajućim kavezima
Podliježe kontroli za propuštanje filtera - svaka ventilacijska jedinica ima svoj test certifikat
Programator ciklusa rada
Programiranje rada ventilacijske jedinice, praćenje radnih parametara i njihovo bilježenje putem ekrana osjetljivog na dodir
Buka: max. 50dBA
Kontrola rada mikroprocesorom
Kontrolni panel
Uređaj i softver za daljinsko praćenje
Alarmni sustav
Opremljena s utičnicom
2 kompleta za povezivanje nosača kaveza s ventilirajućom jedinicama (nastavci i silikonska cijev min. dužine 2000 mm)
Pokretana ECM motorom, bez prijenosa vibracije
Mjesto za omogućavanje analize zraka
Računalni operacijski sustav za instalaciju na ventilacijske jedinice, uključujući licencu za korištenje
Kabel za napajanje sa šuko utičnicom, dužine min. 2 m
Uređaj mora biti sukladan normama: HRN EN 61010-1:2011 Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu - 1.dio Opći zahtjevi, HRN EN 61326-1:2013 Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu - Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost, HRN EN ISO 14644-3:2019 Čisti prostori i odgovarajući kontrolirani okoliš -3. dio: Ispitne metode, HRN EN ISO 3744:2011 Akustika - Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka; za sve navedene norme vrijedi "ili jednakovrijedno"
Napajanje: 220 V, 50/Hz
1a | 2.4. | Univerzalna ventilacijska jedinica za individualne ventilacijske sustave - 2 komada
Namjena: uređaj za upuhivanje zraka i postizanje odgovarajućeg protoka zraka u samoventilirajućim kavezima, Kontrola i regulacija zraka i vlage
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Prilagođena za sve stalke sa samoventilirajućim kavezima
Samostojeća ventilacijska jedinica odvojena od stalka sa samoventilirajućim kavezima, 4 kotača od kojih minimalno 2 imaju kočnicu
Protok zraka može biti pozitivan/negativan
Protok ulaznog zraka: pred-filter grubih čestica -˃ mikrobiološki filter -˃ stalak -˃ pojedini kavez
Protok zraka iz kaveza: pred-filter -˃ mikrobiološki filter.
Predfilter sa aluminijskom ramom, 100 komada
Mikrobiološki filter H14 ili jednakovrijedan (kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: minimalna učinkovitost filtriranja 99.99%, prikladan za višekratno autoklaviranje), 7 komada
Minimalna brzina protoka vlažnog zraka 30m3/h
Volumen protoka zraka mora se moći mijenjati, kako bi se neovisno o broju kaveza osigurao broj izmjena zraka/sat u svakom kavezu; standardan broj izmjena/sat je min 75.
Kapacitet: Jedna ventilacijska jedinica ima dovoljan kapacitet da poslužuje najmanje 4 jednostrana ili najmanje 2 dvostrana stalka sa samoventilirajućim kavezima
Programator ciklusa rada
Programiranje rada ventilacijske jedinice, praćenje radnih parametara i njihovo bilježenje putem ekrana osjetljivog na dodir
Buka: max. 50dBA
Kontrola rada PID kontrolerom (tzv. proportional-integral-derivative controller) ili jednakovrijedno
Kontrolni panel
Uređaj i softver za daljinsko praćenje
Alarmni sustav
2 kompleta za povezivanje nosača kaveza s ventilirajućom jedinicama (nastavci i silikonska cijev min. dužine 2000 mm)
Pokretana ECM motorom, bez prijenosa vibracije
Mjesto za omogućavanje analize zraka
računalni operacijski sustav za instalaciju na ventilacijske jedinice, uključujući licencu za korištenje
kabel za napajanje sa šuko utičnicom, dužine min. 2 m
uređaj mora biti sukladan normama: HRN EN 61010-1:2011 Sigurnosni zahtjevi za mjernu, upravljačku i laboratorijsku električnu opremu - 1.dio Opći zahtjevi, HRN EN 61326-1:2013 Električna oprema za mjerenje, vođenje i laboratorijsku uporabu - Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost, HRN EN ISO 14644-3:2006 Čisti prostori i odgovarajući kontrolirani okoliš -3. dio: Ispitne metode, HRN EN ISO 3744:2011 Akustika - Određivanje razina zvučne snage i razina zvučne energije izvora buke mjerenjem zvučnog tlaka; za sve navedene norme vrijedi "ili jednakovrijedno"
Napajanje: 220 V, 50/Hz
2 | 2.5. | Samoventilirajući kavez (126) s nosačem - 1 komplet
Stalak za smještaj kaveza za miševe (1 komad)
Stalak za individualno ventilirajuće kaveze za miševe
Smještaj kaveza na stalku s obje strane
Neinvanzivne mlaznice s gumenim ili silikonskim nastavkom za ulaz čistog zraka u kavez i izlaz zraka iz kaveza
Opskrba zrakom preko samostalne jedinice
Umetanje kaveza: sistem guranje-izvlačenje
4 kotača od kojih minimalno 2 imaju kočnicu
Veličina stalka: odgovarajuća za smještaj min. 126 kaveza traženih dimenzija, max. visina stalka: 200 cm, max širina stalka: 200 cm
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Ventili i otvori na nosaču kaveza sami se zatvaraju kada se kavez odvoji od stalka
2 kompleta za povezivanje sa stalkom u nizu
Kavez za smještaj miševa (126 komada)
Materijal izrade: polisulfon
2 klapne (po jedna sa svake strane kaveza)
Rešetka od nehrđajućeg čelika koja dijeli donji i gornji prostor kaveza s ugrađenom hranilicom i prostorom za bočicu
Brtva na rešetci od nehrđajućeg čelika koja dijeli donji i gornji prostor kaveza
Filter poklopac od polisulfona, s klamericama
Mikrobiološki filter na poklopcu kaveza za filtriranje virusa i bakterija, prikladan za višekratno autoklaviranje)
Ulazni i izlazni ventili smješteni na vrhu kaveza s dvije silikonske brtve
Mogućnost namještanja nadtlaka i podtlaka u kavezu
Bočice za vodu smještene u gornjem prostoru kaveza, s vanjske strane poklopca od polisulfona sa silikonskom brtvom - mijenjanje bočica bez skidanja kaveza sa stalka
Bočica sa silikonskim ringom, transparentna, graduirana, od poliuretana materijala, volumen 260 ml (+/-5%)
Nastavak za bočicu od nehrđajućeg čelika, duljine 65 mm (+/-5%) i promjera 2,2 mm (+/-5%)
Materijal izrade nastavka za bočicu: polirani nehrđajući čelik, otporan na koroziju, otporan na žvakanje, izrađen u jednom komadu
Indikator koji pokazuje je li kavez ispravno pozicioniran na nosaču
Sistem za samozaključavanje kaveza stavljenog na nosač
Mogućnost spajanja kaveza s ventilacijskom jedinicom pomoću fleksibilnih cijevi
Svi dijelovi kaveza trebaju biti od materijala prikladnoga za autoklaviranje
Maksimalno strujanje zraka 0,05 m/sec
Mogućnost podešavanja izmjene zraka u kavezu od min. 0-80 izmjena/h
Držač kartica za evidenciju, plastični I horizontalno položeni
Mikro bakterijski filter max. 0,2 mikrometra, 100 komada
Dimenzije kaveza: površina 540 cm2 (+/-5%), visina uključujući bočicu 195 mm (+/-10%)
Dopunski set kaveza
Set od minimalno 50 rezervnih kaveza s pripadajućom opremom (kavez, rešetkasti poklopac, filter poklopac, bočica, nastavak za bočicu, nosač kartica za evidenciju) od kojih 25 uključuje bočice od 260 ml (+/-5%) i 25 uključuje bočice od 300 ml (+/-5%)
3 | 2.6. | Samoventilirajući kavez (36) s nosačem - 1 komplet
Stalak za smještaj kaveza za štakore (1 komad)
Stalak za individualno ventilirajuće kaveze za štakore
Smještaj kaveza na stalku s jedne strane
Neinvanzivne mlaznice
Opskrba zrakom preko samostalne jedinice
Umetanje kaveza: sistem guranje-izvlačenje
4 kotača od kojih minimalno 2 imaju kočnicu
Veličina stalka: odgovarajuća za smještaj min. 36 kaveza traženih dimenzija, max visina stalka: 200 cm, max širina stalka: 200 cm
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Ventili i otvori na nosaču kaveza sami se zatvaraju kada se kavez odvoji od stalka
2 kompleta za povezivanje sa stalkom u nizu
Kavezi za smještaj štakora (36 komada)
Materijal izrade: polisulfon
2 klapne (po jedna sa svake strane kaveza)
Rešetka od nehrđajućeg čelika koja dijeli donji i gornji prostor kaveza s ugrađenom hranilicom i prostorom za bočicu
Brtva na rešetci od nehrđajućeg čelika koja dijeli donji i gornji prostor kaveza
Filter poklopac od polisulfona, s klamericama
Mikrobiološki filter na poklopcu kaveza za filtriranje virusa i bakterija, prikladan za višekratno autoklaviranje)
Mikro bakterijski filter max. 0,2 mikrometra, 100 komada
Ulazni i izlazni ventili smješteni na vrhu kaveza s dvije silikonske brtve
Mogućnost namještanja nadtlaka i podtlaka u kavezu
Bočice za vodu smještene u gornjem prostoru kaveza, s vanjske strane poklopca od polisulfona sa silikonskom brtvom - mijenjanje bočica bez skidanja kaveza sa stalka
Bočica sa silikonskim ringom, transparentna, graduirana, od poliuretana materijala, volumen 700 ml (+/-5%)
Nastavak za bočicu od nehrđajućeg čelika, duljine 65 mm, promjera 2,2 mm (+/-5%)
Materijal izrade nastavka za bočicu: polirani nehrđajući čelik, otporan na koroziju, otporan na žvakanje, izrađen u jednom komadu
Okomite cijevi od nehrđajućeg čelika za ulaz čistog zraka u kavez i izlaz zraka iz kaveza
Indikator koji pokazuje je li kavez ispravno pozicioniran na nosaču
Sistem za samozaključavanje kaveza stavljenog na nosač
Mogućnost spajanja kaveza s ventilacijskom jedinicom pomoću fleksibilnih cijevi
Svi dijelovi prikladni za autoklaviranje i dezinficiranje
Maksimalno strujanje zraka 0,05 m/sec
Mogućnost podešavanja izmjene zraka u kavezu od min. 0-80 izmjena/h
Držač kartica za evidenciju, plastični I horizontalno položeni
Minimalne dimenzije kaveza: površina 800 cm2 (+/-5%), visina uključujući bočicu 280 mm (+/-5%)
Dopunski set kaveza
Set od minimalno 35 rezervnih kaveza s pripadajućom opremom (kavez, rešetkasti poklopac, filter poklopac, bočica, nastavak za bočicu, nosač kartica za evidenciju), od kojih 25 uključuje bočice od 400 ml (+/-5%) i 10 uključuje bočice od 700 ml (+/-5%)
4 | 2.9. | Jedinica za punjenje bočica čistom vodom - komad
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Dimenzije (+/- 5%): 1200 x 730x 900 mm (dxšxv)
Mogućnost smještanja sistema za acidifikaciju vode za piće za laboratorijske životinje u donjem dijelu jedinice i sistema za filtririanje vode u gornjem dijelu jedinice
1 dovod za acidifiranu vodu
mlaznice za istovremeno punjenje min. 18 bočica, prilagođene košarama za bočice
Komponente i cijevi od nehrđajućeg čelika, elektro-polirane za pojačanu otpornost na kiseline
5 | 2.10. | Sustav za pročišćavanje i acidifikaciju vode za piće - komplet
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Sustav se smješta u donji dio punjača bočica čistom vodom za napajanje laboratorijskih životinja
Acidifikacija vode programiranim dodavanjem sumporne kiseline (H2SO4), uz kontrolu pH vrijednosti
Filtriranje vode prije zakiseljavanja
Elektro polirana komora za miješanje od nehrđajućeg čelika
Daljinsko upravljanje
pH sonda
Spremnik za kiselinu (H2SO4 koncentracije do 35%)
Opremljen fleksibilnim cijevima armiranih nehrđajućim čelikom i elektro-poliranim čvrstim cijevima od nehrđajućeg čelika
Volumen spremnika: min. 5 l
Ventil za otpuštanje tlaka
6 | 2.12. | Perilica kaveza - komad
Namjena: pranje kaveza i bočica za vodu te ostalih dijelova opreme u za to namijenjenim košarama od nehrđajućeg čelika
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Kapacitet: min. 32 kaveza miševe, 4 košare za bočice
Vrata s kliznim otvaranjem, izvedba: vertikalni sustav punjenja i pražnjenja perilice na horizontalne košare s okomitim podizanjem i spuštanjem poklopca
Dozirne pumpe (za alkalni i kiseli deterdžent te za doziranje aditiva)
Za efikasno pranje voda izlazi iz min. 10 rotirajućih "ruku" s mlaznicama, tlačena vodenom pumpom
Programiranje rada perilice, praćenje radnih parametara i njihovo bilježenje putem ekrana osjetljivog na dodir
Trajanje ciklusa pranja: 3-9 minuta za kaveze i bočice
Nadzorni sustav putem interneta
Daljinski dijagnostički paket
Snimač potrošnje
Mogućnost samopokretanja (self-start opcij)
Upravljanje pomoću ekrana osjetljivog na dodir
USB priključak za preuzimanje podataka
1 nosiva polica i 1 podesiva polica
1 pumpica za doziranje deterdženata
Stražnja vrata za dodatnu opremu
Ventilator za odvodnju pare
Komplet rešetki za kaveze za miševe iz stavke 2.5. (1 komad) i kaveze za štakore iz stavke 2.6. (1 komad)
Komplet košara za bočice: 16 komada (za 18 bočica od 200-350 ml) i 16 komada (za 18 bočica od 500-700 ml), uključeni integrirani klizni poklopci
Komplet košara za nastavke bočica, 6 komada
Maksimalne vanjske dimenzije uređaja s podignutim poklopcem u vršni položaj (dxšxv): 2050 x 1025 x 2500 mm
Napajanje: max. 400 V, 50Hz
7 | 2.13. | Perilica bočica - komad
Namjena: pranje bočica za vodu te ostalih dijelova opreme u za to namijenjenim košarama od nehrđajućeg čelika
Ukupne dimenzije (+/- 5%): 635 x 735 x1930 mm, visina uključuje podignuta vrata
Gornji dio perilice diže se i spušta okomito
Kapacitet: košara s min. 18 mjesta za bočice
Dozirne pumpe za deterdžente
Mlaznice za pranje min. 18 bočica, prilagođene košarama za bočice
Programiranje rada perilice, praćenje radnih parametara i njihovo bilježenje putem ekrana osjetljivog na dodir
Pristup potpunom održavanju i upravljanju s prednje strane
Napajanje: max. 400 V, 50Hz
8 | 2.14. | Jedinica za pražnjenje bočica - komad
Sastoji se od jedinice za pražnjenje bočica sa samostojećom jedinicom za skidanje nastavaka
Materijal izrade: nehrđajuči čelik
Klizne vodilice, tuš
Prilagođena košarama za min. 18 bočica
Uređaj za skidanje nastavaka komprimiranim zrakom
9 | 2.15. | Kolica s ladicama za transport bočica i kaveza - komad
Kolica za transport kaveza, 2 komada
Mobilna kolica na kotačima (minimalno 2 kotača s kočnicama)
Dimenzije (dxšxv) (+/- 5%): 840 x 500 x 290 mm
Materijal izrade: nehrđajući čelik, radna površina polirana
Prikladna za autoklaviranje
Kolica za transport bočica sa policama, 2 komada
Kapacitet: min. 12 košara s 18 bočica od 200 do 340 ml
Materijal izrade: nehrđajući čelik, radna površina polirana
Prikladna za autoklaviranje
Pokrov za kolica za transport bočica, 2 komada, materijal izrade: poliester, 10 mikrona, prikladan za autoklaviranje
Kolica za transport bočica sa policama, 2 komada
Kapacitet: min. 8 košara sa 18 bočica od 500 do 700 ml
Materijal izrade: nehrđajući čelik, radna površina polirana
Prikladna za autoklaviranje
Pokrov za kolica za transport bočica, 2 komada, materijal izrade: poliester, 10 mikrona, prikladan za autoklaviranje
10 | 2.16. | Metabolički kavez - komad
Namjena: za štakore od 150g do 300g
Materijal izrade: svi dijelovi za sakupljanje urina i/ili fecesa izrađeni od prozirnog polikarbonatnog polimera
Svi dijelovi prikladni za autoklaviranje i dezinficiranje
Kavez može stajati pojedinačno ili se može složiti u nosač kaveza
Mogućnost hlađenja skupljenog urina i/ili fecesa
11 | 2.17. | Stalak za metaboličke kaveze - komad
Min. 10 mjesta za metaboličke kaveze za miševe ili štakore
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Svi dijelovi prikladni za autoklaviranje i dezinficiranje
Mogućnost postavljanja sistema za hlađenje sakupljenog urina uz metaboličke kaveze
12 | 2.18. | Mobilni spremnik za stelju i hranu - komad
Namjena: držanje manjih količina hrane i stelje za nadopunu u prostorijama sa životinjama
Spremnik s poklopcima, podijeljen na dva dijela (za hranu i za stelju) svaki volumena min. 80 l
Materijal izrade: nehrđajući čelik, radna površina polirana, dno spremnika perforirano s podloškom
Kolica prikladna za autoklaviranje
Mobilna kolica na kotačima (minimalno 2 kotača s kočnicama)
Sva zavarena mjesta obrađena su tako da u potpunosti izgledaju kao i površina na kojoj se nalaze
13 | 2.19. | Samostojeći kabinet - komad
Namjena: mobilna samostalna jedinica za smještaj miševa i štakora u sigurnim, kontroliranim i sanitarnim uvjetima
Konstrukcija od nehrđajućeg čelika
Filtracija i odvod zraka preko filtera: Pred-filter, mikrobiološki filter, ugljeni filter
Dva moda rada - pozitivni i negativni tlak
Dvostruki ventilacijski sistem
3-4 police od nehrđajućeg čelika bez perforacije
Ekran osjetljiv na dodir za upravljanje rada kabineta
Mobilan s kotačima (minimalno 2 kotača s kočnicama)
Transparentno crvena vrata, 2 komada
Mogućnost smještaja svih tipova kaveza (min 12 komada za štakore ili 16 komada za miševe)
uređaj mora ispunjavati zahtjeve sukladno normama HRN EN ISO 9001:2015 I HRN EN ISO 14001:2015 ili jednakovrijednim
Napajanje: max. 230 V, 50Hz
14 | 2.29. | Mobilni aparat za dezinfekciju prostora (H202-vodikov peroksid)- komad
Namjena: dezinfekcija opreme i prostora volumena do 300 m³
Uređaj se sastoji od dvije jedinice. Jedna (radna jedinica) razvija H2O2 čestice u prostoru (ili opremi) koja se dezinficira, a druga služi za programiranje i kontrolu rada sistema. Druga jedinica smješta se izvan prostora koji se dezinficira, kako operator ne bi bio izložen opasnosti udisanja H2O2 para.
Radna jedinica ima i senzor koncentracije H2O2 u prostoru. Senzor za vrijeme dezinfekcije održava programiranu koncentraciju H2O2 para, a kada je proces dezinfekcije završen javlja kada više nema opasnih para H2O2 u prostoru.
Buka uređaja max. 80 dBA
Programiranje rada uređaja, praćenje radnih parametara i njihovo bilježenje pomoću ekrana osjetljivog na dodir
15 | 2.44. | Dodaci za obogaćivanje kaveza - različite vrste - komplet
Kućica za miševe - 300 komada (transparentno crvena, materijal izrade PC, prikladne za autoklaviranje)
Iglu za miševe - 200 komada (transparentno crveni, materijal izrade PC, prikladne za autoklaviranje)
Dom za miševe - 5000 komada (sigurni za glodanje, prikladan za autoklaviranje i iradijaciju)
Tunel za igru, sklonište za štakore - 800 komada (mogućnost ovjesa na kaveze, sigurni za glodanje, prikladan za autoklaviranje i iradijaciju)
Tunel za štakore - 100 komada (transparentno crveni, materijal izrade PC, prikladan za autoklaviranje)
Gnijezda - 3600 komada i 100 komada pojedinačnih ploča razrezanih na dijelove koji se lako odvajaju (materijal: vlakna čistog pamuka, prikladna za autoklaviranje, prikladni za skladištenje na duže vrijeme, pakiranje u ekstra čvrstim PE vrećicama u boksu bez prisustva prašine, sigurni za glodanje)
16 | 2.63. | Inox kolica za transport - komad
Namjena: prijevoz prljave i čiste opreme, hrane, stelje i drugih stvari u nastambi
Kolica s 4 kotača, jednom policom i ručkom za guranje
Zaobljeni rubovi
Materijal izrade police i odbojnika: nehrđajući čelik
Ukupne dimenzije (+/- 5%): 970x650x180 mm
17 | 2.64. | Inox polica (konvencionalni stalci za smještaj opreme) - komad
Namjena: mobilni stalak za smještaj opreme na 4 kotača
Kotači oblih rubova, prikladni za autoklaviranje u zaštitnoj vrećici (minimalno 2 kotača s kočnicama)
Materijal izrade: nehrđajući čelik
min. 5 polica oblih rubova
Okvir i ukrute od kvadratnih profila
Mogućnost niveliranja
Dimenzije (+/- 10%): 1350 x 550 x 1900 mm
Opis prostora i mogućnosti dostave predmeta nabave: |  | Kolna porta KBC-a Križine kroz koju prolazi pristupna cesta za dostavu na Medicinski fakultet je ograničenog pristupa te kroz nju mogu proći manja dostavna vozila do ukupne nosivosti od 7,5 tona. Prostor koji se oprema nema utovarno istovarnu rampu. Pragovi su ili u razini poda ili podignuta 10cm. Dostavnim vozilom se može doći do etaže -1 zgrade Medicinskog fakulteta u kojoj je predmetni prostor. Od tog mjesta dalje vodi kosina nagiba oko 30° i duljine 3,2m do hodnika koji je položen okomito na kosinu. U hodniku na 10m se nalazi strojarnica (DOSTAVNI PUNKT), a na 12m se nalazi teretni lift dimenzija 1,2x2m i nosivosti 650kg, a nasuprot lifta je stepenište širine 1,5m koje vodi na -2. Izlaskom sa stepeništa ulazi se u pregrađeni predmetni prostor površine od oko 570 m2 (DOSTAVNI PUNKT).
Napomene: |  | Predmet nabave obuhvaća dostavu opreme sukladne ovoj Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku, instalaciju, puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera sa certifikatom o izvršenoj edukaciji za rad sa opremom (ako je primjenjivo), kontrolu rada, edukaciju osoblja Naručitelja, predaju dokumentacije vezane uz isporučenu opremu (upute za korištenje, certifikati, norme) te uslugu jamstva. Ponuditelj je dužan osigurati servis isporučene opreme za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka.
Sva ponuđena oprema mora biti međusobno kompatibilna odnosno omugućavati učinkovito korištenje cjelokupne opreme u odnosu na funkcionalnost i optimalno korištenje prostora. Dimenzije opreme tražene ovom tehničkom specifikacijom propisane su s mogućnostima prostora u koji će biti smještena oprema, prema projektu opreme - dispozicija opreme sa priključcima