## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 11: Opremanje laboratorija senzorima, uređajima za određivanje tališta i laboratorijskim sitima
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Set za određivanje tališta
1.01 | Određivanje tališta i vrelišta na istom instrumentu
1.02 | Paralelno određivanje točaka tališta za barem 3 uzorka istovremeno
1.03 | Memorija za minimalno 50 točaka tališta i 50 točaka vrelišta
1.04 | Digitalno namještanje temperature s funkcijom zamrzavanja rezultata
1.05 | Raspon temperature: od sobne +10°C do 400°C
1.06 | Temperaturna rezolucija 0.1 °C
1.07 | Ponovljivost točke tališta kod brzine zagrijavanja od 0.5 °C /min ± 0.1 °C
1.08 | Vrijeme hlađenja od 350 °C do 50 °C maksimalno 15 minuta
1.09 | Vrijeme zagrijavanja od 50 °C do 350 °C maksimalno 5 min
1.1 | U skladu s metodama farmakopeje (Ph. Eur., USP i JP) ili jednakovrijedno
1.11 | Potpuna sljedivost kalibracijskih standarda do primarnih standarda
1.12 | Potpuno automatski vođen postupak kalibracije
1.13 | Set za kalibraciju od minimalno 100 kapilara za određivanje tališta, minimalno 10 epruveta za određivanje vrelišta, minimalno 10 kapilara za određivanje vrelišta, 1 nosač uzoraka, alat za čišćenje, kabel za napajanje i upute za rad i rukovanje
1.14 | Vizualno praćenje procesa preko leće za povećanje minimalno 2.5 x
1.15 | Mogućnost čišćenja prednjeg stakla
1.16 | Napajanje/snaga: 230 V-50 Hz/150 W
2. | Sita za prah (komplet)
2.01 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 63 mm
2.02 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 20 mm
2.03 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 10 mm
2.04 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 5 mm
2.05 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 2 mm
2.06 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 1 mm
2.07 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,71 mm
2.08 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,5 mm
2.09 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,2 mm
2.1 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,09 mm
2.11 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,063 mm
2.12 | Poklopac za sita d:200 mm
2.13 | Dno za sita d:200 m, h:65mm
2.14 | Napajanje 230V, 50/60Hz
3. | Serija standardiziranih sita
3.01 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,160 mm
3.02 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,125 mm
3.03 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,100 mm
3.04 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,075 mm
3.05 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,050 mm
3.06 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,020 mm
3.07 | Poklopac za sita d:200 mm
3.08 | Dno za sita d:200 m, h:50mm
3.09 | Odzračni prsten za mokro prosijavanje
4. | Uređaj za uzorkovanje plinova
4.01 | Višekanalni prijenosni detektor plina s pumpom i mogućnosti induktivnog punjenja
4.02 | Detektor za mjerenje 7 plinova
4.03 | Uređaj treba biti opremljen pumpom dovoljno snažnom da može uzorkovati plin na udaljenosti minimalno od 40 m
4.04 | Potraban spojni element ili adapter za prikapčanje pumpe na uređaj
4.05 | PID senzor za mjerenje izobuten-a u rasponu od 0 do 2000 ppm, ili bolje
4.06 | PID senzor za mjerenje izobuten-a u rasponu od 0,05 do 10 ppm ili bolje
4.07 | Držač nastavka sonde
4.08 | Nastavak sonde za benzen, 1 paket
4.09 | Nastavak sonde vlažnost, 1 paket
4.1 | Nastavak sonde aktivni ugljik, 1 paket
4.11 | Komplet za čišćenje lampe
4.12 | Teleskopsk sonda
4.13 | Crijevo minimalno dužine 40m
4.14 | Kalibracijski pribor
4.15 | Uređaj treba biti opremljen s pred-cjevčicom za specifična mjerenja npr. benzena
4.16 | Senzor za kisik (O2)
4.17 | Elektrokemijski senzor za CO, mjerno područje od 0-2000 ppm, rezolucija 1 ppm ili bolje
4.18 | Elektrokemijski senzor za plinove O2/H2S mjerno područje za H2S od 0-100 ppm i O2 0-25 vol% , rezolucija 0,1 vol% odnosno 0,1ppm ili bolje
4.19 | Elektrokemijski senzor za O2, mjerno područje od 0-100 vol %, rezolucija 0,5 vol% ili bolje
4.2 | Elektrokemijski senzor za H2S, mjerno područje od 0-100 ppm, rezolucija 0,1 ppm ili bolje
4.21 | Elektrokemijski senzor za NO2, mjerno područje od 0-50 ppm, rezolucija 0,1 ppm ili bolje
4.22 | Elektrokemijski senzor SO2, mjerno područje od 0-100 ppm, rezolucija 0,1 ppm ili bolje
4.23 | Infracrveni senzor koji omogućava mjerenje eksplozivnih, zapaljivh ugljikovodika u rasponu donje granice eksplozivnosti.
4.24 | Infracrveni senzor za CO2 s mjernom razlučivosti od 0,01 vol % ili bolje
4.25 | Infracrveni senzor za CH4 s mjernom rezlučivosti 0,2% ili bolje
4.26 | Infracrveni senzor za CO2
4.27 | Automatsko prebacivanje mjernog opsega
4.28 | Odgovarajuća programska podrška za osobna računala i/ili tablete i/ili pametne telefone te potrebna licenca i/ili dongle za iste
4.29 | Stanica za induktivno punjenje baterija uređaja
4.3 | Držač adaptera
4.31 | USB i/ili Infra crveno sučelje za spajanje na računalo ili jednakovrijedno
4.32 | Zaštitna gumena navlaka
4.33 | Uređaj mora imati minimalno alarm za plin, alarm za nisku razinu baterije i alarm za spremnost uređaja za mjerenje
4.34 | Uređaj treba biti opremljen sa sustavom za otkrivanje udaraca, kao i mogućnost generiranja izvješća kada se dogode takvi događaji koji mogu prouzročiti kvar
4.35 | Interna pohrana mjernih podatka kao i podataka o nepravilnom rukovanju (npr. udarci koji mogu prouzročiti kvar)
5. | Granulometrijska sita (komplet)
5.01 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 63 mm
5.02 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 20 mm
5.03 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 10 mm
5.04 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 5 mm
5.05 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 2 mm
5.06 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 1 mm
5.07 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,71 mm
5.08 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,5 mm
5.09 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,2 mm
5.1 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,09 mm
5.11 | Sito (dxh) 200x65mm, veličina očica 0,063 mm
5.12 | Poklopac za sita d:200 mm
5.13 | Dno za sita d:200 m, h:65mm
5.14 | Tresilica za prihvat osam sita s poklopcem i posudom za prihvat
5.15 | Napajanje 230V, 50/60Hz
6. | Uređaj za uzorkovanje krutih čestica iz zraka
6.01 | Mjerno područje: 0-200 mg/m3
6.02 | Točnost mjerenja: 2% od gornje granice
6.03 | Vrijeme odziva: 0,1 – 360 sec
6.04 | Temperatura plina: 0-220oC
6.05 | Okolna temperatura: -20oC do +50oC
7. | Uzorkivač tla
7.01 | Komplet svrdla za uzorkovanje tla
7.02 | U kompletu 3 vrste svrdla za uzorkovanje različitih medija (pjeskovito tlo, sitnozrno glinovito tlo, glinovito tlo)
7.03 | Promjer svrdla 3“
7.04 | Dubina bušenja: do 5m (u ovisnosti o vrsti geološke podloge)
8. | Oprema za određivanje KPK i BPK
KPK
8.01 | Uređaj za mjerenje KPK vrijednosti u mjernom području od 0 do 500 %; 0-50 ppm (mg/L)
8.02 | Rezolucija 0,1%, odnosno 0,01 ppm (mg/L)
8.03 | Točnost u mjernom području od 0-30 ppm (mg/L) ±1,5% očitanja ili ±0,10 ppm (mg/L) i u području od 30-50 ppm (mg/L) ±3% očitanja ili bolje
8.04 | Automatska kompenzacija temperature
8.05 | Mogućnost pohrane minimalno 40000 zapisa u internu memoriju
8.06 | Interval zapisa podesiv u rasponu od sekunde do minimalno 2 sata
8.07 | Sučelje za povezivanje KPK s računalom USB ili jedankovrijedno
8.08 | Napajanje uređaja preko baterija
BPK
8.09 | Uređaj za BPK manometrijski sa senzorom za tlak
8.1 | Raspon mjerenja BPK od 0 do 4000 mg/L u minimalno tri mjerna područja
8.11 | Točnost ±3,55 hPa ili bolje
8.12 | Raspon tlakova 500-1100 hPa
9. | Aparatura za određivanje tališta
9.01 | Baza: 13 cm×15 cm×1.5 cm
9.02 | Tijelo: 9 cm×9 cm×24 cm
9.03 | Težina: 1.0 kg
9.04 | Području od 20 do 260 oC
9.05 | Rezolucija: 0.10°C ili bolje
9.06 | Točnost: ±0.31 oC ili bolje
9.07 | Automatsko sigurnosno gašenje nakon 60 min grijanja.
9.08 | Kapilarne cijevi :
9.09 | 1.4–1.8 mm vanjski promjer
9.1 | 100 mm duljina
9.11 | Broj mjesta za kapilare: Minimalno 3
9.12 | Leća za gledanje-dimenzije:
9.13 | Promjer 27 mm- 30 mm
9.14 | Osvjetljenje kapilarnih utora LED svjetlom
9.15 | Spajanje na računalo: Bluetooth i/ili USB ili jednakovrijedno
9.16 | Aparatura treba biti kompatibilana s višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
10. | CO2 senzor
10.01 | Vrsta: NDIR (nedisperzivni infracrveni senzor)
10.02 | Područje minimalno do 100,000 ppm
10.03 | Točnost u najmanje tri područja
10.04 | 0 to 1,000 ppm: ±100 ppm
10.05 | 1,000 do 10,000 ppm: ±5% + 100 ppm
10.06 | 50,000 do 100,000 ppm: ±15%
10.07 | Rezolucija najmanje: 1 ppm CO2
10.08 | Vrsta temp. senzora: infracrveni (IC)
10.09 | Točnost: ±0.5°C (ili bolje)
10.1 | Rezolucija: 0.1°C(ili bolje)
10.11 | Vrsta senzora za vlažnost: infracrveni (IC)
10.12 | Točnost: ±5% (ili bolje)
10.13 | Rezolucija: 0.1% (ili bolje)
10.14 | Dimenzije senzora:
10.15 | Duljina do 82 mm
10.16 | Promjer do 28 mm
10.17 | Ukupna duljina do 200 mm
10.18 | Spajanje : Bluetooth i/ili USB ili jednakovrijedno
10.19 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
11. | Senzor za otopljeni kisik
11.01 | Području: 0 do 15 mg/L (ili ppm) ili bolje
11.02 | Točnost: ±0.2 mg/L ili bolje
11.03 | Potrebno vrijeme odziva: 95% ukupnog očitanja za 30 s, 98% u 45 s ili bolje
11.04 | Rezolucija: 0.014 mg/L ili bolje
11.05 | Kompenzacija temperature: automatska 5–35°C
11.06 | Kompenzacija tlaka: ručna
11.07 | Kompenzacija saliniteta: ručna
11.08 | Minimalni protok uzorka: 20 cm/s
11.09 | Spajanje: Bluetooth i/ili USB ili jedankovrijedno
11.1 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
12. | Senzor za plinoviti O2
12.01 | Mjerno područje: 0–27% (0-270 ppt)
12.02 | Točnost (uz 760 mm Hg): +/- 1% volumena O2
12.03 | Rezolucija: 0.01% ili bolje
12.04 | Vrijeme odziva: ~12 s od 90% ukupne vrijednosti
12.05 | Za područje tlaka: 0.5 atm do 1.5 atm
12.06 | Odziv: 0 do 4.8 VDC; 2.7 do 3.8 VDC @ 21% O2
12.07 | Vanjska impedancija: 1 KΩ ili bolje
12.08 | Vanjski napon: 5 V DC +/–0.25 V DC
12.09 | Način uzorkovanja plina: difuzija
12.1 | Normalna radna temperatura Područje: 25°C (±5°C)
12.11 | Raspon radne temperature: 5 do 40 ° C (s kalibracijom)
12.12 | Radni raspon vlažnosti: 0 do 95% RH
12.13 | Raspon temperature skladištenja: –20 to +60°C
12.14 | Maksimalne dimenzije senzorski dio: 45 mm duljina, 28 mm OD; ukupna duljina: 120 mm
12.15 | Spajanje: Bluetooth i/ili USB ili jedankovrijedno
12.16 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
13. | Senzor za salinitet
13.01 | Područje rada: 0 - 50 ppt (0 - 50,000 ppm) ili bolje
13.02 | Točnost: ±1% ili bolje
13.03 | Vrijeme odziva: 90% u 10 s ili bolje.
13.04 | Kompenzacija temperature: automatski od 5 do 35°C
13.05 | Područje temperature: 0 do 80°C
13.06 | Konstanta ćelije do 10.0 cm-1
13.07 | Opis: potopna, epoksidno tijelo, paralelne platinaste elektrode
13.08 | Dimenzije maksimalno: 12 mm OD i 150 mm duljine
13.09 | Senzor treba biti kompatibilan s višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
14. | Senzor za protok
14.01 | Mjerno područje: 0 do 4.0 m/s ili bolje
14.02 | Točnost: ±1% ili bolje
14.03 | Rezolucija: 0.0012 m/s ili bolje
14.04 | Vrijeme odziva (ili bolje):
14.05 | 98% u 5 s
14.06 | 100% u 15 s
14.07 | Temperaturno područje: 0 do 70°C
14.08 | Spajanje: Bluetooth i/ili USB ili jedankovrijedno
14.09 | Senzor treba biti kompatibilan s višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
15. | Senzor za etanol
15.01 | Mjerno područje: 0% do 3% ili bolje
15.02 | Rezolucija: 0.1 – 3% ili bolje
15.03 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
16. | Senzor za tlak
16.01 | Područje: 0 to 400 kPa ili bolje
16.02 | Rezolucija: 0.03 kPa ili bolje
16.03 | Točnost: ±3 kPa ili bolje
16.04 | Maksimalna brzina uzorkovanja: 50 uzoraka / s
16.05 | Volumen maksimalno: 0.8 mL
16.06 | Maksimalni pritisak koji senzor treba podnijeti bez trajnih oštećenja: 450 kPa
16.07 | Spajanje: Bluetooth i/ili USB ili jedankovrijedno
16.08 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
17. | Temperaturni senzor
17.01 | Područje temperature: –40 do 125°C ili bolje
17.02 | Rezolucija: 0.01°C ili bolje
17.03 | Točnost: ±0.25°C ili bolje
17.04 | Vrijeme odziva: 90% za 10 s
17.05 | Spajanje: Bluetooth i/ili USB ili jedankovrijedno
17.06 | Senzor treba biti kompatibilan s postojećim višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
18. | Aparatura za određivanje temperature taljenja
18.01 | Mjerno područje: sobna temperatura do minimalno 350 ° C ili više
18.02 | Točnost ±0,3%
18.03 | Rezolucija 0,1 oC
18.04 | Brzina grijanja od 1oC/min
18.05 | tri utora za kapilare (tri uzorka)
18.06 | Sučelje RS232 i/ili USB ili jednakovrijedno
18.07 | Napajanje 230V, 50/60Hz
19. | Komplet sita
19.01 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,5 mm
19.02 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,3 mm
19.03 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,2 mm
19.04 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,150 mm
19.05 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,100 mm
19.06 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,075 mm
19.07 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,063 mm
19.08 | Sito (dxh) 200x50mm, veličina očica 0,045 mm
19.09 | Poklopac za sita d:200 mm
19.1 | Dno za sita d:200 m, h:50mm
Jamstvo na sve stavke minimalno 12 mjeseci, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.