## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 13: Nabava destilacijskih i filtracijskih uređaja
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Aparat po Clavengeru
1.01 | Izrađen od borosilikatnog stakla
1.02 | Umjeren u skladu sa ISO 4787 standardom ili jednakovrijedan
1.03 | Isporučuje se sa tvorničkom potvrdom o preciznosti izrade prema navedenom standardu, tvorničkom potvrdom baždarenja i obrazcem određivanja volumena internog kontrolnog laboratorija iz kojeg su vidljivi svi uvjeti u laboratoriju prilikom kalibriranja kao i vrijednosti odvage i stvarnog volumena svih kalibracijskih točaka
1.04 | Točnost graduacije 1 mL ±0,01 mL ili bolje
1.05 | Boja graduacije bijela ili plava
1.06 | Umjeren u 3 kalibracijske točke
2. | Sustav za membransku filtraciju s tri mjesta
2.1 | Bezuljna protočna pumpa za filtriranje tekućina
2,1,1 | Protok 0.5–3.0 l/min, analogni regulator protoka min/max, tlak 1 bar, napajanje 29-34W, glavna opskrba 240V/ 60Hz
2,1,2 | Okolišna temperatura rada +5 do +40 °C
2,1,3 | Temperatura tekućine +5 do +80 °C
2,1,4 | Max. dozvoljena viskoznost tekućine koja prolazi 150 cSt, mogućnost rada na suho
2,1,5 | Zaštita : IP65 ili jednakovrijedno, zaštita od pregrijavanja, bešumni DC motor
2.2 | Nosač sa tri lijevka s poklopcima, ventili, postolje, držač filtera, klampe sve komponente od nehrđajućeg čelika
2,2,1 | Ozračivanje, zatvaranje i puštanje filtracije jednostavnim okretom
2,2,2 | Prevencija zadržavanja tekućine ispod filtera u svrhu sprečavanja križne kontaminacije
2,2,3 | Silikonski prsten/zaštita ispod frita za sprječavanje curenja i zaštita od križne kontaminacije
2,2,4 | Baza sa sinteriranim fritom, od nehrđajućeg čelika (3 komada)
2.3 | Lijevci od nehrđajućeg čelika volumena 500 mL (3 komada)
2,3,1 | Efektivna površina filtracije: min 12.5 cm2
2,3,2 | Promjer filtera: 50 i 47 mm
2,3,3 | Mogućnost sterilizacije nosača sa tri lijevka autoklaviranjem, suhim zrakom ili flambiranjem
2.4 | Fleksibilno silikonsko crijevo (pressure sided) dugo min. 2 m
3. | Aparatura za višestruku ekstrakciju automatizirana
3.01 | Uređaj za ekstrakciju Soxhlet sa 4 mjesta 250mL
3.02 | Grijaće tijelo za četiri tikvice, neovisna pojedinačna regulacija grijanja
3.03 | Razdjelnik rashladne vode
3.04 | Držač staklenih dijelova
3.05 | Okrugla tikvica volemena 500 mL, 4 komada
3.06 | Ekstaktor s ispusnim pipcem, 4 komada
3.07 | Vodeno hladilo, 4 komada
3.08 | Paket tuljaca za ekstrakciju (minimalno 25 komada)
3.09 | Snaga grijača minimalno 1000 W
4. | Destilator
4.01 | Kapacitet destilacije vode 8 litara/sat
4.02 | Bojler i kondenzor od nehrđajućeg čelika
4.03 | Grijači od nehrđajućeg čelika
4.04 | Alarm za: • visoki i niski tlak vode, • pogreška u grijanju, • polovicu i pun spremnik destilirane vode
4.05 | Spremnik destilirane vode kapaciteta minimalno 15 litara
4.06 | Napajanje 400 V, 50/60 Hz (3 faze)
5. | Aparatura za jednostavnu destilaciju
5.01 | Lula za destilaciju NB14
5.02 | Nastavak za destilaciju 2xNB14J/14GL kosi
5.03 | Tikvica okrugla NB14 ; 100 mL
5.04 | Termometar štapni alkoholni radno područje od -10 do 250 oC ili više
5.05 | Točnost očitanja do 2 oC
5.06 | Duljina termometra minimalno 250 mm
5.07 | Hladilo Liebig NB14 plašt 250mm
5.08 | Nastavak destilacijski 2XNB29J/18GL kosi
5.09 | Tikvica okrugla NB29; 500 mL
5.1 | Lula za destilaciju NB29
Jamstvo na sve stavke minimalno 12 mjeseci, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.