## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 16: Sitna laboratorijska oprema
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | pH metar s elektrodom
1.01 | Stolni pH / mV / Ion / temperaturni mjerač bez elektrode s AC adapterom
1.02 | Mogucnost napajanja pomocu baterija
1.03 | ATC sonda (automatska temperaturna kompenzacija)
1.04 | Kalibracijski puferi uključeni u cijenu
1.05 | Fleksibilni držač elektrode
1.06 | Ekran sa pozadinskim osvijetljenjem
1.07 | Kalibracijski podaci spremljeni u memoriju i spremni za korištenje odmah po ukljucivanju
1.08 | pH kalibracija: do u 5 točaka
1.09 | Automatsko prepoznavanje pufera
1.1 | pH raspon: 0 do 14
1.11 | pH rezolucija 0,01
1.12 | pH točnost min +/- 0,01
1.13 | Temperaturani raspon mjerenja od -5 do +80℃
1.14 | Temperaturna rezolucija 0,1℃ ili bolja
1.15 | Gel elektrolit pH elektroda sa plastičnom drškom
2. | Kalcimetar
2.01 | Izrađen od boroslikatnog stakla
2.02 | Označen sa jedinstvenim serijskim brojevima
2.03 | Umjeren u skladu sa ISO 4787 standardom ili jednakovrijedno
2.04 | Isporučuje se sa tvorničkom potvrdom o kvaliteti stakla, tvorničkom potvrdom baždarenja i obrascem određivanja volumena internog kontrolnog laboratorija iz kojeg su vidljivi svi uvjeti u laboratoriju prilikom kalibriranja kao i vrijednosti odvage i stvarnog volumena svih kalibracijskih točaka
2.05 | Točnost graduacije 200 mL ± 0,30 mL ili bolje
2.06 | Boja graduacije bijela
2.07 | Umjeren u 4 kalibracijske točke
3. | Homogenizator
3.01 | Raspon rada: 200 uL – 5 L
3.02 | Snaga motora: 850 W ili više
3.03 | Digitalno kontroliran (digitalno namiještanje vremena i brzine)
3.04 | Promijenjiva brzina: 5 000 do 25 000 okr/min
3.05 | Mogućnost rada sa sondama promjera 5,7,10,20,30 mm
3.06 | Timer: 1 s do 9 min i 59 sekundi sa mogućnošću odgode starta 30 što ga čini pogodnijim za rad u digestorima i zaštitnim kabinetima
3.07 | Dolazi u setu sa stalkom od nehrđajućeg čelika
3.08 | Dolazi u setu sa sondom izrađenom od nehrđajućeg čelika za procesuiranje uzoraka od 50mL do 2L
3.09 | Promjer sonde: max 20 mm
3.1 | Dužina sonde: min 195 mm
3.11 | Sonda mora posjedovati nazubljene rubove za obradu uzoraka
4. | pH-metar
4.01 | pH raspon: 0 do 14,00 ili više
4.02 | Točnost: ±0.01 pH ili bolje
4.03 | Temperaturni raspon: -5.0 do 100,0 °C ili bolje; rezolucija: 0.1 °C -točnost: ±0,2 % ili bolje
4.04 | Fleksibilni držač elektrode
4.05 | Staklena pH elektroda (sonda) i jedna rezervna istih specifikacija
4.06 | ATC sonda (ili kombinirana s pH sondom)
4.07 | pH kalibracija: do u 5 točaka
4.08 | Kalibracijski pufer za kiselo pH područje
4.09 | Kalibracijski pufer za neutralno pH područje
4.1 | Kalibracijski pufer za lužnato pH područje
4.11 | Kalibracijski podaci spremljeni u memoriju
4.12 | AC adapter
4.13 | Mogućnost napajanja pomoću baterija (baterije uključene u cijenu)
4.14 | Ekran sa svim podacima očitavanja
5. | Eksikator
5.01 | Promjer 300 mm na vakuum
5.02 | S keramičkom pločicom
6. | Homogenizator za prah
6.01 | Brzina: 2-60 okr/min
6.02 | Volumen radni 0,2-3000 mL boce za prah
6.03 | F = 50/60 kHz
6.04 | T=0-37 °C, minimalno
6.05 | Mogućnost podešavaja brzine
6.06 | Mogućnost podešavanja kuta rotacije
7. | Sulfidna elektroda (kombinirana)
7.01 | Kombinirana ion selektivna elektroda (ISE) Srebro/sulfid
7.02 | Koncentracijsko područje rada: 10 -7 do 1 mol/L;
7.03 | Ag + : minimalno 0.01 do 100000 mg/L ili više
7.04 | S 2- :minimalno 0.003 do 30000 mg/L ili više
7.05 | Radna temperatura u rasponu 0 do 80 °C
7.06 | pH područje od 2-12
7.07 | BNC priključak ili jednakovrijedno
8. | Bakrova elektroda (kombinirana)
8.01 | Ionselektivna bakrova elektroda (kombinirana);
8.02 | Koncentracijsko područje rada: 10 -8 do 0.1 mol/L ili šire
8.03 | Radna temperatura u rasponu 0 do 80 °C
8.04 | Otpor elektrode manji od 1 MOhm
8.05 | Reproducibilnost ±4%
8.06 | pH područje od 2-12
8.07 | BNC priključak ili jednakovrijedno
9. | Ca/Mg elektroda (kombinirana)
9.01 | Ionselektivna Ca/Mg elektroda (kombinirana);
9.02 | Koncentracijsko područje minimnalno: 5× 10 -7 do 1 mol/L
9.03 | Temperaturno područje rada od 0 do 40 °C ili više
9.04 | pH područje: 2.5 do 11;
9.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
10. | Na/K elektroda (kombinirana)
10.01 | Koncentracijsko područje minimalno: 10-6 do 1 mol/L
10.02 | pH područje: 2,5-11
10.03 | Temperaturno područje: 0 – 40oC
10.04 | Ponovljivost: ± 2%
10.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
11. | Fluoridna elektroda (kombinirana)
11.01 | Područje minimalno: 0,01-19000 mg/L F-
11.02 | Referentna elektroda: Ag/AgCl
11.03 | Sensor: čvrsta kristalna membrana
11.04 | Temperaturno područje: 5 – 50oC
11.05 | BNC kabel ili jednakovrijedno
12. | Jodidna elektroda (kombinirana)
12.01 | jodidna elektroda (kombinirana);
12.02 | Koncentracijsko područje minimalno: 5×10 -8 do 1 mol/L
12.03 | Temperaturno područje: 0 do 80 °C ili više
12.04 | pH područje: 0 do 12
12.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
13. | Kloridna elektroda (kombinirana)
13.01 | Kloridna elektroda (kombinirana)
13.02 | Koncentracijsko područje minimalno: 5× 10 -5 do 1 mol/L
13.03 | Temperaturno područje: 0 do 80 °C
13.04 | pH područje: 2 do 12
13.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
14. | Olovljeva elektroda (kombinirana)
14.01 | Olovljeva elektroda (kombinirana);
14.02 | Koncentracijsko područje minimalno: 5× 10 -6 do 0,1 mol/L
14.03 | Temperaturno područje: 0 do 80 °C
14.04 | pH područje: 4 do 7
14.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
15. | Nitratna elektroda
15.01 | Nitratna elektroda
15.02 | Koncentracijsko područje minimalno: 7× 10 -6 do 1 mol/L NO3-
15.03 | Temperaturno područje: 0 do 40 °C
15.04 | pH područje: 2,5 do 11
15.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
16. | Staklena pH elektroda
16.01 | Staklena elektroda
16.02 | pH područje: 0 do 14
16.03 | Otpor membrane <600 MΩ
16.04 | BNC priključak ili jednakovrijedno
17. | pH metar
17.01 | pH raspon: -2 do 14,00 pH
17.02 | -rezolucija: 0.01 pH
17.03 | -točnost: +/- 0,01
17.04 | pH kalibracija minimalno u 3 točke
17.05 | mV raspon:-1999 do 1999 mV
17.06 | -rezolucija:0,1 mV
17.07 | Temperaturni raspon mjerenja do 100,0°C
17.08 | -rezolucija: 0.1°C
17.09 | -točnost: +/- 0,2 %
17.1 | automatska temperaturna kompenzacija (ATC)
17.11 | -simultano prikazuje pH / ORP i temperaturna očitanja
17.12 | -kalibracijski podaci spremLjeni u memoriju te su spremni za korištenje odmah po uključivanju
17.13 | Zaštita: IP 54 ili jednakovrijedno
17.14 | 1 x fleksibilni držač elektrode
17.15 | Mogućnost pohranjivanja podataka u internu memoriju
17.16 | Mogućnost povezivanja na računalo
18. | Elektroda referentna DJRE
18.01 | pH područje: 0-14
18.02 | Temperaturno područje: 0 – 100oC
18.03 | Ponovljivost: ± 2%
18.04 | BNC priključak ili jednakovrijedno
19. | Elektroda referentna SJRE
19.01 | pH područje: 0-14
19.02 | Temperaturno područje: 0 – 100oC
19.03 | Ponovljivost: ± 2%
19.04 | BNC priključak ili jednakovrijedno
20. | Turbidimetar
20.01 | Laboratorijski turbidimetar s izvorom svjetla IR LED
20.02 | Uređaj treba zadovoljavati standard HRN EN ISO 7027 ili jednakovrijedan
20.03 | Kalibracija automatska, minimalno od 1 do 3 točke
20.04 | Mjerno područje minimalno 0-1000 NTU
20.05 | Rezolucija:
20.06 | Minimalno 0,01 NTU u području od 0,00-9,99 NTU
20.07 | Minimalno 0,1 NTU u području od 10-99,9 NTU
20.08 | Minimalno 1 NTU u području od 100,00-1000 NTU
20.09 | Točnost: ±2% ili ±0,01 NTU ili bolje
20.1 | Ponovljivost: ±1% ili bolje
20.11 | Uz uređaj je potrebno dostaviti certificirani kalibracijski standarde za četiri točke unutar cjelog područja mjerenja, kao i silikonsko ulje
20.12 | Otopina za čišćenje kiveta
20.13 | Mjerne kivete staklene i poklopac za kivete
21. | pH-metar
21.01 | Laboratorijski stolni dvokanalni pH /ISE /mV uređaj
21.02 | Kapacitivno osjetljivi LCD na uređaju
21.03 | pH područje -2 do 20 ili bolje
21.04 | mV područje +/- 2000 mV ili bolje
21.05 | ISE područje koncentracija 10-6-1010 ili bolje
21.06 | Kombinirana Elektroda za pH (ugrađen temp senzor)
21.07 | Temperaturna sonda
21.08 | Automatska kalibracija do u minimalno 5 točaka
21.09 | Automatska temperaturna kompenzacija
21.1 | Standardne pufer otopine za kiseli, neutralni i lužnati medij
21.11 | USB i/ili RS232 sučelje ili jednakovrijedno za povezivanje s računalom s pripadajućim kabelom
21.12 | Stalak za elektrode
21.13 | Napajanje 12 VDC adapter
22. | Konduktometar
22.01 | Prijenosni konduktometar za mjerenje vodljivosti/ukupno otopljene krutine (TDS) i temperature
22.02 | Kalibracijski standard za vrijednost provodnosti: 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm
22.03 | Mjerno područje vodljivosti od 0,01 μS/cm do minmalno 200 mS/cm
22.04 | Rezolucija 0,01 μS/cm ili bolje
22.05 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
22.06 | Mjerno područje TDS od 1 do 15000 mg/L ili više
22.07 | Rezolucija (TDS) 1 mg/L ili bolje
22.08 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
22.09 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
22.1 | Interna memorja za pohranu minimalno 500 upisa
22.11 | LCD zaslon u boji
22.12 | Konduktometrijska ćelija, materijal epoksid/platina. Mjerno područje od 1 μS/cm do 20 mS/cm ili više
22.13 | Nosač za elektrodu
22.14 | USB i/ili RS232 ili jednako vrijedan izlaz za povezivanje s računalom
22.15 | Baterije za napajanje uređaja i adapter za napajanje uređaja
23. | Kompresor za zrak
23.01 | Bezuljni kompresor za zrak
23.02 | Napon 230 V ~ 50 Hz
23.03 | Snaga 2 kW ili više
23.04 | Radni pritisak minimalno 8 bara
23.05 | Protok zraka >=250 l/min
23.06 | Zapremina spremnika minimLano 10L do maksimalno 50 L
23.07 | Crijevo za kompresor minimalne dužine 10 m, s odgovarajućim brzim konektorima za spajanje na kompresor i brzom spojnicom R odgovarajućeg promjera
23.08 | Redukcioni ventil za regulaciju tlaka s filterom
24. | Laboratorijski uređaj za galvanizaciju
24.01 | Podešavanje napona: 0-15 V
24.02 | Podešavanje struje 0 do najviše 15 A
24.03 | Podešavanje temperature 0 – 100 oC ili više
24.04 | Uređaj treba imati najmanje 3 kade za galvanizaciju i najmanje 3 kade za ispiranje
24.05 | Priključci za elektroplatiranje
24.06 | Odgovarajuće anode od nehrđajućeg čelika
25. | pHmetar /konduktometar
25.01 | Stolni pH metar/konduktometar
25.02 | pH područje 0-14 (minimalno); točnost ±0.02 ili veća
25.03 | Kalibracija pH u 1-3 točke ili više
25.04 | Prepoznavanje pufera za kalibraciju
25.05 | Vodljivost: područje od 0-2000 µS i područje od 0 – 1000 mS; točnost ±1%
25.06 | Kalibracija vodljivosti u 1-3 točke ili više
25.07 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
25.08 | Interna memorija za pohranu mjernih podataka u uređaj s vremenom i datumom (min. 500 mjerenja ili više)
25.09 | LCD zaslon u boji
25.1 | Mogućnost povezivanja uređaja s računalom (USB port ili jednakovrijedno)
25.11 | Program za prijenos podataka na računalo
26. | Konduktometrijska elektroda
26.01 | Područje vodljivosti: od 20 µS do 500 mS
26.02 | Materijal izrade: epoksid
26.03 | Odgovarajući kabel za spajanje na ph-metar/konduktometar
26.04 | Mogućnost spajanja na uređaj definiran stavkom 25 ovog troškovnika (pHmetar /konduktometar)
27. | pH elektroda
27.01 | pH područje 0-14
27.02 | Materijal izrade: staklo
27.03 | Odgovarajući kabel za spajanje na pH-metar
27.04 | Mogućnost spajanja na uređaj definiran stavkom 25 ovog troškovnika (pHmetar /konduktometar)
28. | pH-metar
28.01 | Mjerno područje -2.00…16.00 pH
28.02 | -2000…2000 mv
28.03 | -5…105 °C
28.04 | Očitanje: 0.01/0.1 pH
28.05 | 1 mV
28.06 | 0.1 °C
28.07 | Limiti greške: ± 0.01 pH
28.08 | ± 1 mV
28.09 | 0.3 °C
28.1
28.11 | Temperaturna kompenzacija pri kalibraciji
28.12 | Automatski i ručni završetak mjerenja
28.13 | 5 točki kalibracije
28.14 | Linerna i segmentna kalibracija
28.15 | Memorija za 200 ili više mjerenja
28.16 | RS232 ili USB konektor ili jednakovrijedno
28.17 | Kombinirana Elektroda za pH (ugrađen temp senzor)
28.18 | Stalak za elektrodu uključen
28.19 | Instalacija uključena u cijenu
29. | Konduktometar
29.01 | Prijenosni konduktometar za mjerenje vodljivosti/ukupno otopljene krutine (TDS) i temperature
29.02 | Mjerno područje vodljivosti od 0,01 μS/cm do minimalno 500 mS/cm
29.03 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
29.04 | Mjerno područje TDS od 1 do 300 g/L ili više
29.05 | Rezolucija (TDS) 1 mg/L ili bolje
29.06 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
29.07 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
29.08 | Interna memorja za pohranu minimalno 500 upisa
29.09 | LCD zaslon u boji
29.1 | Konduktometrijska ćelija za visoke vodljivosti do 500 mS/cm
29.11 | Konduktometrijska ćelija za niske vodljivosti 10 μS/cm do 500 μSS/cm
29.12 | Nosač za elektrodu
29.13 | USB i/ili RS232 ili jednakovrijedan izlaz za povezivanje s računalom
29.14 | Baterije za napajanje uređaja i adapter za napajanje uređaja
30. | Bakrova elektroda
30.01 | Koncentracijsko područje: 10-8 do 0,1 M
30.02 | pH područje: 2-12
30.03 | Temperaturno područje: 0 – 80oC
30.04 | Ponovljivost: ±4% (S)
30.05 | Promjer: min. 12 mm
30.06 | Dužina elektrode: min. 110 mm
31. | Elektroda za NH4+
31.01 | Područje: 1 do 18,000 mg/L ili više
31.02 | pH područje: 4 do 7,5;
31.03 | Točnost ± 1 - 10% pune skale
31.04 | Interferirajući ioni: K+
31.05 | Otpornost elektrode: 1-4 MΩ
31.06 | Raspon temperature: 0 do 50 ° C (bez kompenzacije temperature)
31.07 | Duljina elektrode: min. 150 mm
31.08 | Duljina kabela minimalno 100 cm
32. | Elektroda za NO2
32.01 | Područje: 1 to 10,000 mg/L
32.02 | pH područje: 2 do 11
32.03 | Točnost ± 1-10% pune skale
32.04 | Interferirajući ioni: CIO4–, I–, ClO3–, CN–, BF4–
32.05 | Otpornost elektrode: 1-4 MΩ
32.06 | Raspon temperature: 0 do 50 ° C (bez kompenzacije temperature)
32.07 | Duljina elektrode: min. 150mm
32.08 | Duljina kabela: min. 100 cm
33. | Konduktometar
33.01 | Prijenosni konduktometar za mjerenje vodljivosti
33.02 | Mjerno područje vodljivosti od 0,01 μS/cm do minmalno 500 mS/cm
33.03 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
33.04 | Mjerno područje TDS od 1 do 300 g/L ili više
33.05 | Rezolucija (TDS) 1 mg/L ili bolje
33.06 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
33.07 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
33.08 | Interna memorja za pohranu minimalno 500 upisa
33.09 | LCD zaslon u boji
33.1 | USB i/ili RS232 ili jednakovrijedan izlaz za povezivanje s računalom
33.11 | Baterije za napajanje uređaja i adapter za napajanje uređaja
34. | Referentne elektrode (SJRE I DJRE)
34.01 | pH područje: 0-14
34.02 | Temperaturno područje: 0 – 100oC
34.03 | Ponovljivost: ± 2%
34.04 | Promjer: min.10 mm
34.05 | Dužina: max. 120 mm
35. | Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora
35.01 | Zaslon osjetljiv na dodir minimalnih dimenzja 11x6 cm
35.02 | Povezivanje uređaja bežično putem Wi-Fi i/ili Bluetooth ili jednakovrijedno
35.03 | Minimalno 5 kanala za senzore (minimalno 3 analogna kanala, minimalno 2 digitalna kanala)
35.04 | Minimalno jedan USB port za senzore ili vanjske periferne jedinice ili jednakovrijedno
35.05 | Napajanje: odgovarajuće baterije i DC adapter
35.06 | Sučelje za povezivanje senzora sa softverskom podrškom.
36. | Modul za mjerenje impendancije
36.01 | Modul za mjerenje impedancije - frekvencijsko područje 10 μHz - 32 MHz (10 μHz - 1 MHz u kombinaciji s postojećim uređajem - potenciostat/galvanostat), rezolucija frekvencija 0,003%
36.02 | Ulazni napon 10 V
36.03 | vrste signala: 1 sine, 5 sine, 15 sine
36.04 | AC amplituda od 0,2 mV do 0,35 V rms u potenciostatskom modu
Modul mora biti kompatibilan s postojećim uređajem potenciostat/galvanostat, Autolab PGSTAT 302 N
37. | Aparatura za difrakciju
37.01 | Crveni laser valne duljine: 635 nm +/- 5 nm (klasa 2)
37.02 | Područje: 1, 10, i 100 µW ili bolje
37.03 | Raspon senzora: 150 mm ili bolje
37.04 | Rezolucija senzora: 40 µm ili bolje
37.05 | Minimalno 4 para jednostrukih/ dvostrukih proreza:
37.06 | 0.04 mm jednostruki
37.07 | 0.04/0.25 mm dvostruki
37.08 | Napajanje 230 V, 50/60 Hz, odgovarajući adapter za laser
37.09 | Montiran na optičku klupu od aluminija s metričkom skalom; tolerancija 1%; duljina minimalno 1200×200×100 mm s mogućnošću prilagođavanja visine klupe
38. | pH metar
38.01 | Univerzalni laboratorijski pH-Meter s grafičkim display-om
38.02 | Interna memorija za pohranu podatka
38.03 | Mjerno područje pH: -2,0 do 20,0 / -2,00 do 20,00 / -2,000 do 20,000
38.04 | Rezolucija: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
38.05 | Točnost: ± 0,1 / ± 0,01 / ± 0,002 pH
38.06 | Ulaz kanala:1 x pH / mV za odnosno 2 x pH / mV /ISE
38.07 | Uključena pH elektroda s BNC priključkom ili jednakovrijedno
39. | Hoffmanov aparat
39.01 | Aparat za elektrolizu po Hoffmanu volumena 60 mL
39.02 | Aparatura s platinskim elektrodama izrađena od kvalitetnog borosilikatnog Duran stakla; otporana na termička opterećenja do 250°C ili jednakovrijedno
39.03 | Točnost gradacije 60 ±0,5 mL
40. | Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora
40.01 | Zaslon osjetljiv na dodir minimalnih dimenzja 11x6 cm
40.02 | Povezivanje uređaja bežično putem Wi-Fi i/ili Bluetooth ili jednakovrijedno
40.03 | Minimalno 5 kanala za senzore (minimalno 3 analogna kanala, minimalno 2 digitalna kanala)
40.04 | Minimalno jedan USB port za senzore ili vanjske periferne jedinice ili jednakovrijedno
40.05 | Napajanje: odgovarajuće baterije i DC adapter
40.06 | Sučelje za povezivanje senzora sa softverskom podrškom
41. | Kippov aparat
41.01 | Staklena aparatura za kontroliranu proizvodnju malih količina plinova: Volumen 2 L
42. | Ion-selektivne elektrode - razne
42.01 | Klorid Ion- Selektivna elektroda
42.02 | Područje: 10 - 20000 mg/L
42.03 | Elektroda mora biti kompatibilna s uređajem koji se nudi pod stavkom 48 ovog troškovnika: "Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora"
43. | Kolorimetar
43.01 | Područje: 0 to 3 (absorbancija) ili bolje
43.02 | Područje (korisno): 0.05 do 1.0 (absorbancija) ili bolje
43.03 | 90% do 10% transmitancija (%T) ili bolje
43.04 | Opcija fiksne valne duljine: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm ili snimanje cijelog područja
43.05 | Rezolucija: 0.035 %T ili bolje
43.06 | Napajanje: 5V DC +/- 25 mV; 40 mA
43.07 | Izlazni napon: 0 – 4 V
43.08 | Prijenosna funkcija: Vizlaz = 0.035 x (%T) ili bolje
43.09 | Spajanje: Bluetooth i USB ili jednakovrijedno
43.1 | Kolorimetar mora biti kompatibilna s uređajem koji se nudi pod stavkom 48 ovog troškovnika: "Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora"
44. | pH elektrode
44.01 | pH područje: 0–14
44.02 | Točnost (pH): ±0.2 ili bolje
44.03 | Vrsta: Zataljena, gelom punjena, tijelo od epoksidne smole, Ag/AgCl referentna
44.04 | Promjer: 12 mm OD
44.05 | Otopina za skladištenje: pH-4/KCl otopina (10 g KCl u 100 mL puferu pH-4)
44.06 | Elektroda mora biti kompatibilna s uređajem koji se nudi pod stavkom 48 ovog troškovnika: "Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora"
45. | Konduktometar
45.01 | Područje: 0 do 20,000 μS/cm (0 to 10,000 mg/L TDS) ili bolje
45.02 | Točnost ±1% (za područje od 1 do 10,000 µS/cm) ili bolje
45.03 | Kompenzacija temperature: automatska 5 to 35°C
45.04 | Područje temperature: 0 do 80°C ili bolje
45.05 | Konstanta ćelije: 1.0 cm-1
45.06 | Rezolucija: 0.01 µS/cm ili bolje
45.07 | Elektroda: ABS tijelo, paralelne grafitne elektrode
45.08 | Dimenzije elektrode maksimalno: promjer do 14 mm i duljina do 150 mm
45.09 | Spajanje uređaja s računalom preko Bluetooth i/ili USB ili jednakovrijedno
45.1 | Konduktometrijski senzor mora biti kompatibilna s uređajem koji se nudi pod stavkom 48 ovog troškovnika: "Višenamjenski uređaj za povezivanje analitičkih senzora"
46. | Univerzalni multimetar
46.01 | Digitalni multimetar za istosmjerni i izmjenični napon do 600 V
46.02 | Istosmjernu i izmjeničnu struju do 10 A
46.03 | Otpor do 20 MOhm
46.04 | Beskontaktno očitavanje napona
46.05 | Za mjerenje i signala kojima se mijenja frekvencija ( VFD )
47. | Volumenometar
47.01 | Volumenometar NB 23/32 i NB 14/23 sa staklenim čepom
47.02 | Volumen 40 mL
47.03 | Točnost volumena: ±0,1 mL
47.04 | Izrađen od kvalitetnog borosiliktnog stakla otpornog na toplinska naprezanja do 250 ºC
47.05 | Potvrda o baždarenju
48. | Aparatura za bubrenje
48.01 | Uređaj za volumetrijsko određivanje stupnja bubrenja
48.02 | Spremnik za polimer volumena 50 mL (s dva šlifovana otvora promjera 14/19)
48.03 | Spremnik za otapalo, volumena 50 mL (povezan u jednu cjelinu sa graduiranom mjernom cijevi)
48.04 | Graduirane mjerne cijevi od 0-10 mL, podjela 0,1 mL
48.05 | Ugrađene sinter pločice koje sprječavaju ulaz polimera u mjernu cijev
49. | pH elektroda
49.01 | pH elektroda s temperaturnom sondom
49.02 | Duljina tijela elektrode: 120 mm
49.03 | Duljina kabela elektrode minimalno 1 m
49.04 | Priključak BNC ili jednakovrijedno
49.05 | Materijal tijela elektrode: PEEK
49.06 | Mjerno područje: pH 0-14,
49.07 | Otpornost membrane: <250 MΩ
49.08 | Promjer tijela elektrode: 12 mm
49.09 | Temperaturna sonda: NTC 30 kΩ
49.1 | Temperaturno područje: 0-100oC
49.11 | Vrsta membranskog stakla: univerzalno staklo
50. | Multi metar
50.01 | Dvokanalni stolni multimetar (pH/ion/vodljivost mjerenja), sa stalkom, sondama sa zglobnim pomicanjem i autokalibracijom
50.02 | Dodirni LCD zaslon za prikaz rezultata mjerenja i temperature
50.03 | pH interval od 0.000 do 14.000
50.04 | mV interval: ±1999
50.05 | ISE interval od 0.00 do 999 g/L
50.06 | Interval temperature od -5 do 105°C; rezolucija: pH: 0.1/0.01/0.001
50.07 | Rezolucija temperature: 0.1
50.08 | Rezolucije napona (u mV): 0.1/1
50.09 | Automatska i ručna kompenzacija temperature
50.1 | USB sučelje i pohrana ili jednakovrijedno
51. | Konduktometar
51.01 | Prijenosni konduktometar za mjerenje vodljivosti/ukupno otopljene krutine (TDS) i temperature
51.02 | Mjerno područje vodljivosti od 0,01 μS/cm do minmalno 500 mS/cm
51.03 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
51.04 | Mjerno područje TDS od 1 do 300 g/L ili više
51.05 | Rezolucija (TDS) 1 mg/L ili bolje
51.06 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
51.07 | Točnost (pri 25 ° C) ± 1% ili bolje
51.08 | Interna memorja za pohranu minimalno 500 upisa
51.09 | LCD zaslon u boji
51.1 | Konduktometrijska ćelija za visoke vodljivosti do 500 mS/cm
51.11 | Konduktometrijska ćelija za niske vodljivosti 10 μS/cm do 500 μSS/cm
51.12 | Nosač za elektrodu
51.13 | USB i/ili RS232 ili jednakovrijedan izlaz za povezivanje s računalom
51.14 | Baterije za napajanje uređaja i adapter za napajanje uređaja
52. | Digitalna mjerila protoka
52.01 | Jedno mjerilo za mjerno područje protoka kapljevine: od 1 do 10 LPM
52.02 | Mjerilo treba biti napajano baterijom (po mogućnosti dvije AAA)
52.03 | Jednostavna ugradnja u postojeće cijevi
52.04 | Tvornički kalibrirano u Gmin-1 i Lmin-1
52.05 | Otporno na koroziju
52.06 | Jednostavno rukovanje bez potrebe za programiranjem
52.07 | Precizno mjerenje s minimalnim padom tlaka
52.08 | Maksimalan tlak: 300 psi
52.09 | Radna temperatura: od 0 do 43 °C
52.1 | Digitalni prikaz protoka ( 6 znamenki)
52.11 | Tri mjerila protoka za mjerno područje protoka kapljevine: od 3 do 30 LPM
52.12 | Mjerilo treba biti napajano baterijom (po mogućnosti dvije AAA)
52.13 | Jednostavna ugradnja u postojeće cijevi
52.14 | Tvornički kalibrirano u GPM i LPM
52.15 | Otporno na koroziju
52.16 | Jednostavno rukovanje bez potrebe za programiranjem
52.17 | Precizno mjerenje s minimalnim padom tlaka
52.18 | Maksimalan tlak: 300 psi
52.19 | Radna temperatura od 0 do 43 °C
52.2 | Digitalni prikaz protoka (cca. 6 znamenaka)
52.21 | Jedno mjerilo protoka za mjerno područje protoka kapljevine: od 7 do 70 LPM
52.22 | Mjerilo treba biti napajano baterijom (po mogućnosti dvije AAA)
52.23 | Jednostavna ugradnja u postojeće cijevi
52.24 | Tvornički kalibrirano u GPM i LPM
52.25 | Otporno na koroziju
52.26 | Jednostavno rukovanje bez potrebe za programiranjem
52.27 | Precizno mjerenje s minimalnim padom tlaka
52.28 | Maksimalan tlak: 300 psi
52.29 | Radna temperatura od 0 do 43 °C
52.3 | Digitalni prikaz protoka (cca. 6 znamenaka)
53. | Pumpa za vodu
53.01 | Centrifugalna pumpa otporna na koroziju i kemikalije
53.02 | Maksimalni protok cca .98.4 Lmin-1
53.03 | Maksimalna temperatura do 90°C
53.04 | Maksimalna visina dobave do 22 m
53.05 | Maksimalni tlak do 5 bar
54. | pH metar
54.01 | Stolni pH/mV/Ion/Temp metar s elektrodom
54.02 | Odgovarajući AC adapter
54.03 | Mogucnost napajanja uređaja pomoću baterija
54.04 | Automatska temperaturna kompenzacija (ATC)
54.05 | Uključeni kalibracijski puferi
54.06 | Fleksibilni držač elektrode
54.07 | Ekran sa pozadinskim osvijetljenjem
54.08 | Kalibracijski podaci spremljeni u memoriju te su spremni za korištenje odmah po uključivanju
54.09 | pH kalibracija: do u 5 točaka
54.1 | Automatsko prepoznavanje pufera
54.11 | pH raspon: -2 do 16
54.12 | pH rezolucija 0,01 ili bolje
54.13 | pH točnost min +/- 0,01 ili bolje
54.14 | mV rezolucija: 0,1 mV ili bolje
54.15 | Raspon:-1999 do 1999 mV
54.16 | mV točnost: +/- 0,05%
54.17 | Temperaturni raspon od min -10 do min 120℃
54.18 | Temperaturna rezolucija 0,1℃ ili bolje
54.19 | Gel elektrolit elektroda sa plastičnom drškom
54.2 | pH elektroda (pH radno područje od 0 do 14)
54.21 | Kabel min 1 m
54.22 | Duljina eletrode minimalno 100 mm
54.23 | Temperaturani raspon mjerenja od -5 do +80℃ ili bolje
55. | Puhaljke za zrak
55.01 | Potpuno zatvoreni i ventilatorom hlađeni električni motor (TEFC)
55.02 | Konstrukcijski materijal -aluminij
55.03 | Kapacitet zraka cca. 1104 Lmin-1
55.04 | Maksimalna temperatura 40°C
55.05 | Maksimalan nad tlak cca 9000 Pa (36˝ stupca vode)
55.06 | Makimalni vakuum cca 9000 Pa (36˝ stupca vode)
55.07 | Promjer cijevi (grla) maksimalno do 5,1 cm
55.08 | Veličina ulaza (port size) maksimalno do 5,1 cm,
55.09 | Razina buke do maksimalno 60 dB
55.1 | Kontinuirani ciklus rada
55.11 | Rad na suhom
56. | Diferencijalni manometar
56.01 | Mjerenje tlaka u području od 0 do 30 psi
56.02 | Digitalni prikaz diferencijalnog tlaka (gauge)
56.03 | Mjerenje tlaka u različitim jedinicama (psi, inH2O, bar, mmHg, kgcm2, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O i mbar)
56.04 | Mogućnost pohrane i snimanja podataka
56.05 | Napajanje baterijom
56.06 | Prikaz stanja baterije na displeju
57. | Digitalni anemometar
57.01 | Mjerno područje volumnog protoka: 0 - 99.999 m³/min
57.02 | Mjerno područje temperature zraka: 0 do 50 °C
57.03 | Mjerno područje brzine vjetra : 0.1 do 25 m/s
57.04 | Preciznost temperature zraka: ±1 °C
57.05 | Mijenjanje između mjernih jedinica (m/s, ft/min, km/h, čvor, mph)
57.06 | Teleskopski senzor s ugrijanom žicom i minimalno 1,5 m kabla
57.07 | LC ekran koji pokazuje 2 parametra istovremeno
57.08 | Automatsko isključivanje
57.09 | Ugrađeno USB sučelje s funkcijom punjenja ili jednakovrijedno
58. | pH-metar/konduktometar
58.01 | Stolni pH metar/konduktometar
58.02 | pH područje 0-14 (minimalno); točnost ±0.02 ili veća
58.03 | Kalibracija pH u 1-3 točke ili više
58.04 | Prepoznavanje pufera za kalibraciju
58.05 | Vodljivost: područje od 0-2000 µS i područje od 0 – 1000 mS; točnost ±1%
58.06 | Kalibracija vodljivosti u 1-3 točke ili više
58.07 | Ručna ili automatska kompenzacija temperature
58.08 | Interna memorija za pohranu mjernih podataka u uređaj s vremenom i datumom (min. 500 mjerenja ili više)
58.09 | LCD zaslon u boji
58.1 | Mogućnost povezivanja uređaja s računalom (USB port ili jednako vrijedno)
58.11 | Program za prijenos podataka na računalo
59. | Na i K elektroda
59.01 | Koncentracijsko područje minimalno: 10-6 do 1 mol/L
59.02 | pH područje: 2,5-11
59.03 | Temperaturno područje: 0 – 40oC
59.04 | Ponovljivost: ± 2%
59.05 | BNC priključak ili jednakovrijedno
60. | Cl- i I- elektrode
60.01 | Ponovljvost: ±2%
60.02 | Koncentracijsko područje od 10-6 do 1 M
60.03 | pH područje: 2-12
60.04 | Temepraturno područje od 0-100oC
60.05 | Interferirajući ioni: Ag, Hg
60.06 | Dužina elektrode minimalno 100 mm
60.07 | Promjer elektrode: 12 mm
61. | Fluoridna elektroda (kombinirana)
61.01 | Područje minimalno: 0,01-19000 mg/L F-
61.02 | Referentna elektroda: Ag/AgCl
61.03 | Sensor: čvrsta kristalna membrana
61.04 | Temperaturno područje: 5 – 50oC
61.05 | BNC kabel ili jednakovrijedno
62. | Sulfidna elektroda
62.01 | Kombinirana ion selektivna elektroda (ISE) Srebro/sulfid
62.02 | Koncentracijsko područje rada: 10 -7 do 1 mol/L
62.03 | Ag + : minimalno 0.01 do 100000 mg/L ili više
62.04 | S 2- :minimalno 0.003 do 30000 mg/L ili više
62.05 | Radna temperatura u rasponu 0 do 80 °C
62.06 | pH područje od 2-12
62.07 | BNC priključak ili jednakovrijedno
Jamstvo na sve stavke minimalno 12 mjeseci, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.