## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 3: Sušionici, sterilizatori, liofilizatori, autoklavovi i druga laboratorijska oprema
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Mikrovalna pećnica
1.01 | Uređaj za mikrovalnu digestiju od nehrđajućeg čelika s teflonskim posudama i rotorom koji osigurava visoku kvalitetu digestije
1.02 | Volumen mikrovalne pećnice: minimalno 70 L
1.03 | Broj uzoraka koji se može istovremeno analizirat minimalno 15
1.04 | Volumen posuda za uzorke minimalno 80 mL
1.05 | Uređaj opremljen s zaslonom koji pokazuje tlak i temperaturu uzoraka
1.06 | Podržava programiranje i izvođenje programa za digestiju
1.07 | Mogućnost variranja temperature (do 300 °C)
1.08 | Mogućnost variranja tlaka (do 100 bara)
1.09 | Mogućnost variranja snage uređaja (do 1900 W)
1.1 | Mogućnost variranja vremena za postizanje i održavanje željenog tlaka i/ili temperature
1.11 | Ugrađen sigurnosni sustav za kontrolu tlaka i temperature.
1.12 | Uređaj treba uključivati set tvornički preporučenih potrošnih materijala za min. 500 digestija
1.13 | Mogućnost jednostavne nadogradnje reakcijskim digestijskim posudama različitih volumena
1.14 | Instalacija na mjestu isporuke
1.15 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
2. | Mikrovalni reaktor
2.01 | Sustav ima mogućnost izbora kontinuirane ili pulsne mikrovalne emisije u rasponu od 0 do 1800 W
2.02 | Sustav mora biti opremLjen s jednim ili više magnetrona ukupne snage do 1900W
2.03 | Unutrašnji volumen mikrovalnog reaktora mora biti najmanje 70 L kako bi se osiguralo sigurno rukovanje i povećao kapacitet reaktora te omogućila uporaba rotora s različitim brojem pozicija
2.04 | Kućište mikrovalnog sustava zaštićeno od kiselina i otapala s polimernom prevlakom na unutrašnjim i vanjskim površinama
2.05 | Unutrašnjost mikrovalne pećnice mora biti od nehrđajućeg čelika, presvučenog s višeslojnim PTFE premazom
2.06 | Vrata mikrovalnog reaktora moraju biti od nehrđajućeg čelika
2.07 | Automatski sustav zaključavanja vrata koji osigurava da vrata ostanu zatvorena dok se ne postigne unaprijed definirana temperatura pri kojoj je operateru sigurno otvaranje sustava
2.08 | Sustav zasuna na vratima koji sprječavaju mikrovalnu emisiju u slučaju nepropisnog zatvaranja vrata ili nepropisnog rukovanja sustavom
2.09 | Potpuna kontrola magnetne miješalice
2.1 | Ugrađen ispušni sustav iznad mikrovalne pećnice/otvora
2.11 | Rotirajući difuzer mikrovalne emisije s ciljem osiguravanja homogene distribucije mikrovalova unutar pećnice
2.12 | Kontinuirana i PID kontrolirana mikrovalna emisija
2.13 | Sukladnost s normama: EN61010-1:2001, EN61010-2-010:2003, UL61010-1:2004, CAN/CSAC22.2 No 61010-1:2004, CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-010:2004, EN61326-1:2006, CEI EN 61326-2-6:2006 ili jedankovrijedno
2.14 | Visokotlačni rotor s najmanje 15 pozicija; maksimalnog radnog tlaka do 100 bara i maksimalne temperature do 300 °C
2.15 | Volumen reakcijskih posuda minimalno 80 mL
2.16 | Sustav mora imati mogućnost nadogradnje i rada s klasičnim staklenim laboratorijskim posuđem, za reakcije sinteze refluksom, vakuumom (maksimalna radna temperatura 300°C, atmosferski tlak, volumen reakcijske posude do maksimalnih 5L)
2.17 | Klasično stakleno posuđe za sintezu koje sadržava okruglu tikvicu, adapter, držače, hladilo i sve potrebno za provođenje sinteze u klasičnom staklenom posuđu
2.18 | Mikrovalni sustav mora biti opremljen temperaturnim senzorom (optičke probe ili infracrveni senzori) za izravno praćenje i kontrolu temperature u reakcijskoj posudi do maksimalno 300 °C
2.19 | Mikrovalni sustav mora biti opremljen s beskontaktnim IR temperaturnim senzorom za praćenje i kontrolu temperature (maksimalno 300°C) u svim reakcijskim posudama
2.2 | Mikrovalni sustav mora imati mogućnost nadogradnje i spajanja sa senzorom tlaka kako bi se mogle provoditi kemijske reakcije sa kontrolom tlaka
2.21 | Višejezični software koji omogućava uređivanje, memoriranje i pokretanje virtualno neograničenog boja metoda
2.22 | Kontrolni terminal s ekranom osjetljiv na dodir (touch-screen)
2.23 | Instalacija na mjestu isporuke
2.24 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
3. | Uređaj za sušenje raspršivanjem
3.01 | Uređaj za sušenje raspršivanjem (engl. spray dryer) mora imati sljedeće elemente i zadovoljavati sljedeće karakteristike:
3.02 | Dimenzije uređaja (Š x V x D): ne veće od 800 x 1200 x 800 mm
3.03 | Masa uređaja ne veća od 50 kg
3.04 | Uređaj prikladan za rad pri temperaturi okoliša u rasponu od 5 do 35°C
3.05 | Područje primjene: sušenje otopina/disperzija u vodi i organskim otapalima do maksimalno 19 % v/v udjela organskog otapala u smjesi
3.06 | Potrošnja električne energije: maksimalno 2,9 kW
3.07 | Napon napajanja: 230 V Frekvencija: 50/60 Hz
3.08 | Kapacitet isparavanja: minimalno 1 L/sat za vodu i organska otapala
3.09 | Protok zraka: do 35 m3/sat
3.1 | Upravljanje motorom: frekvencijski pretvarač
3.11 | Snaga grijača: 2,3 do 2,5 kW
3.12 | Ulazna temperatura: podesiva u rasponu od sobne do 220°C ili više
3.13 | Kontrola grijanja: PT-100 sonda, točnost kontrole temperature do ± 3°C
3.14 | Plin za raspršivanje: komprimirani zrak ili dušik; podesiva brzina protoka u rasponu 200 – 800 L/sat uz tlak od 5 - 8 bara
3.15 | Peristatička pumpa s podesivom brzinom rada za dostavu uzorka do mLaznice
3.16 | Raspon promjera čestica 1-25 µm
3.17 | Promjer mlaznice 0,7 mm. Mogućnost nadogradnje mlaznicama promjera 1,4 i 2,0 mm
3.18 | Mogućnost nadogradnje uređaja trifluidnom mlaznicom koja omogućuje sušenje otopina koje se međusobno ne miješaju s ciljem izrade mikrokapsula
3.19 | Mogućnost nadogradnje uređaja sustavom koji omogućuje formiranje čestica hlađenjem raspršenog mlaza taline (engl. spray chilling)
3.2 | Cilindar/komora za sušenje
3.21 | Standardni ciklon u kompletu s prihvatnom posudom za sakupljanje uzorka volumena 1 L ili više
3.22 | Sigurnosna zavjesa kao zaštita i alternativa ugradnji uređaja u digestor
3.23 | Dijelovi uređaja izrađeni od sljedećih materijala: Stakleni elementi: 3.3. borosilikatno staklo s antistatičkom oblogom mLaznica/grijač/spojni dio: Nehrđajući čelik Brtva prihvatne posude: FPM i FFKM Brtva ciklona / cilindra: silikon PP cijev: EPDM Dovodna cijev: silikon i tygon
3.24 | Bezuljni kompresor: radni tlak 5-7 bara. Nazivna snaga motora najmanje 0,55 kW
3.25 | Instalacija na mjestu isporuke
3.26 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
4. | Autoklav
4.01 | Minimalni volumen komore: 50 L
4.02 | Dimenzije komore minimalno (promjer x dubina) 300 x 600 mm ili više
4.03 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 500 x 650 x 1200 mm
4.04 | Tri žičane košare
4.05 | Elektronska kontrola vremena i temperaturnog raspona od 115 °C do 134 °C. (0.62 od 2 bar)
4.06 | Kućište, komora za sterilizaciju i vrata izgrađeni od nehrđajućeg čelika
4.07 | Grijaći elementi od nehrđajućeg čelika otporni na korziju i visoke temperature
4.08 | Vanjski bočni otvor za sondu
4.09 | Uređaj mora imati sigurnosni sustav koji onemogućava otvaranje poklopca ukoliko je komora pod takom
4.1 | Mikroprocesorska kontrola temperature i ciklusa
4.11 | USB i/ili RS-232 priključak ili jednakovrijedno
5. | Autoklav
5.01 | Minimalni volumen komore: 50 L
5.02 | Dimenzije komore minimalno (promjer x dubina) 300 x 600 mm ili više
5.03 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 500 x 650 x 1200 mm
5.04 | Tri žičane košare
5.05 | Elektronska kontrola vremena i temperaturnog raspona od 115 °C do 134 °C. (0.62 od 2 bar)
5.06 | Kućište, komora za sterilizaciju i vrata izgrađeni od nehrđajućeg čelika
5.07 | Grijaći elementi od nehrđajućeg čelika otporni na korziju i visoke temperature
5.08 | Vanjski bočni otvor za sondu
5.09 | Uređaj mora imati sigurnosni sustav koji onemogućava otvaranje poklopca ukoliko je komora pod takom
5.1 | Mikroprocesorska kontrola temperature i ciklusa
5.11 | USB i/ili RS-232 priključak ili jednakovrijedno
6. | Automatska bireta
6.1 | Automatska bireta po Pelletu-s međupipcem, sa Schellbach-crtom ili bijelom gradacijom volumena 50 mL (4 komada) i 25 mL (3 komada)
6.2 | Klasa AS, plava skala
6.3 | Boca za birete bijela volumena 2L (3 komada)
6.4 | Boca za birete smeđa voluemna 2L (4 komada)
6.5 | Pumpica gumena za automatsku biretu (7 komada)
7. | Automatska jednokanalna pipeta
7.01 | Automatska jednokanalna pipeta, volumena 0,1-1,0 mL (100 -1000 µl)
7.02 | Standardni tipsevi (nastavci), bez filtera, volumena 1000 µl
7.03 | Točnost pipete pri 1000 µl: ± 0,6 % ili bolja
7.04 | Uz pipetu treba isporučiti paket odgovarajućih nastavaka
8. | Automatska jednokanalna pipeta
8.01 | Automatska jednokanalna pipeta, volumena od 1,0 mL ili manje do 5,0 mL
8.02 | standardni tipsevi (nastavci), bez filtera, volumena 5000 µl
8.03 | Točnost pipete pri 5000 µl: ± 0,6 % ili bolja
8.04 | Uz pipetu treba isporučiti paket odgovarajućih nastavaka
9. | Automatska pipeta
9.01 | Automatska manualna jednokanalna pipeta
9.02 | Varijabilna
9.03 | Volumen: 1-10 mL
9.04 | Točnost pipete pri 10000 µl: ± 0,6 % ili bolja
9.05 | Paket odgovarajućih nastavaka
10. | Automatska pipeta
10.01 | Jednokanalna pipeta s promjenjivim volumenom pipetiranja: 0,1-2 μL
10.02 | Ergonomski dizajn
10.03 | Pipeta imaju mogućnost zaključavanja postavljenog volumena
10.04 | Volumen se prikazuje na zaslonu
10.05 | Za proces pipetiranja i odbacivanja nastavaka koriste se različite tipke
10.06 | Pipeta je otporna na UV svijetlost i može se sterilizirati u autoklavu
10.07 | Maksimalna sistemska pogreška (%) pri maksimalnom volumenu za pipetu je ±1,4
10.08 | Podešavanje volumena u koracima od minimalno 0,002 μL
11. | Automatska pipeta
11.01 | Jednokanalna pipeta s promjenjivim volumenom pipetiranja: 500-5000 μL
11.02 | Ergonomski dizajn
11.03 | Pipeta imaju mogućnost zaključavanja postavljenog volumena
11.04 | Volumen se prikazuje na zaslonu
11.05 | Za proces pipetiranja i odbacivanja nastavaka koriste se različite tipke
11.08 | Pipeta je otporna na UV svijetlost i mogu se sterilizirati u autoklavu
11.1 | Maksimalna sistemska pogreška (%) pri maksimalnom volumenu ±0,6
11.11 | Podešavanje volumena u koracima od minimalno 5 μL
12. | Mikropipeta
12.01 | Automatska jednokanalna pipeta, volumena 0,01-0,1 mL
12.02 | Standardni nastavci, bez filtera, volumena 200 µl
12.03 | Točnost pipete pri 100 µl: ± 0,8 % ili bolja
13. | Automatska pipeta
13.01 | Automatska elektronska pipeta: jednokanalna pipeta varijabilnog volumena od 50-1000 μL
13.02 | Radna temperatura: 15-40 ° C
13.03 | Punjiva litij ili NiMH baterija sa AC adapterom
14. | Set automatskih pipeta
14.01 | Svaki set sadrži tri jednokanalne pipete s promjenjivim volumenom pipetiranja: 0,5-10 μL; 10-100 μL; 100-1000 μL
14.02 | Ergonomski dizajn
14.03 | Pipete imaju mogućnost zaključavanja postavljenog volumena
14.04 | Volumen se prikazuje na zaslonu
14.05 | Za proces pipetiranja i odbacivanja nastavaka koriste se različite tipke
14.08 | Pipete su otporne na UV svijetlost i mogu se sterilizirati u autoklavu
14.09 | Set dolazi s pojedinačnim držačima za pipete ili sa držačem za cijeli set, te sa setom kutija s pripadajućim nastavcima za svaku pipetu
14.1 | Maksimalna sistemska pogreška (%) pri maksimalnom volumenu za pipetu 0,5-10 μL je ±1, za 10-100 μL je ±0,8, za 100-1000 μL je ±0,6
14.11 | Podešavanje volumena u koracima (μL) za pipetu 0,5-10 μL od 0,01, za 10-100 μL od 0,1, za 100-1000 μL od 1,0
15. | Set mikropipeta
15.01 | Svaki set sadrži tri jednokanalne pipete s promjenjivim volumenom pipetiranja: 2-20 μL; 20-200 μL; 100-1000 μL
15.02 | Ergonomski dizajn
15.03 | Pipete imaju mogućnost zaključavanja postavljenog volumena
15.04 | Volumen se prikazuje na zaslonu
15.05 | Za proces pipetiranja i odbacivanja nastavaka koriste se različite tipke
15.08 | Pipete su otporne na UV svijetlost i mogu se sterilizirati u autoklavu
15.09 | Set dolazi s pojedinačnim držačima za pipete ili sa držačem za cijeli set, te sa setom kutija s pripadajućim nastavcima za svaku pipetu
15.1 | Maksimalna sistemska pogreška (%) pri maksimalnom volumenu za pipetu 2-20 μL je ±1, za 20-200 μL je ±0,6, za 100-1000 μL je ±0,6
15.11 | Podešavanje volumena u koracima (μL) za pipetu 2-10 μL od 0,02, za 20-200 μL od 0,2, za 100-1000 μL od 1,0
16. | Automatski titrator
16.01 | Automatski titrator s magnetskom miješalicom i dozirnom jedinicom
16.02 | Dozirna jedinica minimalnog volumena 20 mL
16.03 | Stalak za elektrodu
16.04 | Mogućnost povezivanja s računalom preko USB i/ili RS232 ili jednakovrijedno
16.05 | Grafički zaslon osjetljiv na dodir i u boji, minimalno 3.5"
16.06 | Temperaturno područje: od -5,0 do 100,0 °C ili šire
16.07 | Točnost pH: ±0,05 pH ili bolje
16.08 | Brzina miješalice: od 0 do 1000 rpm ili bolje
16.09 | Preciznost titracije: ±0,5 % RSD ili <0,05 % prema DIN ISO 8655 ili bolje
16.1 | pH kombinirana elektroda sa setom puferskih otopina za kalibraciju
16.11 | Napajanje 220-230 V, 50/60 Hz
17. | Brojač kapi (titracija)
17.01 | Automatska bireta za titriranje AS klase, s bocom i pumpicom, volumen 50 mL
17.02 | Graduiranje: 0,1 mL
17.03 | Točnost: ± 0,05 mL ili bolje
18. | Digitalne birete
18.01 | Digitalne birete, volumen 50 mL
18.02 | Radna temperatura: 15-40 ° C
18.03 | Viskoznost: do 500 mm2/s
19. | Dispenzer-bireta. Digitalna kontinuirana bireta
19.01 | Digitalna kontinuirana bireta, volumen 50 mL
19.02 | Radna temperatura: 15-40 ° C
19.03 | Volumen: 50mL
19.04 | Navoj na bireti A 45mm
19.05 | Adapteri za boce minimalno: A 32, A 38 i S 40
19.06 | RS232 i USB priključak ili jednakovrijedno
19.07 | Točnost (R) minimalno: 0,2%
19.08 | Mogućnost rotacije birete na boci
19.09 | Viskoznost: do 500 mm2/s
20. | Dozametar
20.01 | Mjerno područje: 1-10 mL
20.02 | Točnost: 0,5 % ili bolje
20.03 | Sadrži povratni ventil
20.04 | Pogodan za rad s organskim otapalima, uključujući klorirane i fluorirane ugljikovodike
20.05 | Pogodan za rad s koncentriranim kiselinama poput HCl, HNO3 te za rad s peroksidima
21. | Liofilizator
21.01 | Uređaj za sušenje smrzavanjem
21.02 | Kapacitet: 4 kg/24h ili veći
21.03 | Volumen komore: najmanje 6 L
21.04 | Temperatura kondezatora: -550C ili niža
21.05 | Snaga hlađenja: 0,50 kW i više
21.06 | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz, monofazni
21.07 | Rashladni medij: Bez CFC u skladu s važećom EU direktivom
21.08 | LCD ekran u boji osjetljiv na dodir za upravljanje procesom, prikaz procesa grafički i numerički
21.09 | Elektromagnetski vakuum ventil i vakuum senzor
21.1 | Mogućnost mjerenja i kontrole vakuuma, temperature i trajanja procesa
21.11 | Nosač polica s tri bežično grijane police, mogućnost da se police mogu vaditi iz nosača i mijenjati pozicije i razmak, tri temperaturna senzora, tri aluminijske ili čelične tavice za uzorke te neovisno praćenje temperature uzoraka na svakoj polici
21.12 | Odleđivanje komore za zamrzavanje vrućim plinom
21.13 | Uređaj opremljen s akrilnom komorom za police s najmanje 8 nastavaka za tikvice (NS 29/32) i 2 filtar posudice
21.14 | 6 tikvica (volumena 2x250 ml, 2x500 ml, 2x1000ml, sve tikvice s NS 29/32) i 2 filtar posudice
21.15 | Mogućnost povezivanja s računalom i senzorom vodljivosti za određivanje taljenja/zamrzavanja uzoraka
21.16 | Instalacija na mjestu isporuke
21.17 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
22. | Liofilizator
22.01 | Uređaj za sušenje smrzavanjem
22.02 | Pogodan je za sušenje u okruglim posudama i/ili u komori s policama (odgovarajući priključak)
22.03 | Uključuje odgovarajuću vakum pumpu (kapacitet minimalno 2.5 m3/h s priključcima)
22.04 | Temperatura kondenzatora: minimalno -50 °C
22.05 | Kapacitet leda: maksimalno 2.5 L ili 2.5 kg
22.06 | Kapacitet kondenzatora: maksimalno 2 L ili 2 kg u 24 h
22.07 | Digitalno očitanje: temperatura, tlak
22.08 | Uključene police od aluminija
22.09 | Kondezator liofilizatora izrađen od nehrđajučeg čelika presvučen PTFE slojem
22.1 | Komora s minimalno 3 police
22.11 | Minimalni promjer polica 200 mm
22.12 | Uključeno minimalno 6 posuda volumena 150ml
22.13 | Uključeni priključci (ventili i adapteri) za posude (minimalno 6 komada)
22.14 | Napajanje: 230 V, 50 Hz
22.15 | U cijenu uključena dostava I instalacija uređaja te osnovna obuka korisnika
22.16 | Instalacija na mjestu isporuke
22.17 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
23. | Sterilizator
23.01 | Konvekcija zraka: prirodna
23.02 | Minimalni volumen komore: 180 L
23.03 | Vrsta vrata: puna
23.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
23.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
23.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
23.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
23.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
23.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
23.1 | Vizualni i zvučni alarm
23.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
23.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik prema DIN 1.4301 ili jednakovrijedno
23.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 700 x 850 x 1100 mm
23.14 | Minimalno 3 police
23.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
24. | Fluidizacijski sušionik
24.01 | Treba omogućavati nježno sušenje, dispergiranje i miješanje različitih osjetljivih materijala u struji zraka
24.02 | Treba sadržavati zatezni poklopac i filter vrećicu
24.03 | Uz sušionik dostaviti i staklene posude za sušenje 1 x 6 L i 3 x 0.3 L
24.04 | Veličina ulaznih čestica: > 100 μm
24.05 | Protok zraka: 185 m3/h
24.06 | Timer: digitalni, 1 - 99 min / kontinuirani rad
24.07 | Pohrana 9 programa za sušenje
24.08 | Temperaturaturno područje : 40 - 130 °C ili veće
24.09 | Vrijeme sušenja: 5 - 20 min (ovisno o materijalu, sadržaju vlage, količini)
24.1 | Napajanje: 200-240 V, 50/60 Hz / 1 faza
24.11 | Instalacija na mjestu isporuke
25. | Laboratorijski sušionik
25.01 | Konvekcija zraka: prirodna
25.02 | Minimalni volumen komore: 180 L
25.03 | Vrsta vrata: puna
25.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
25.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
25.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
25.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
25.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
25.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
25.1 | Vizualni i zvučni alarm
25.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
25.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
25.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 700 x 850 x 1100 mm
25.14 | Minimalno 3 police
25.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
26. | Sušionik
26.01 | Konvekcija zraka: prirodna
26.02 | Minimalni volumen komore: 55 L
26.03 | Vrsta vrata: puna
26.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 250 ° C
26.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
26.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
26.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
26.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
26.09 | USB priključak za prijenos podataka
26.1 | Vizualni i zvučni alarm
26.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
26.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
26.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 600 x 650 x 750 mm
26.14 | Minimalno 2 police
26.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
27. | Sušionik
27.01 | Konvekcija zraka: prirodna
27.02 | Minimalni volumen komore: 110 L
27.03 | Vrsta vrata: puna
27.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 250 ° C
27.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
27.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
27.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
27.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
27.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
27.1 | Vizualni i zvučni alarm
27.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
27.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
27.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 700 x 750 x 900 mm
27.14 | Minimalno 2 police
27.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
28. | Sušionik
28.01 | Konvekcija zraka: prirodna
28.02 | Minimalni volumen komore: 240 L
28.03 | Vrsta vrata: puna
28.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 250 ° C
28.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
28.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,6 ° C ili bolje
28.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
28.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
28.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
28.1 | Vizualni i zvučni alarm
28.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
28.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
28.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 850 x 800 x 1200 mm
28.14 | Minimalno 3 police
28.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
29. | Sušionik
29.01 | Konvekcija zraka: prirodna
29.02 | Minimalni volumen komore: 110 L
29.03 | Vrsta vrata: puna
29.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
29.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
29.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
29.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
29.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
29.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
29.1 | Vizualni i zvučni alarm
29.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
29.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
29.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 700 x 750 x 900 mm
29.14 | Minimalno 2 police
29.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
30. | Sušionik
30.01 | Konvekcija zraka: prirodna
30.02 | Minimalni volumen komore: 55 L
30.03 | Vrsta vrata: puna
30.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
30.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
30.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
30.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
30.08 | Zaslon: minimalno 3” u boji osjetljiv na dodir
30.09 | Vizualni i zvučni alarm
30.1 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
30.11 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
30.12 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 600 x 650 x 750 mm
30.13 | Minimalno 2 police
30.14 | Napajanje: 230 V 50 Hz
31. | Sušionik
31.01 | Konvekcija zraka: prirodna
31.02 | Minimalni volumen komore: 30 L
31.03 | Vrsta vrata: puna
31.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
31.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
31.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
31.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
31.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
31.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
31.1 | Vizualni i zvučni alarm
31.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
31.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
31.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 600 x 550 x 650 mm
31.14 | Minimalno 1 polica
31.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
32. | Sušionik
32.01 | Konvekcija zraka: prirodna
32.02 | Minimalni volumen komore: 55 L
32.03 | Vrsta vrata: puna
32.04 | Temperaturni raspon: 5 ° C iznad temperature okoline do 300 ° C
32.05 | Rezolucija temperature: svakih 0,1 ° C
32.06 | Temperatura stabilnosti na 105 ° C: ± 0,4 ° C ili bolje
32.07 | Kontroler: mikroprocesor s vanjskim LCD grafičkim prikazom
32.08 | Zaslon: 4,3” u boji osjetljiv na dodir
32.09 | USB priključak za prijenos podataka ili jednakovrijedno
32.1 | Vizualni i zvučni alarm
32.11 | Unutarnja memorija za programe i pohranu podataka
32.12 | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
32.13 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 600 x 650 x 750 mm
32.14 | Minimalno 2 police
32.15 | Napajanje: 230 V 50 Hz
33. | Laboratorijski sušionik sa pumpom za postizanje vakuuma
33.01 | Minimalni volumen komore: 45 L
33.02 | Dimenzije komore minimalno Ø dubina : 340 x 520 mm
33.03 | Maksimalne vanjske dimezije (Š x D x V): 800 x 750 x 600 mm
33.04 | Minimalno 2 police
33.05 | Digitalno elektronsko upravljanje temperaturom i unaprijed odabrani programirljivi tajmer
33.06 | Upravljivi temperaturni raspon od 35 ° C do 200 ° C
33.07 | Stabilnost ±1 °C, do 100 °C
33.08 | Homogeneitet ±2 °C, do 100 °C
33.09 | Raspon vremena rada: od 1 minute do 9 sati 59 min ili više
33.1 | Vrijeme početka predprograma (vremensko razdoblje čekanja): 1 sat do 24 sata
33.11 | Temperaturni senzor Pt 100
33.12 | Grijaći element ravnomjerno je postavljen oko komore
33.13 | Komora izrađena od nehrđajućeg čelika
33.14 | Vrata s očvrsnutim staklenim prozorom, koja sjede na silikonskoj brtvi koja upija sve kontrakcije i širenja koja se mogu pojaviti
33.15 | Vakumski otvor s ventilom za odzračivanje
33.16 | Zračni ventil sprijeda
33.17 | Priključak za vakuumsku pumpu straga
33.18 | RS-232 priključak za računalo, pisač ili USB adapter ili jednakovrijedno
33.19 | Vakuuma pumpa: - Protok : 3,6 m3/hr - Vacuum limit: 0,05 mbar - Brzina okretaja motora: 1400 r.p.m. - Aspiracijski priključak 16 mm Ø - Analogni vakuum mjerač - Kapacitet rezervoara za ulje: 55 ccm - Maksimalna Razina buke: 62db- Maksimalna radna temperatura 60 ° C
33.2 | Uključeno crijevo za spajanje vakuum pumpe i laboratorijskog sušionika
33.22 | Instalacija na mjestu isporuke
34. | TLC: Kabinet za detekciju prskanjem s reagensom
34.01 | Materijal: PVC
34.02 | Puhač (fen) s motorom napona 230 V
34.03 | Fleksibilno ispušno crijevo duljine do 1,5 m
34.04 | Instalacija na mjestu isporuke
35. | UV lampa (za detekciju, TLC)
35.01 | UV ručna lampa za rad pri dvije valne duljine 254 nm/365 nm
35.02 | Uz lampu je potrebno isporučiti odgovarajući stalak za lampu
35.03 | Napajanje: 220 V/50 Hz
35.04 | Masa lampe manja od 1 kg
36. | Vakuum pumpa
36.01 | Protok: 50 L/min ili više
36.02 | Minimalni vakuum 150 mbar (2,17 psi) ili niže
36.03 | Snaga minimalno 100 W
36.04 | Vakuumski regulator: ručni
36.05 | Razina buke : ≤58 db
36.06 | Bez ulja
36.07 | Napajanje: 230V 50 / 60Hz
37. | Vakuum pumpa
37.01 | Protok: 50 L/min ili više
37.02 | Minimalni vakuum 150 mbar (2,17 psi) ili niže
37.03 | Snaga minimalno 100 W
37.04 | Vakuumski regulator: ručni
37.05 | Razina buke : ≤58 db
37.06 | Bez ulja
37.07 | Napajanje: 230V 50 / 60Hz
38. | Vakuum pumpa malog kapaciteta
38.01 | Protok : 30 L/min ili više
38.02 | Tlak vakuuma : 250 mbar (3,62 psi) ili niže
38.03 | Snaga minimalno 80W
38.04 | Razina buke : ≤50 db
38.05 | Bez ulja
38.06 | Napajanje: 230V 50 / 60Hz
39. | Laboratorijska vakuum pumpa
39.01 | Protok: 50 L/min ili više
39.02 | Tlak vakuuma : 150 mbar (2,17 psi) ili više
39.03 | Snaga minimalno 100 W
39.04 | Vakuumski regulator: ručni
39.05 | Razina buke : ≤58 db
39.06 | Bez ulja
39.07 | Napajanje: 230V 50 / 60Hz
40. | Peristatička pumpa
40.01 | Protok minimalno: 0.3 µL/min do 30 mL/min
40.02 | Promjer peristaltičke cijevi minimalno: 0.25 - 2.75mm
40.03 | Dimenzije pumpe bez glave (ŠxDxV): do 20 x 22 x 25 cm
40.04 | Mogućnost spajanja višekanalnih glava (do 8 kanala) a u setu s 4-kanalnom glavom brzine protoka 0,3 μL / min do 30 ml / min
41. | Fermentacijiski bioreaktor
41.01 | Aplikacijski procesor od 2 GHz ili više
41.02 | Mogućnost povezivanja preko Wi-Fi i/ili Bluetoth-a ili jednakovrijedno
41.03 | Otporni zaslon osjetljiv na dodir minimalnih dimenzija 15 cm x 8,5 cm (dijagonala minimalno 17 cm) sa LED pozadinskim osvjetljenje
41.04 | Uključuje sljedeće priključke; 3 analogna, 2 digitalna, 2 USB senzorska, mikro USB za komunikaciju s računalom, audio izlaz, za DC struju.
41.05 | Uključuje CO2 senzor plina koji mjeri koncentraciju ugljikovog dioksida, temperaturu i relativna vlažnost
41.06 | Uključuje temperaturnu sondu koja se može se koristiti kao termometar za eksperimente u kemiji, fizici, biologiji, znanosti o ZemLji, okolišu i ostalom.
41.07 | Uključuje kolorimetar za određivanje apsorbancije i postotka propusnosti, uključujući apsorbanciju u odnosu na koncentraciju i koncentraciju u odnosu na vrijeme te sadrži utor za kivetu dizajniran za smjestiti većinu kiveta duljine 10 milimetara
42. | Sustav laboratorijski reaktor
42.01 | Visoko tlačni reaktor. Reaktorska posuda volumena 350 mL izgrađena od visokokvalitetnog čelika SS 316 TI ili jednakovrijedno, s PTFE umetkom volumena 300mL
42.02 | Poklopac reaktora načinjen također od visokokvalitetnog čelika SS316 ili jednakovrijedno sa ugrađenim PTFE poklopcem i PTFE brtvom za reakcijsku posudu.
42.03 | Na poklopcu ugrađeni ventili za ekstrakciju i plinski ventil također načinjeni od čelika SS 316 cijevi ili jednakovrijedno s unutarnje strane ispunjene s PTFE s protočnim srednjim dijelom promjer >=4 mm
42.04 | Termoelement u PFA-obložene uronjene cijevi izrađene od SS 316 TI ili jednakovrijedno
42.05 | Temperaturni kontroler i datalogger maksimalne snage 3 kW
42.06 | PID temperaturna kontrola i neovisna zaštita od pregrijavanja
42.07 | Grafički prikaz podešenih parametara temperature i tlaka, kontrola brzine miješanja
42.08 | RS 232 izlaz za povezivanje sa računalom koji uključuje i programsku podršku za 8 kanala
42.09 | Laboratorijska grijuća ploča s miješalicom prikladnim za grijanje blokova koja radi pri 230-240 V, 50/60 Hz i snage >=600 W. Nužno treba imati ugrađeni precizni kontroler temperature i miješalice (100-2000 rpm)
42.1 | Grijući blok za reaktor
42.11 | Instalacija na mjestu isporuke
42.12 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
43. | Komplet rotametara
43.01 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min): 25 do 225; Voda - 1 kom
43.02 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min): 200 to 3000; Voda - 1 kom
43.03 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min):1500-20000 (1.5 to 20 LPM); Voda - 1 kom
43.04 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min): 2000-20000mL (2 to 20 LPM); Zrak - 1 kom
43.05 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min): 10000 - 100000 mL (10 to 100 LPM); Zrak - 1 kom
43.06 | Rotametar s ventilom, 100 mm skala, Raspon protoka (mL / min): 30000 - 280000 mL (30 to 280 LPM); Zrak - 1 kom
43.07 | Stalak za rotametar - 1 kom
44. | Plinska ura
44.01 | Mjerenje protoka plina u području od 2.5 do 250 L/minuti
44.02 | Mjerenje protoka na osnovu pada tlaka (differential pressure flowmeter)
44.03 | Pad tlaka: 0,8 do 3,2 psi
44.04 | Maksimalni tlak 9.9 bara
44.05 | Maksimalna temperatura 50°C
44.06 | Maksimalna veličina prisutnih čestica 50 um
44.07 | Digitalno sučelje za upravljanje uređajem
44.08 | Temperaturno radno područje od -10 do 50°C
44.09 | Mogućnost podešavaja mjerenja protoka minimalno 30 standardnih plinova
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.