## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 7: Laboratorijske miješalice, tresilice, mlinovi i pretvarači
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Vortex
1.1. | Dva načina rada: kontinuirani rad i rad na pritisak epruvete
1.2. | Raspon brzine potresanja: 500–3000 rpm ili veći
1.3. | Modul miješanja za epruvete različitih volumena: 0,2 do 50 ml
2. | Magnetska miješalica manjeg kapaciteta
2.1. | Brzina miješanja do minimalno 3000 rpm
2.2. | Volumen miješanja: do minimalno 15 l
2.3. | Promjer plohe minimalno 160 mm
2.4. | Materijal radne plohe: nehrđajući čelik
3. | Magnetska miješalica većeg kapaciteta
3.1. | Brzina miješanja do minimalno 1250 rpm
3.2. | Volumen miješanja: do minimalno 10 l
3.3. | Zagrijavanje grijače ploče do minimalno 300 °C
3.4. | Promjer radne plohe minimalno 135 mm
4. | Vorteks
4.1. | Dva načina rada: kontinuirani rad i rad na pritisak epruvete
4.2. | Težina: minimalno 2 kg
4.3. | Brzina potresanja: minimalno do 2500 rpm
4.4. | Nastavak za potresanje epruveta različitih dimenzija
4.5. | Mogućnost nadogradnje nastavcima za potresanje drugačijih vrsta uzoraka osim pojedinačne epruvete
5. | Vorteks s nastavcima
5.1. | Dva načina rada: kontinuirani rad i rad na dodir
5.2. | Težina: minimalno 2 kg
5.3. | Brzina potresanja: minimalno do 2500 rpm
5.4. | Nastavak za potresanje epruveta različitih dimenzija
5.5. | Dodatak za potresanje minimalno 12 epruveta volumena 1,5/2 ml u horizontalnom položaju
5.6. | Dodatak za potresanje mikrotitarske pločice
6. | Magnetna miješalica s grijanjem - manja
6.1. | Regulacija brzine miješanja do 1500 rpm ili više
6.2. | Regulacija temperature zagrijavanja do 300°C ili više
6.3. | Temperaturna sonda Pt za mjerenje i održavanje temperature
6.4. | Stalak za senzor
6.5. | Volumen otopine za miješanje 10 L ili više
6.6. | LCD zaslon
7. | Magnetna miješalica s grijanjem - veća
7.01 | Regulacija brzine miješanja do 1500 rpm ili više
7.02 | Regulacija temperature zagrijavanja do 300°C ili više
7.03 | Temperaturna sonda Pt za mjerenje i održavanje temperature
7.04 | Stalak za senzor
7.05 | Volumen otopine za miješanje 20 L ili više
7.06 | LCD zaslon
8. | Mehanička tresilica za sita
8.01 | Mogućnost provedbe suhog i mokrog prosijavanja
8.02 | Osnovni vibracioni uređaj treba imati sljedeće karakteristike: - Digitalno podešavanja i digitalni prikaz visine amplitude trešnje (područje: od 0.2 do 3mm)
8.03 | Digitalno podešavanja i digitalni prikaz vremena trešnje (područje od 1 do 99 min)
8.04 | Mogućnost zadavanja intervala trešnje
8.05 | 3 D smjer trešnje
8.06 | Mogućnost korištenja sita promjera minimalno do 200 mm
8.07 | Stezno-otpusni poklopac za mokro i suho prosijavanje uzoraka
8.08 | Prihvatna posuda 200x50 mm s odvodom za tekućinu pri mokrom prosijavanju
9. | Laboratorijski mlin
9.01 | Korisni volumen minimalno 50 mL
9.02 | Veličina zrna za mljevenje minimalno 5 mm ili veće
9.03 | Maksimalna brzina rotacije 20000 rpm ili veća
9.04 | Tvrdoća uzorka do 5 Mohs ili veća
9.05 | Digitalni pokazivač vremena mljevenja
9.06 | Integrirani sustav za spajanje na vanjski sustav hlađenja vodom
10. | Miješalica magnetska
10.01 | Brzina mješanja do minimalno 1250 rpm
10.02 | Maksimalni volumen do 10 L
10.03 | Raspon temperature do minimalno 300oC
10.04 | Promjer plohe minimalno 135 mm
11. | Električna miješalica
11.01 | Maksimalni volumen miješanja (H2O) minimalno 40 l
11.02 | Princip Motor bez četkica DC
11.03 | Brzina miješanja u rasponu od 30 - 2500 rpm
11.04 | Viskoznost max. 50000 mPas
11.05 | Stupnjevita kontrola brzine miješanja
11.06 | Podešavanje brzine točnosti ± 1 rpm
11.07 | Prikaz temperature, momenta, vremena miješanja, trenutne vrijednosti rotacije miješala kao i podešene vrijednosti na zaslonu osjetljivom na dodir integriranom na miješalicu ili kao prijenosni uređaj
11.08 | Mogućnost povezivanja s računalom preko USB i/ili RS 232 i/ili WiFi i/ili bluetooth ili jednakovrijedno
11.09 | Osovina (vratilo) mješača maksimalnog promjera 10 mm
11.1 | Šuplja osovina, unutarnji promjer 11 mm
11.11 | Produžetak koji omogućava pričvršćenje na stalak za miješalicu s mogućnosti postavljanja odstojanja do 220 mm u odnosu na stalak
11.12 | Mogućnost postavljanja vremena miješanja (Timer)
11.13 | Kućište miješalice od aluminija premazanog sa termoplastičnim polimerom
11.15 | Napajanje 220-230V, 50/60 Hz
11.16 | Stalak za miješalicu s H profilom postolja. Promjer vertikalne nosive, pune metalne cijevi: minimalno 30 mm i visina minimalno 80 cm
11.17 | Dimenzije postolja (Š x D) minimalno: 450 x 400 mm
11.18 | Maksimalno opterećenje minimalno 8 kg
11.19 | Mješač od nehrđajućeg čelika s 4 lopatice pod 90o, minimalne dužine osovine 400 mm, 8mm presjek osovine i promjer mješača maksimalno 55 mm
11.2 | Mješač od nehrđajućeg čelika s 4 lopatice pod nagibom, minimalne dužine osovine 400 mm, 8mm presjek osovine i promjer mješača maksimalno 55 mm
11.21 | Mješač od nehrđajućeg čelika premazan s teflonom s tri propele, minimalne dužine osovine 400 mm, 10mm presjek osovine i promjer mješača maksimalno 55 mm
11.22 | Miješalo za otapanje (dissolver stirrer), minimalne dužine osovine 400 mm, 8mm presjek osovine i promjer mješača maksimalno 55 mm
11.23 | Konekcija za vanjski osjetnik temeprature i vanjski osjetnik temperature Pt1000
11.24 | Mjerni temperaturni raspon Pt1000 u rasponu od -10-350 ° C,
11.25 | Temperatura razlučivost mjerenja 0,1 K
11.26 | Granica odstupanja temperaturnog senzora ≤ ± 0.15 K
12. | Miješalica sa propelom
12.01 | Maksimalni volumen miješanja (H2O) minimalno 15 l
12.02 | Motor bez četkica DC
12.03 | Brzina miješanja do 2000 rpm
12.04 | Viskoznost max. 10000 mPas
12.05 | Izlaz maksimalna snaga miješanja >=42 W
12.06 | Maksimalni moment na vratilo mješača >= 20 Ncm
12.07 | Ručno stupnjevito podešavanje brzine miješanja .
12.08 | Podešavanje brzine vrtnje točnosti ± 1 rpm
12.09 | Odstupanje mjerenja brzine n> 300rpm 1 ±%
12.1 | Odstupanje mjerenja brzine n <300rpm 3 ± min
12.11 | Osovina (vratilo) mješača minimalnog promjer 0,5 mm
12.12 | Osovina (vratilo) mješača maksimalnog promjera 10 mm
12.13 | Šuplja osovina, unutarnji promjer 11 mm
12.14 | Produžetak koji omogućava pričvršćenje na stalak za miješalicu, promjera 16 mm s mogućnosti postavljanja odstojanja do 220 mm
12.15 | Kućište miješalice od aluminija premazanog sa termoplastičnim polimerom
12.16 | Napajanje 220-230V, 50/60 Hz
12.17 | Ulazna snaga >=70 W
12.18 | Mješač od nehrđajućeg čelika s 4 lopatice, minimalne dužine osovine 400 mm, 8 mm presjek osovine i promjer mješača maksimalno 55 mm
12.19 | Mješač od nehrđajućeg čelika s 4 lopatice pod nagibom, minimalne dužine osovine 400 mm, 8mm presjek osovine i promjer mješača
13. | Ispravljač
13.01 | Laboratorijski programibilni naponski uređaj s minimalno dva izlaza 2 x istosmjerne struje sa podesivim vrijednostima napon i struja po izlazu 8V/10A (0-10A) i 60V/1A (0-1A)
13.02 | Snaga uređaja >=140 W
13.03 | Zaštita od prekoračenja vrijednosti napona i struje (OVP/OCP): (8V/10A) 1mV do 8.8V/1mA do 11A i (60V/1A) 1mV do 66V/0.1mA do 1.1A
13.04 | Napajanje 220-230V, 50/60 Hz
13.05 | Izlazi na uređaju koji omogućavaju umrežavanje sa računalnom opremom i sličnim uređajima RS232 i/ili USB i/ili LAN ili jednakovrijedno
13.06 | Težina >= 8 kg
14. | Ispravljač laboratorijski
14.01 | Izlazni napon 5-300 V (podesivo u koracima od 1 V)
14.02 | Izlazna struja 10-3000 mA (podesivo u koracima od 10 mA)
14.03 | Primjenjiv za provođenje DNA, RNA i proteinske elektroforeze
14.04 | Rad pri konstantnom naponu/konstantnoj struji
14.05 | Mogućnost kontinuiranog i vremenski programiranog rada
14.06 | LCD ekran
14.07 | 2×4 ulaza za banana priključnice za spajanje elektroda s uređajem
14.08 | Zaštita od preopterećenja
15. | Magnetska miješalica s grijućom pločom
15.01 | Volumen otopine za miješanje 10 litara ili više
15.02 | Regulacija brzine miješanja do 1500 rpm ili više
15.03 | Regulacija temperature zagrijavanja do 300°C ili više
15.05 | Sigurnosni termostat
15.06 | Grijuća ploča otporna na kemikalije
15.07 | LCD zaslon
15.08 | Temperaturna sonda za mjerenje i održavanje temperature
16. | Ispravljač
16.01 | Laboratorijski naponski uređaj
16.02 | Broj izlaza 3x
16.03 | Snaga minimalno 150 w ili veća
16.04 | Dva kanala: 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A
16.05 | Jedan kanal: 0 V/DC - 5 V / 0 - 3 A
16.06 | Sva tri kanala se mogu postaviti neovisno o drugomu
16.07 | Mogućnost mjerenja V (volt), A (amper) i W (wat)
16.08 | Sučelje za spajanje s računalom: USB ili jednakovrijedno
17. | Transformator s ispravljačem
17.01 | Jednofazni promjenjivi transformator za izmjeničnu struju
17.02 | Područje rada: 0-250 V
17.03 | Izlazna struja : 7 A
18. | Magnetska miješalica
18.01 | Magnetska miješalica bez grijanja
18.02 | Promjer plohe minimalno 160 mm
18.03 | Brzina miješanja do minimalno 3000 rpm
18.04 | Volumen miješanja: do minimalno 15 l
18.05 | Napajanje 230V, 50/60 HZ
19. | Mehanička laboratorijska miješalica
19.01 | Podesivost brzine vrtnje miješala u rasponu od 30 do 2000 rpm
19.02 | Pogodno za miješanje kapljevina viskoznosti do 50.000 mPa s
19.03 | Digitalni prikaz i kontinuirano praćenje podataka o brzini vrtnje miješala, temperature i zakretnog momenta
19.04 | Podesivost vremena miješanja
19.05 | Ugrađeni elektronički sustav za održavanje konstantne brzine miješala neovisno o promjeni viskoziteta medija i temp. Pt senzor
19.06 | Mjerenje zakretnog momenta do 60 Ncm
19.07 | Mogućnost povezivanja na elektronsku platformu radi nadzora, vanjske memorije i automatske softverske nadogradnje
20. | Magnetska miješalica
20.01 | Brzina miješanja do minimalno 1250 rpm
20.02 | Volumen miješanja: do minimalno 10 l
20.03 | Zagrijavanje grijače ploče do minimalno 300 °C
20.04 | Promjer radne plohe minimalno 135 mm
20.05 | Pripadajuće magnetsko miješalo
21. | Mehanička tresilica za sita
21.01 | Mogućnost provedbe suhog i mokrog prosijavanja
21.02 | Osnovni vibracioni uređaj treba imati sljedeće karakteristike: - digitalno podešavanja i digitalni prikaz visine amplitude trešnje (područje: od 0.2 do 3mm)
21.03 | Digitalno podešavanja i digitalni prikaz vremena trešnje (područje od 1 do 99 min)
21.04 | Mogućnost zadavanja intervala trešnje
21.05 | 3 D smjer trešnje
21.06 | Mogućnost korištenja sita promjera: 100 mm/150 mm/200 mm/ 203 mm
21.07 | Maksimalna masa uzorka: 3 kg
21.08 | Stezno-otpusni poklopac za mokro i suho prosijavanje uzoraka
21.09 | Prihvatnu posudu 200x50 mm s odvodom za tekućinu pri mokrom prosijavanju.
22. | Laboratorijski mlin
22.01 | Volumen mljevenja od 1.5 do 50 mL
22.02 | Veličina drobljenog materijala od min. 8mm
22.03 | Dimenzija nakon drobljenja 0,005mm ili bolje
22.04 | Tvrdoća drobljenog materijala do 7 po Mohovoj skali
22.05 | Pribor od ahata (posude za mljevenje, kuglice)
22.06 | Brzina od 18-1800 rpm
23. | Magnetska miješalica
23.01 | Brzina miješanja do minimalno 1250 rpm
23.02 | Volumen miješanja: do minimalno 10 l
23.03 | Zagrijavanje grijače ploče do minimalno 300 °C
23.04 | Promjer radne plohe minimalno 135 mm
24. | Multimetar
24.01 | Digitalni multimetar za istosmjerni i izmjenični napon do 600 V
24.02 | Istosmjernu i izmjeničnu struju do 10 A
24.03 | Otpor do 60 MOhm
24.04 | Beskontaktno očitavanje napona
24.05 | Za mjerenje i signala kojima se mijenja frekvencija ( VFD )
25. | Magnetna miješalica s grijućom pločom
25.01 | Magnetna miješalica s promjerom plohe do 135 mm
25.02 | Temperatura grijanja do 350oC
25.03 | Volumen miješanja (H2O) 15L ili više
25.04 | Broj okretaja u raponu od 100-1200 rpm ili više
25.05 | LCD display
26. | AD pretvarač
26.01 | Minimalno 5 portova ze senzore, od toga 3 analogna i 2 digitalna
26.02 | Spajanje na računalo Wi-Fi i putem kabela. U bežičnom modu brzina uzorkovanja >1000 uzoraka po sekundi, a kada je spojen kabelom na računalo bar 100 000 uzoraka u sekundi
26.03 | Pretvarač treba biti kompatibilana s višenamjenskim uređajem za povezivanje analitičkih senzora LabQuest, Vernier
27. | Ispravljač za struju AC/DC
27.01 | Laboratorijski izvor napajanja, pretvaranje izmjenične 220 V u istosmjernu struju 30 V - 10 A
27.02 | Mogućnost podešavanja struje i napona
27.03 | Digitalni pokazivači struje i napona
28. | Magnetska miješalica s grijanjem
28.01 | Podešavanje temperature i brzine miješanja putem digitalnog zaslona
28.02 | Raspon brzine miješanja 50 do max 1500 rpm
28.03 | Temperaturni raspon: 20 - 300 ºC s točnošću ± 1 ºC
28.04 | Kapacitet miješanja max. 20 L
28.05 | Materijal grijaće površine-nerđajući čelik, dimenzije f = 130-150 mm
28.06 | Mogućnost nadogradnje različitim dodacima npr. ulošci za okrugle tikvice volumena od 10 do max 2000 mL
29. | Treskalica tip vortex
29.01 | Tip: orbitalni ili vibracijski
29.02 | Brzina treskanja: max do 2500 rpm
29.03 | Orbita 4-5 mm
30. | Drobilica za drobljenje tvrdih materijala
30.01 | Drobilica za grubo i fino drobljenje sa čeljustima za drobljenje tvrdih materijala
30.02 | Tvrdoća materijala čeljusti ≤ 200 HB
30.03 | Napon 230 V, 50 Hz
30.04 | Težina max. 85 kg
30.05 | Veličina dodanih uzoraka do max. 4 cm
30.06 | Drobljenje na krajnu finoću manju od 0,5 mm
30.07 | Kapacitet spremnika 3 L ili više
30.08 | Mogućnost namještanja razmaka čeljusti od 0 – 11 mm( preferirani korak namještanja 0.1 mm)
30.09 | Digitalni zaslon prikaza širine razmaka
30.1 | Dimenzije (ŠxVxD) minimalno 400 x420 x 520 mm
30.12 | Instalacija na mjestu isporuke
30.13 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
31. | Magnetska miješalica
31.01 | Brzina miješanja do minimalno 1250 rpm
31.02 | Volumen miješanja: do minimalno 10 l
31.03 | Zagrijavanje grijače ploče do minimalno 300 °C
31.04 | Promjer radne plohe minimalno 135 mm
Jamstvo na sve stavke minimalno 12 mjeseci, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.