## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 8: Laboratorijski termometri, kupelji, uparivači i centrifuge
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Snimač za dugoročno podvodno mjerenje temperature
1.1. | Korištenje do dubine 500m
1.2. | Vodootporan
1.3. | Kapacitet čitanja do 35000 mjerenja
1.4. | Interval čitanja 1 sec do 10 dana
1.5. | Interval temperature -40 do +70°C
1.6. | Vrste čitanja - Stvarno, Min, Max
1.7. | Rezolucija očitanja 0,01 ° C ili bolje
1.8. | Zamjena baterije jednom godišnje
1.9. | Odgoda pokretanja do 45 dana
1.10. | USB ili jednakovrijedna induktivna baza za konfiguriranje i skidanje snimača
1.11. | Softver za konfiguriranje snimača i pregled snimLjenih podataka
2. | Vodena kupelj s poklopcem i držačima
2.1. | Volumen spremnika min 9,5 litara
2.2. | Minimalni korisni volumen 7 litara
2.3. | Temperaturni raspon: od 5°C iznad ambijentalne prostorije do 99.9°C
2.4. | Programabilna mikroprocesorska kontrola sistema
2.5. | Unutrašnjost: nehrđajući čelik
2.6. | Digitalni prikaz vremena i temperature
2.7. | Odvod za ispuštanje tekućine
2.8. | Audio vizualni alarm koji obaviještava prilikom pregrijavanja
2.9. | Sigurnosni termostat sprečava tzv suhi rad ( rad bez tekućine )
2.10. | Poklopac od nehrđajučeg čelika
2.11. | Ugrađena 3 grijača radi bolje stabilnosti temperature
2.12. | Držači za tubice 52 x Ø 13 mm, 30 x Ø 16 mm, 27 x Ø 18 mm, 12 x Ø 30 mm
3. | Laboratorijska centrifuga s hlađenjem i različitim rotorima
3.1. | Temperaturni raspon rada: od -9 °C do +40 °C ili veći
3.2. | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g (ovisno o rotoru)
3.3. | Mogućnost upotrebe i nadogradnje rotorima različitih kapaciteta
3.4. | Raspon timera: od 1 do 99 minuta ili veći
3.5. | Funkcija laganog usporavanja za osjetljive uzorke
3.6. | Gumb za kratko centrifugiranje
3.7. | Bučnost rada: manje od 52dB
3.8. | Mogućost hlađenja i i nakon što je centrifugiranje završeno (radi zaštite uzoraka)
3.9. | Funkcija za brzo hlađenje komore prije centrifugiranja (za manje od 10 min)
3.10. | Automatsko prepoznavanje rotora
3.11. | Digitalni zaslon s prikazom očitanih parametara centrifuge (temperatura, centrifugalna sila/brzina centrifugiranja i vrijeme)
Uz centrifugu isporučiti rotor:
3.12. | Fiksni rotor za minimalno 24x 1,5/2.0 mL tubice
3.13. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
3.14. | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g
3.15. | Instalacija na mjestu isporuke
4. | Termostat
4.1. | korisni volumen: 55 litara
4.2. | temperaturni raspon: ambijentalna temperatura +5°C do 100°C
4.3. | unutrašnjost: nehrđajući čelik
4.4. | lozinkom zaštićena kontrola sistema
4.5. | tempearturna varijacija pri 37 °C: +/-0,5 °C
4.6. | temperaturna fluktuacija pri 37°C: +/-0,1 °C
4.7. | interna memorija za 10 godina
4.8. | vizualni alarm (display mijenja boju)
4.9. | timer: 1 min do 99,9 sati i hold pozicija
4.10. | odgođeni start: 1 min do 99,9 sati
4.11. | trostruka izolacija
4.12. | prilagodljiv sigurnosni termostat
4.13. | u paketu sa dvije police ali sa mogućnošću da prihvati 7 polica
4.14. | dodatna unutarnja staklena vrata
4.15. | sučelje USB i/ili RS232 ili jednakovrijedno
5. | Mikrocentrifuga
5.1. | Mogućnost centrifugiranja (RCF): minimalno 14000 g (uz odgovarajući rotor)
5.2. | S rotorom kapaciteta: min 12 x 1,5/2,0 ml tubice
5.3. | Rotor za PCR stripove x2
5.4. | Raspon timera od 30 sec do 99 min ili veći te funkcija kontinuiranog centrifugiranja
5.5. | LED displej s prikazom vremena centrifugiranja, brzinom/RCF centrifugiranja
5.6. | Gumb za kratko centrifugiranje (short-spin)
5.7. | Automatsko otvaranje poklopca nakon centrifugiranja
5.8. | Max buka: manje od 53 dB
5.9. | Uz centrifugu isporučiti 12 adaptera za 0.5 ml i 0.2 ml tubice
6. | ThermoMixer s thermo blockom većeg kapaciteta
6.1. | Aplikacije: grijanje/hlađenje/ miješanje
6.2. | Mogućnost korištenja izmjenjivih termoblokova za epruvete raspona volumena od 5µl do 50 ml i termoblokova za PCR ploče, mikrotitarske ploče (MTP)
6.3. | Tehnologija zaštite od prskanja prilikom miješanja (anti-spill ) da se izbjegne kroskontaminacija uzorka
6.4. | Prevencija kondenzacije pomoću termo poklopca
6.5. | Temperaturni raspon od 15 °C ispod sobne temperature do 100 °C
6.6. | Točnost temperature: ±0.5 °C at 20 – 45 °C
6.7. | Brzina zagrijavanja min. 7 °C/min
6.8. | Brzina hlađenja min. 2,5 °C/min
6.9. | Miješanje od: 300-3000 rpm
6.10. | Radijus miješanja : 1.5 mm
6.11. | Orbita miješanja: 3mm
6.12. | Automatsko prepoznavanje termobloka
6.13. | Tajmer: 15 sec do 99:30 h
6.14. | Predefinirani programski gumbi za individualno programiranje od strane korisnika (min. 5)
6.15. | Zaslon sa prikazom brzine miješanje, vremena miješanja i temperature
6.16. | Mogućnost upotrebe barem 13 različitih termoblokova
6.17. | USB priključak ili jednakovrijedno
Uz thermomikser isporučiti slijedeće termoblokove:
6.18. | Termoblok za 24x 2.0 ml tubice
6.18.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
6.18.2 | Termoblok treba posjedovati brzo opuštajući sistem za brzu izmjenu boloka
6.18.3 | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
6.18.4 | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
6.18.5. | Max brzina miješanja: 2000 rpm
6.19. | Termoblok za PCR ploče sa 96 jažica (96-well PCR)
6.19.1. | Termoblok treba sadržavati i poklopac za PCR ploču
6.19.2. | Termoblok treba posjedovati brzo opuštajući sistem za brzu izmjenu boloka
6.19.3. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
6.19.4. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
6.19.5. | Max brzina miješanja 2000 rpm
6.20. | Termoblok za 4x 50 ml tubice
6.20.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
6.20.2 | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
6.20.3 | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
6.20.4 | Max brzina miješanja: 1000 rpm
6.21. | Termoblok za mikrotitarske ploče
6.21.1. | Termoblok treba sadržavati i poklopac zamikrotitarske ploče
6.21.2. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
6.21.3. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
6.21.4. | Max brzina miješanja 3000 rpm
7. | ThermoMixer s thermo blockom manjeg kapaciteta
7.1. | Aplikacije: grijanje/hlađenje/ miješanje
7.2. | Mogućnost korištenja izmjenjivih termoblokova za epruvete raspona volumena od 5µl do 50 ml i termoblokova za PCR ploče, mikrotitarske ploče (MTP)
7.3. | Tehnologija zaštite od prskanja prilikom miješanja da se izbjegne kroskontaminacija uzorka
7.4. | Prevencija kondenzacije pomoću termo poklopca
7.5. | Temperaturni raspon od 15 °C ispod sobne temperature do 100 °C
7.6. | Točnost temperature: ±0.5 °C at 20 – 45 °C
7.7. | Brzina zagrijavanja min. 7 °C/min
7.8. | Brzina hlađenja min. 2,5 °C/min
7.9. | Miješanje od: 300-3000 rpm
7.10. | Radijus miješanja : 1.5 mm
7.11. | Orbita miješanja: 3mm
7.12. | Automatsko prepoznavanje termobloka
7.13. | Tajmer: 15 sec do 99:30 h
7.14. | Predefinirani programski gumbi za individualno programiranje od strane korisnika (min. 5)
7.15. | Zaslon sa prikazom brzine miješanje, vremena miješanja i temperature
7.16. | Mogućnost upotrebe barem 13 različitih termoblokova
7.17. | USB priključak ili jednakovrijedno
Uz thermomikser isporučiti slijedeće termoblokove
7.18. | Termoblok za 24x 2.0 ml tubice-2 kom
7.18.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
7.18.2. | Termoblok treba posjedovati brzo opuštajući sistem za brzu izmjenu boloka
7.18.3 | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
7.18.4. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
7.18.5. | Max brzina miješanja: 2000 rpm
8. | Laboratorijska grijača ploča
8.1. | Ploča: staklokeramika 200x200 - 300x300 mm
8.2. | Temperatura grijanja / preciznost: +50 .. +500 °C / +-10 °C
8.3. | Preciznost temperature uz temperaturni senzor: +- 3 °C
8.4. | Maksimalni volumen: 15L
8.5. | Digitalni prikaz temperature (LED)
8.6. | Napon / snaga grijača: 230V/50 - 60Hz / 1000 - 1500 W
9. | Univerzalna stolna centrifuga s hlađenjem i visokom brzinom okretaja
9.01 | Stolna centrifuga s hlađenjem, kapaciteta minimalno 4x 145 mL (uz odgovarajući rotor)
9.02 | Mogućnost postizanja centrifugalne sile (RCF): 20900 g
9.03 | Mogućnost korištenja različitih rotora (fiksnog kuta i njihajući)
9.04 | Mogućnost nadogradnje rotorom za mikrotitarske ploče i deepwell plates
9.05 | Temperaturni raspon: od -9 °C do 40 °C ili veći
9.06 | Mogućnost programiranja načina centrifugiranja
9.07 | Mjerenje vremena (timer): min. 1 min do 99 min sa funkcijama kontinuirano centrifugiranje i funkcijom kratko centrifugiranje
9.08 | Razina buke (ovisno o rotoru): ≤60 dB
9.09 | Pokopci rotora trebaju biti aerosol zabrtvljeni
9.1 | Automatsko prepoznavanje rotora
9.11 | Automatsko prepoznavanje u slučaju nebalansiranosti uzoraka u rotoru
9.12 | Funkcija za hlađenje centrifuge prije upotrebe
9.13 | Funkcija kontinuiranog hlađenja na konstantnoj temperaturi nakon što je centrifugiranje završeno da se drže uzorci na konstantnoj temperaturi
9.14 | LCD displej
9.15 | Mogućnost podešavanja brzine ubrzanja i kočenja
9.16 | Njihajući rotor (Swing-out) rotor slijedećih karakteristika:
9.17 | Min. 4 x 100 mL nosači
9.18 | Min.RCF: 4500 g
9.19 | Brzina: min. 5000 rpm
9.2 | Kapacitet za 5mL i 15 mL tubice: min. 16 mjesta
9.21 | Kapacitet za 50 mL tube: min. 4-8 mjesta
9.22 | Kapacitet za 13mm tube za krv/ krvne pripravke: min. 36 mjesta
9.23 | Kapacitet za 1.5/2.0 mL tube: min. 48 mjesta
9.24 | S rotorom isporučiti adaptere za 15mL i 50 mL tubice
9.25 | Instalacija na mjestu isporuke
10. | Mikrocentrifuga
10.1. | Mogućnost centrifugiranja (RCF): minimalno 14000 g (uz odgovarajući rotor)
10.2. | S rotorom kapaciteta: min 12 x 1,5/2,0 ml tubice
10.3. | Rotor za PCR stripove x2
10.4. | Raspon timera od 30 sec do 99 min ili veći te funkcija kontinuiranog centrifugiranja
10.5. | LED displej s prikazom vremena centrifugiranja, brzinom/RCF centrifugiranja
10.6. | Gumb za kratko centrifugiranje
10.7. | Automatsko otvaranje poklopca nakon centrifugiranja
10.8. | Max buka: manje od 53 dB
10.9. | Uz centrifugu isporučiti 12 adaptera za 0.5 ml i 0.2 ml tubice
11. | Centrifuga s hlađenjem s rotorom za 1.5/2.0 mL tubice
11.01 | Temperaturni raspon rada: od -9 °C do +40 °C ili veći
11.02 | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g (ovisno o rotoru)
11.03 | Mogućnost upotrebe i nadogradnje rotorima različitih kapaciteta
11.04 | Raspon timera: od 1 do 99 minuta ili veći
11.05 | Funkcija laganog usporavanja za osjetljive uzorke
11.06 | Gumb za kratko centrifugiranje
11.07 | Bučnost rada: manje od 52 dB
11.08 | Mogućost hlađenja i i nakon što je centrifugiranje završeno (radi zaštite uzoraka)
11.09 | Funkcija za brzo hlađenje komore prije centrifugiranja (za manje od 10 min)
11.1 | Automatsko prepoznavanje rotora
11.11 | Digitalni zaslon s prikazom očitanih parametara centrifuge (temperatura, centrifugalna sila/brzina centrifugiranja i vrijeme)
11.12. | Uz centrifugu isporučiti rotor:
11.12.1. | Fiksni rotor za minimalno 24x 1,5/2.0 mL tubice
11.12.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
11.12.3. | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g
11.13. | Instalacija na mjestu isporuke
12. | Centrifuga s hlađenjem s rotorom i nastavkom za PCR ploče te rotorom i nastavkom za epruvete 15 - 50 mL
12.1. | Temperaturni raspon rada: od -11 °C do +40 °C ili veći
12.2. | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 30130 g (ovisno o rotoru)
12.3. | Mogućnost upotrebe i nadogradnje rotorima različitih kapaciteta
12.4. | Mjerenje vremena (timer): min. 1 min do 99 min sa funkcijama kontinuirano centrifugiranje i funkcijom kratko centrifugiranje
12.5. | Funkcija laganog usporavanja za osjetljive stanične uzorke
12.6. | Max buka: manje od 56 dB
12.7. | Mogućnost programiranja načina centrifugiranja
12.8. | Funkcija kontinuiranog hlađenja na konstantnoj temperaturi nakon što je centrifugiranje završeno da se drže uzorci na konstantnoj temperaturi
12.9. | Funkcija za brzo hlađenje komore prije centrifugiranja
12.10. | Automatsko prepoznavanje rotora
12.11. | Automatsko prepoznavanje u slučaju nebalansiranosti uzoraka u rotoru
12.12. | Automatsko otvaranje poklopca nakon centrifugiranja
12.13. | Digitalni zaslon s prikazom očitanih parametara centrifuge (temperatura, centrifugalna sila/brzina centrifugiranja i vrijeme)
12.14. | Uz centrifugu isporučiti rotore karakteristika:
12.14.1 | Fiksni rotor za min. 30x 1,5/2.0 mL tubice
12.14.1.1. | Brzina RCF: min. 20800 x g
12.14.1.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
12.14.1.3. | Rotor otporan na korozivno djelovanje kemiklija
12.14.2. | Fiksni rotor za min. 6x 15/50 mL tubice
12.14.2.1. | Brzina RCF: min. 7740 x g
12.14.2.2 | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
12.14.2.3. | S rotorom isporučiti adaptere (2x6) za 15mL i 50 mL tubice
12.14.3. | Njihajući rotor za min. 2 xMTP (mikrotitar ploče)
12.14.3.1. | Brzina RCF: min. 2200 x g
12.14.3.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
12.14.3.3. | Mogućnost centrifugiranja MTP, PCR ploče i DWP ploče (deepweel ploče)
12.15. | Instalacija na mjestu isporuke
13. | Termomikser
13.1. | grijanje i potresanje 24 epruvete volumena 1,5 ml
13.2. | mogućnost brzine treskanja minimalno u rasponu od 300 do 1200 rpm
13.3. | orbita miješanja: minimalno 2 mm
13.4. | mogućnost temperiranja minimalno u rasponu od 4 °C iznad sobne temperature do 100 °C
13.5. | mogućnost podešavanja temperature 1 °C
13.6. | točnost temperature: ±0,5 °C
13.7. | napajanje: 220-240V/50-60 Hz
14. | Termomikser s hlađenjem s blok-grijačima
14.1. | Aplikacije: grijanje/hlađenje/ miješanje
14.2. | Mogućnost korištenja izmjenjivih termoblokova za epruvete raspona volumena od 5µl do 50 ml i termoblokova za PCR ploče, mikrotitarske ploče (MTP)
14.3. | Termo poklopac koji onemogućava prskanje prilikom miješanja radi zaštite uzoraka od međusobne kontaminacije i prevencije kondenzacije na stijenkama
14.4. | Temperaturni raspon od 15oC niže od okoline do 100ºC (ovisno o termobloku)
14.5. | Točnost temperature: ±0.5 °C pri 20 – 45 °C
14.6. | Brzina zagrijavanja min. 7 °C/min
14.7. | Brzina hlađenja min. 2,5 °C/min
14.8. | Miješanje od: 300-3000 rpm
14.9. | Orbita miješanja: 3mm
14.10. | Automatsko prepoznavanje termobloka
14.11. | Raspon timera od 30 sec do 99 min ili veći
14.12. | Programski gumbi za programiranje temperature, vremena i brzine miješanja
14.13. | Zaslon sa prikazom brzine miješanje, vremena miješanja i temperature
14.14. | USB priključak ili jednakovrijedno
14.15. | Uz thermomikser isporučiti slijedeće termoblokove- navedena količina
14.15.1. | Termoblok za 24x 2.0 ml tubice- 2 kom
14.15.1.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
14.15.1.2. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
14.15.1.3. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
14.15.1.4. | Max brzina miješanja: 2000 rpm
14.15.2. | Termoblok za mikrotitarske ploče - 1 kom
14.15.2.1. | Termoblok treba sadržavati i poklopac zamikrotitarske ploče
14.15.2.2. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
14.15.2.3. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
14.15.2.4. | Max brzina miješanja 3000 rpm
14.15.3. | Termoblok za 8x 15 ml tubice - 1 kom
14.15.3.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
14.15.3.2. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
14.15.3.3. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
14.15.3.4. | Max brzina miješanja: 1000 rpm
14.15.4. | Termoblok za 4x 50 ml tubice - 1 kom
14.15.4.1. | Termoblok treba sadržavati i trensfer nosač (rack) za tubice
14.15.4.2. | Trermoblok mora posjedovati integrirani senzor za ujednačenost/ homogenost temperature
14.15.4.3. | Termoblok treba biti temperaturno izoliran
14.15.4.4. | Max brzina miješanja: 1000 rpm
15. | Stolna centrifuga s hlađenjem za epruvete volumena 1.5, 15 i 50 mL
15.01 | Temperaturni raspon rada: od -11oC do +40oC ili veći
15.02 | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 30130 g (ovisno o rotoru)
15.03 | Mogućnost upotrebe i nadogradnje rotorima različitih kapaciteta
15.04 | Mjerenje vremena (timer): min. 1 min do 99 min sa funkcijama kontinuirano centrifugiranje i funkcijom kratko centrifugiranje (short-spin)
15.05 | Funkcija laganog usporavanja za osjetljive stanične uzorke
15.06 | Max buka: manje od 56 dB
15.07 | Mogućnost programiranja načina centrifugiranja
15.08 | Funkcija kontinuiranog hlađenja na konstantnoj temperaturi nakon što je centrifugiranje završeno da se drže uzorci na konstantnoj temperaturi
15.09 | Funkcija za brzo hlađenje komore prije centrifugiranja
15.1 | Automatsko prepoznavanje rotora
15.11 | Automatsko prepoznavanje u slučaju nebalansiranosti uzoraka u rotoru
15.12 | Automatsko otvaranje poklopca nakon centrifugiranja
15.13 | Digitalni zaslon s prikazom očitanih parametara centrifuge (temperatura, centrifugalna sila/brzina centrifugiranja i vrijeme)
15.14 | Uz centrifugu isporučiti rotore karakteristika:
15.14.1 | Fiksni rotor za min. 30x 1,5/2.0 mL tubice
15.14.1.1. | Brzina RCF: min. 20800 g
15.14.1.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
15.14.1.3. | Rotor otporan na korozivno djelovanje kemikalija
15.14.2 | Fiksni rotor za min. 6x 15/50 mL tubice
15.14.2.1. | Brzina RCF: min. 7740 g
15.14.2.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
15.14.2.3. | S rotorom isporučiti adaptere (2 x6) za 15mL i 50 mL tubice
15.15. | Instalacija na mjestu isporuke
16. | Stolna centrifuga za epruvete volumena 1.5 -2 mL
16.1. | Mogućnost centrifugiranja (RCF): minimalno 14000 g (uz odgovarajući rotor)
16.2. | S rotorom kapaciteta: min 12 x 1,5/2,0 ml tubice
16.3. | Rotor za PCR stripove x2
16.4. | Raspon timera od 30 sec do 99 min ili veći te funkcija kontinuiranog centrifugiranja
16.5. | LED displej s prikazom vremena centrifugiranja, brzinom/RCF centrifugiranja
16.6. | Gumb za kratko centrifugiranje
16.7. | Automatsko otvaranje poklopca nakon centrifugiranja
16.8. | Max buka: manje od 53 dB
16.9. | Uz centrifugu isporučiti 12 adaptera za 0.5 ml i 0.2 ml tubice
17. | Stolna centrifuga s hlađenjem za epruvete volumena 1.5 -2 mL
17.01 | Temperaturni raspon rada: od -9 oC do +40oC ili veći
17.02 | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g (ovisno o rotoru)
17.03 | Mogućnost upotrebe i nadogradnje rotorima različitih kapaciteta
17.04 | Raspon timera: od 1 do 99 minuta ili veći
17.05 | Funkcija laganog usporavanja za osjetljive uzorke
17.06 | Gumb za kratko centrifugiranje
17.07 | Bučnost rada: manje od 52 dB
17.08 | Mogućost hlađenja i i nakon što je centrifugiranje završeno (radi zaštite uzoraka)
17.09 | Funkcija za brzo hlađenje komore prije centrifugiranja (za manje od 10 min)
17.1 | Automatsko prepoznavanje rotora
17.11 | Digitalni zaslon s prikazom očitanih parametara centrifuge (temperatura, centrifugalna sila/brzina centrifugiranja i vrijeme)
17.12. | Uz centrifugu isporučiti rotor:
17.12.1. | Fiksni rotor za minimalno 24x 1,5/2.0 mL tubice
17.12.2. | Nepropusno zatvaranje poklopca radi zaštite od aerosola
17.12.3. | Mogućnost centrifugiranja do najmanje 21100 g
18. | Laboratorijska tresilica (ljuljalica)
18.1. | Treskalica s kombinacijom orbitalnog treskanja i ljuljanja (3D kretnje) s kutom nagiba minimalno 5°
18.2. | Veličina platforme minimalno 20x15 cm
18.3. | Platforma mora imati protukliznu podlogu
18.4. | Uređaj namijenjen za korištenje pri ambijentalnoj temperaturi u području 4-65 °C ili većem
19. | Vodena kupelj
19.1. | Termokapilarna regulacija temperature
19.2. | 4 radna mjesta s promjerom otvora 100mm
19.3. | 4 kompleta redukcijskih prstenova
19.4. | Soxhlet izvedba – 4 kompleta šipki s klemama
19.5. | Prednaponska zaštita kompletnog aparata
19.6. | Termokapilarni osigurač na grijaču aparata
19.7. | Snaga grijača: 1200W i više
19.8. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz
19.9. | Materijal izrade uređaja: nehrđajuči čelik
20. | Vodena kupelj s treskalicom
20.1. | Linearni pomak police: minimalno 20mm.
20.2. | Mogućnost podešavanja brzine u rasponu od 20 do 200 rpm ili većem
20.3. | Radni volumen: 5-12 l
20.4. | Ventil za pražnjenje kupelji
20.5. | Temperaturno područje rada: od temp.okoline + 5 °C do 99°C
20.6. | Stabilnost održavanja temperature minimalno: ±0,1°C
20.7. | Raspored temperature unutar uređaja s odstupanjem ne većim od ±0,1°C
20.8. | Mogućnost programiranja vremena rada do 999 min
20.9. | Mikroprocesorski nadzor i digitalni prikaz temperature
20.10. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz, monofazni
21. | Vodena kupelj cirkulatorna
21.1. | Volumen kupelji minimalno 20 l
21.2. | Kupelj od polikarbonata
21.3. | Temperaturno područje rada: +20 do 100°C
21.4. | Stabilnost održavanja temperature: ±0,03 °C
21.5. | Temperaturna kontrola pomoću PID1
21.6. | Apsolutna temperaturna kalibracija u jednoj točci
21.7. | Kapacitet recirkulatorne pumpe: 15 l/min
21.8. | Snaga grijanja: 2 kW
21.9. | Klasa zaštite: IP 21 ili jednakovrijedno
21.10. | USB sučelje ili jednakovrijedno
21.11. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz, monofazni
22. | Rotacioni uparivač
22.1. | Vertikalno hladilo, Woulff-ova boca
22.2. | Evaporacijska i prihvatna tikvica volumena minimalno 1L (NS 29/32)
22.3. | Stakleni dijelovi (hladilo i prihvatna tikvica) moraju biti presvučeni zaštitnim plastificiranim premazom
22.4. | Automatski lift za podizanje tikvica
22.5. | U slučaju nestanka napajanja, tikvica se mora automatski podići iz kupelji
22.6. | Brzina rotacije: 10-280rpm
22.7. | Temperaturni raspon/točnost kupelji: 20-220 °C/ ± 1 °C
22.8. | Kupelj za tikvice minimalno 5 L (punjenje vodom ili uljem)
22.9. | Vakumska pumpa mora biti otporna na kemikalije, protoka barem 1.80 m3 i krajnjeg vakuuma barem 5 mbar ili niže
22.10. | Sekundarno hladilo za pumpu
22.11. | Vertikalno hladilo mora imati veliki gornji otvor za lakše održavanje (gornji otvor vertikalnog hladila barem SVL 22 radi lakšeg čišćenja)
22.12. | Vertikalno hladilo mora imati unutarnju staklenu ploču koja sprječava povrat otapala i staklenu cijev unutar hladila za povećanje iskoristivosti ukapljivanja
22.13. | Predinstalirane metode za različita otapala
22.14. | Automatsko podešavanje vakuuma prema temperaturi kupelji i odabranoj vrsti otapala
22.15. | Test propuštanja-integrirani test za provjeru brvtljena sustava i prikaz rezultata na ekranu
22.16. | Klasa zaštite: IP44 ili jednakovrijedno
22.17. | Materijali u kontaktu s plinovima: glava pumpe (PTFE), membrana (PTFE), ventili (FFPM)
22.18. | Eko način rada za uštedu vode i energije
22.19. | U slučaju prekida destilacije, nakon određenog vremenskog intervala prelazak sustava u mirovanje radi uštede energije
22.20. | Pozivanje već postavljenih parametara destilacije
22.21. | Ekran s upravljanjem odvojiv s kabelom
22.22. | Digitalni prikaz i memoriranje visine tikvice iznad kupelji
22.23. | Instalacija na mjestu isporuke
23. | Grijač za tikvice 1 L
23.1. | pletena košara za okrugle tikvice volumena 1 L s metalnim kućištem i klemom za montažu na stativ
23.2. | ugrađeni regulator snage grijanja (analogni)
23.3. | maksimalna temperatura + 450 °C
23.4. | dvije zone grijanja s prekidačem za svaku zonu
23.5. | snaga minimalna 350 W
24. | Grijač za tikvice 500 mL
24.1. | pletena košara za okrugle tikvice volumena 500 mL s metalnim kućištem i klemom za montažu na stativ
24.2. | ugrađeni regulator snage grijanja (analogni)
24.3. | maksimalna temperatura + 450 °C
24.4. | dvije zone grijanja s prekidačem za svaku zonu
24.5. | snaga minimalna 200 W
25 | Grijač za tikvice 250 mL
25.1. | pletena košara za okrugle tikvice volumena 250 mL s metalnim kućištem i klemom za montažu na stativ
25.2. | ugrađeni regulator snage grijanja (analogni)
25.3. | maksimalna temperatura +450 °C
25.4. | dvije zone grijanja s prekidačem za svaku zonu
26. | Recirkulirajući uređaj za grijanje/hlađenje
26.1. | Volumen kupelji: 3 - 4 l
26.2. | Temperaturno područje rada: -25 do 150°C
26.3. | Stabilnost održavanja temperature: ±0,03 °C
26.4. | Temperaturna kontrola pomoću PID (eng. proportional–integral–derivative controller )
26.5. | Apsolutna temperaturna kalibracija u jednoj točci
26.6. | Kapacitet recirkulatorne pumpe: 15 l/min
26.7. | Snaga grijanja: 2 kW
26.8. | Snaga hlađenja: 20°C (0,31 kW), -20°C (0,11 kW)
26.9. | Rashladno sredstvo: freon free
26.10. | Klasa zaštite: IP 21 ili jednakovrijedno
26.11. | Priključak za vanjsku pumpu
26.12. | Odvod za pražnjenje spremnika
26.13. | USB sučelje ili jednakovrijedno
26.14. | Maksimalne dimenzije (ŠxDxV): 25x42x66 cm
26.15. | Maksimalna masa: 28 kg
26.16. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz
27. | Multivapor
27.1. | Mogućnost paralelnog uparavanja 12 uzoraka s 12 mjesta
27.2. | Stalak s 12 epruveta (12x30 mL) promjera 25 mm
27.3. | Vakuumski poklopac za epruvete promjera 25 mm
27.4. | Jednostavno povezivanje s rotavapor sistemom (hladilo, vakuum)
27.5. | Vakuumsko zatvaranje
27.6. | Visoka radna učinkovitost
27.7. | Prihvatni adapteri za svaki uzorak
27.8. | Brzina rotacije barem 0-485 rpm
27.9. | Ambijentalna temperatura +5 do 40 °C
27.10. | Kontrolirani temperaturni raspon od 20 do 95 °C
27.11. | Temperaturna točnost ± 3 °C
27.12. | Klasa zaštite IP 21 ili jednakovrijedno
27.13. | Dimenzije približno 270x400x400 mm
27.14. | Masa maksimalna: 22 kg
27.15. | Snaga minimalna 800 W
27.17. | Instalacija na mjestu isporuke
28. | UZV kupelj - veći
28.1. | Radni volumen ne manji od 9 l
28.2. | Ventil za pražnjenje kupelji
28.3. | Temperaturno područje rada: +30 °C do +80 °C
28.4. | Snaga grijanja: 400 W
28.5. | Snaga UZV izvora: 150 W
28.6. | Ultrazvučni generator: 37kHz
28.7. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz
28.8. | Materijal kupelji: nehrđajući čelik
28.9. | Odgovarajuća košara od nehrđajučeg čelika
28.10. | Odgovarajući plastični poklopac
29. | UZV kupelj - manji
29.1. | Minimalni radni volumen: 2,5 l.
29.2. | Ventil za pražnjenje kupelji
29.3. | Temperaturno područje rada: +30 °C do +80 °C
29.4. | Snaga grijanja: 200 W
29.5. | Snaga UZV izvora: 80 W
29.6. | Ultrazvučni generator: 37kHz,
29.7. | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz
29.10. | Materijal kupelji: nehrđajući čelik
29.11. | Odgovarajuća košara od nehrđajučeg čelika
29.12. | Odgovarajući plastični poklopac
30. | Centrifuga
30.01 | Maksimalna brzina 6500 okr./min
30.02 | Automatsko prepoznavanje rotora
30.03 | Rotor (njihajući (swing-out)) s minimalno 6 pozicija volumena 50mL konusnog dna
30.04 | Brzina rotora do 5000 okr./min
30.05 | Set adaptera za volumena 15mL konusne epruvete
30.06 | Programibilna mikroprocesorska kontrola sistema
30.07 | Digitalni zaslon s prikazom vremena, brzine/ RCF
30.08 | Čelična komora presvučena epoksi/poliester materijalom
30.09 | Sistem ventilacije
30.1 | Instalacija na mjestu isporuke
31. | Centrifuga
31.01 | Maksimalna brzina 4500 okr./min njihajući (swing-out) rotor /14500 rpm kutni rotor
31.02 | Relativna centrifugalna sila (RCF) minimalno 3000 g (njihajući (swing-out) rotor) i kutni rotor minimalno 17500 g
31.03 | Automatsko prepoznavanje rotora
31.04 | njihajući (swing-out) rotor s minimalno 4 pozicije volumena 200mL konusnog dna
31.05 | Kutni rotor 24x1,5-2 mL
31.06 | Set od 6 adaptera za volumena 15mL konusne epruvete
31.07 | Programibilna mikroprocesorska kontrola sistema
31.08 | Programibilno RCF i RPM
31.09 | Digitalni zaslon s prikazom vremena, brzine/ RCF, ubrzanja, usporenja
31.1 | Detekcija nepravilnosti rada, alarm
31.11 | Čelična komora presvučena epoksi/poliester materijalom
31.12 | Sistem ventilacije
31.13 | Instalacija na mjestu isporuke
32. | Protočni termostat
32.01 | Cirkulirajući termostat s hlađenjem, internom i eksternom cirkulacijom i zatvrenom inox kupelji
32.02 | Temperaturno područje rada: minimalno od -20oC do 130oC ili više
32.03 | Stabilnost: ±0,03oC
32.04 | Očitanje: 0,1 oC
32.05 | Digitalni prikaz temperature
32.06 | Snaga grijanja minimalno 2kW
32.07 | Snaga hlađenja (s etanolom) pri: +20oC:0,25kW ili manje, pri 0oC:0,20kW ili manje i pri -20oC:0,08kW ili manje
32.08 | Pumpa za cirkulaciju protoka minimalno 13 l/min i tlaka do maksimalno 0.4 bara
32.09 | Spoj za vanjsku cirkulaciju M16x1
32.1 | Dvije spojnice za vanjsku recirkualaciju
32.11 | Ispust na dnu kupelji
32.12 | Volumen punjenja minimalno 3L do maksimalno 4 L
32.13 | Hlađenje kompresora: zrak
32.14 | Sučelje: USB ili jednakovrijedno
32.15 | Instalacija na mjestu isporuke
33. | Centrifuga
33.01 | Maksimalna brzina 5000 okr./min
33.02 | Maksimalni kapacitet 12x15 mL
33.03 | Relativna centrifugalna sila (RCF) maksimalno 3000 g
33.04 | Programibilna mikroprocesorska kontrola sistema
33.05 | Njihajući (swing-out) rotor s minimalno 4 pozicije volumena 200mL konusnog dna
33.06 | Digitalni zaslon s prikazom vremena, brzine/ RCF
33.07 | Detekcija nepravilnosti rada, alarm
33.08 | Čelična komora presvučena epoksi/poliesterom
33.09 | Zaštita od predgrijavanja
33.1 | Brava na poklopcu
33.11 | Sistem ventilacije
34. | Vakuum uparivač
34.01 | Rotacijski vakuum uparivač sa vertikalnim kondenzatorom
34.02 | Odvojiva grijuća kupelj od nerđajućeg čelika: Volumena od 3-5 L; temp. raspon od sobne temp do max 200 º C preciznosti ± 1 º C ili bolje; snaga grijanja minimalno 1000 W
34.03 | Raspon brzine rotacije 20 - 300 rpm
34.04 | Rashladna površina kondenzatora do 1500 cm2
34.05 | Ručno kontrolirana vakum pumpa, membranska: vakuum do 10 mbar; kapacitet do 2,0 m3 /h
34.06 | Podizanje kondenzora motorom
34.07 | Tikvica volumena 500 mL
34.08 | Set crijeva za vakuum
34.09 | Set crijeva za vodu
34.1 | Električno napajanje: napon 220-240 V; frekvencija 50-60 Hz
34.12 | Instalacija na mjestu isporuke
35. | Vodena kupelj
35.01 | Volumen do 22 L, korisni volumen do 16 L
35.02 | Spremnik napravljen od nehrđajućeg čelika
35.03 | Temperaturno područje: sobna temperatura do + 99.9 oC ili šire.
35.04 | Temperaturna stabilnost: ± 0,2 oC ili bolje
35.05 | Programibilna PID mikroprocesorska kontrola temperature
35.06 | Timer od 1 min do 99,9 sati i hold pozicija
35.07 | Zvučni alarm javljanja završetka ciklusa
35.08 | Lako ispuštanje tekućine
35.09 | Napajanje 220 V, 50/60 HZ
35.1 | Snaga 1500 W ili više
36. | Pješčana kupelj
36.01 | Pješčana kupelj napravljena u cijelosti od nehrđajućeg čelika
36.02 | Radna temperatura do 500oC
36.03 | Temperaturna izolacija aparata keramička vlakna i ploče koje ne sadrže azbest
36.04 | Termokapilarna regulacija temperature
36.05 | Dimenzije radnog prostora kupelji : >=200 x 200 x 400 mm (širina x dubina x visina)
36.06 | Dvostruki sustav zaštite aparata : Termo osigurač na grijaču aparata i Prednaponska zaštita kompletnog aparata
36.07 | Snaga >=2000W
36.08 | Napajanje: 220/230 V – 50/60 Hz
37. | Grijuće ploče
37.01 | Indukcijske grijuće ploče
37.02 | Minimalna promjer ploče 140 mm
37.03 | Radna temperatura do 450 °C
38. | Grijače ploče (indukcijske)
38.01 | Grijače ploče (indukcijske) s mješanjem
38.02 | Ploča materijal staklo/keramika
38.03 | Minimalni promjer ploče 140 mm
38.04 | Radna temperatura do 350 °C
38.05 | Broj okretaja do 1300 rpm
38.06 | Minimalan volumen mješanja 10L
39. | Centrifuga
39.01 | Maksimalna brzina: njihajući (swing-out) rotor 4.100 rpm, kutnog rotor 14.000 rpm
39.02 | Maksimalna sila: njihajući (swing-out) rotor 3100 g / kutnog rotora 18500 g
39.03 | Maksimalni kapacitet: njihajući (swing-out) rotora 4 x 280 mL / kutnog rotora 6 x 100 mL
39.04 | Programabilna mikroprocesorska kontrola Sistema
39.05 | Mogućnost programiranja broja okretaja (rpm) i sile (Relativna centrifugalna sila (rcf))
39.06 | Digitalni display za broj programa, brzinu, vrijeme, silu te tempo ubrzavanja i usporavanja
39.07 | Ventilirajući sustav
39.08 | Indukcijski motor bez potreba za održavanjem
39.09 | Sigurnosne značajke: detekcija rotora izvan balansa, nemogućnost otvaranja poklopca centrifuge za vrijeme rada, nije moguće pokrenuti centrifugu ukoliko poklopac nije pravilno zatvoren, komora centrifuge sastoji se i od metalnog prstena koji štiti od izlijevanja, zaštita od pregrijavanja motora, zaštita od namještanja prevelike brzine, dijagnostički sustav
39.1 | Audiovizualni signal na kraju rada
39.11 | U paketu sa njihajući (swing-out) rotorom kapaciteta
39.12 | Komplet kiveta 4x100 mL
39.13 | Komplet adaptera za 2x15 mL
39.14 | Komplet adaptera za 1x50 mL
39.15 | Napajanje 220 V, 50/60 HZ
40. | Cirkulirajuća vodena kupelj s grijanjem i hlađenjem
40.01 | Cirkulirajuća vodena kupelj s grijanjem i hlađenjem izrađena od nehrđajućeg čelika
40.02 | Raspon temperature -25°C do 150°C ili šire
40.03 | Temperaturna stabilnost ±0.02°C
40.04 | Snaga zagrijavanja >=1 kW
40.05 | Snaga hlađenja >=0.3 kW (20°C), 0.15 kW (-10°C)
40.06 | Pumpa za cirkulaciju protoka minimalno 25 l/min i tlaka do 0.7 bara
40.07 | M16x1 priključak pumpe
40.08 | Volumen kupelji do 3l
40.09 | Zaslon u boji osjetljiv na dodir
40.1 | Mogućnost programiranja (minimalno 3 programa x 15 koraka)
40.11 | Kalibracija u 5 točaka
40.12 | Prikaz datuma, vremena, stvarne i zadane temperature
40.13 | Grafički prikaz temperature
40.14 | Mogućnost povezivanja preko RS232 i/ili RS485 i/ili USB ili jednakovrijedno
40.15 | Priključak na uređaju za dodatnu Pt100 sondu
40.16 | Pt100 sonda, debljine 8 mm, duljine 400 mm i kabel dužine minimalno 1,5 m.
40.17 | Zračno hlađenje uređaja.
41. | Pješčana kupelj
41.01 | Pješčana kupelj napravljena u cijelosti od nehrđajućeg čelika
41.02 | Radna temperatura do 500oC
41.03 | Temperaturna izolacija aparata keramička vlakna i ploče koje ne sadrže azbest
41.04 | Termokapilarna regulacija temperature
41.05 | Dimenzije radnog prostora kupelji : >=200 x 200 x 400 mm (širina x dubina x visina)
41.06 | Dvostruki sustav zaštite aparata : Termo osigurač na grijaču aparata i Prednaponska zaštita kompletnog aparata
41.07 | Aparat je na nogama koje su otporne na agresivne kiseline /atmosferu / visoku temperaturu
41.08 | Snaga / napon : >=2000W
41.09 | Napajanje: 220/230 V – 50/60 Hz
42. | Termostatska kupelj
42.01 | Cirkulirajuća kupelj s mogućnošću grijanja i hlađenja
42.02 | Volumen spremnika kupelji: od minimalno 3 do maksimalno 10 litara.
42.03 | Ugrađena pumpa koja omogućuje grijanje/hlađenje vanjskih reaktora koji se na uređaj spajaju preko silikonskih crijeva
42.04 | Temperaturno područje: minimalno od -10 oC do + 100 oC ili šire
42.05 | Temperaturna stabilnost: minimalno ± 0,2 oC
42.06 | Mogućnost programiranja grijanja/hlađenja određenom brzinom i režimom
42.07 | Displej s pregledom temperature
42.08 | Mogućnost povezivanja s računalom preko RS232 i/ili RS485 i/ili USB ili jednakovrijedno
43. | Ultrazvučna kupelj s mogućnošću grijanja
43.01 | Volumen spremnika od min. 1,2 litare do 3 litre
43.02 | Grijanje do min. 60 oC
43.03 | Zaštita od pregrijavanja
43.04 | Mogućnost kontinuiranog rada
43.05 | Ugrađeni tajmer za podešavanje vremena rada uređaja
44. | Termostatirana vodena kupelj
44.01 | Snaga minimalno 2000 W
44.02 | Vodilica za spuštanje
44.03 | Temperaturni raspon minimalno 5°C - 95 °C
44.04 | Točnost: ±0.1 °C
44.05 | Volumen unutarnjeg prostora 15L
44.06 | Materijal stijenki: staklo ili plastika (prozirno)
44.07 | Napajanje: 220-230V, 50/60 Hz
45. | Grijač s keramičkom pločom
45.01 | Ploča: staklokeramika
45.02 | Minimalne dimenzije ploče 17cmx17cm;
45.03 | Zagrijavanje ploče do najmanje 4500C
45.04 | Digitalni prikaz temperature
45.05 | Preciznost temperature minimalno ±3oC
45.06 | Napajanje: 220-230V, 50/60 Hz
46. | Inkubator
46.01 | Laboratorijski inkubator - termostat za inkubaciju BPK boca,
46.02 | Inkubator s prisilnom konvekcijom zraka
46.03 | volumena 30- 60L
46.04 | Unutrašnjost inkubatora od nehrđajućeg čelika
46.05 | mogućnošću podešavanje temperature minimalnom rasponu od 0-60 oC
46.06 | Temperaturna rezolucija ±0.1oC
46.07 | LCD grafički display
46.08 | Minimalno šest segmenata profila temperatura-vrijeme
46.09 | Kontrola brzine propuhivanja 10-100%
46.1 | Alarm za otvorna vrata
46.11 | Brava za zatvaranje vrata
46.12 | Opremljen digitalnim tajmerom s mogućnošću podešavanja vremena rada
47. | Kontaktni termometar
47.01 | Precizni digitalni termometar
47.02 | Datalogger s minimalno dva ulaza za Pt 100 sondu ili termoelementi K, J, L, N, R, S, T
47.03 | Interna memorija datalogger-a minimalno 6000 mjerenja
47.04 | Odabir mjerne jedinice oC ili oF
47.05 | Mjerno područje Pt-100 u rasponu od -200 do 850 oC
47.06 | Termoelementi minimalno u rasponu od -200 .. .+1500 °C
47.07 | Točnost temperature uz Pt-100 minimalno ±0,05 oC
47.08 | Sučelje: USB ili jednakovrijedno
47.09 | Pt 100 sonda
48. | Digitalni termometri
48.01 | Termopar mjerač
48.02 | Temperaturno područje od -50 do 1000°C ili više
48.03 | Napajanje uređaja na baterije
48.04 | Digitalni dispey s min 4 znamenke
48.05 | Točnost ±3°
48.06 | Termometar treba imati ubadajuću Pt sondu s kablom minimalne dužine 1 m
49. | Vodena kupelj s trešnjom
49.01 | Vodena kupelj s trešnjom kapaciteta minimalno 19L
49.02 | Regulacija temperature i brzine trešnje
49.03 | Očitanje temperature 0.1°C
49.04 | Preciznost kontrole temperature min ±0.2°C
49.05 | Radna temperatura minimalno od +20 do +80°C
49.06 | Frekvencija trešnje minimalno od 20 do 250 o/min
49.07 | Poklopac od pleksiglasa
49.08 | Posuda od nehrđajućeg čelika
49.09 | Nastavak držač/polica za 12 tikvica od 50 mL
49.1 | Nastavak držač/polica za 12 tikvica od 100 mL
49.11 | Nastavak držač/polica za 6 tikvice od 250 mL
49.12 | Nastavak držač/polica za tikvice od 500 mL
49.13 | Ukoliko izvedba uređaja zahtjeva uključiti i perforiranu ploču za kopče tikvica
49.15 | Instalacija na mjestu isporuke
50. | Centrifuga
50.01 | Maksimalna brzina 4000 okr./min njihajući (swing-out) rotor
50.02 | Relativna centrifugalna sila (RCF) maksimalno do 3000 g (njihajući (swing-out) rotor)
50.03 | Njihajući (swing-out) rotor s minimalno 4 pozicije volumena 100mL konusnog dna
50.04 | Set od 4 adaptera za volumen 15mL konusne epruvete
50.05 | Programibilna mikroprocesorska kontrola sistema
50.06 | Detekcija nepravilnosti rada, alarm
50.07 | Čelična komora presvučena epoksi/poliester materijalom
50.08 | Sistem ventilacije
51. | Vodena kupelj s trešnjom
51.01 | Volumen spremnika maksimalno 30 litara,
51.02 | Radna temperatura minimalno u rasponu od 5°C – 90°C,
51.03 | Brzina vibriranja između 20 – 250 RPM,
51.04 | Programabilni mikroprocesorski sustav kontrole brzine vibriranja
51.05 | Spremnik od nehrđajućeg čelika
51.06 | Odgoda starta
51.07 | LED zaslon
52. | Grijuće ploče s miješanjem
52.01 | Grijače ploče (indukcijske) s mješanjem
52.02 | Ploča materijal staklo/keramika
52.03 | Minimalna promjer ploče 140 mm
52.04 | Radna temperatura do 350 °C
52.05 | Broj okretaja do 1300 rpm
52.06 | Minimalan volumen mješanja 10L
53. | Termostat
53.01 | Raspon djelovanja: od +15,0 do +35,0 °C
53.02 | Točnost: ± 0,2 °C
53.03 | Snaga do max 1000 W
53.04 | Dimenzije 120 x 60 x 50mm
54. | Protočno hladilo
54.01 | Liebigovo hladilo
54.02 | Borosilikatno staklo
54.03 | Duljina hladila minimalno 250 mm
54.04 | Polipropilenski navoji za spajanje crijeva za hlađenje
55. | Ceran ploče
55.01 | Ceran ploče za zagrijavanje preko plamenika
55.02 | Dimenzije minimalno 155x155 mm
56. | Rotacijski vakuum uparivač (komplet)
56.01 | Rotacijski vakuum uparivač sa vertikalnim kondenzatorom
56.02 | Odvojiva grijača kupelj od nerđajućeg čelika: volumena u rasponu od 3-5 L; temp. raspon od sobne temp do max 200 º C preciznosti ± 1 º C ; snaga grijanja minimalno 1000 W
56.03 | Raspon brzine rotacije 20 - max 300 rpm
56.04 | Rashladna površina kondenzatora do max 1500 cm2
56.05 | Ručno kontrolirana vakum pumpa, membranska. Vakuum do 10 mbar; kapacitet do 2,0 m3 /h
56.06 | Električno napajanje: napon 220-240 V; frekvencija 50-60 Hz
56.07 | Set crijeva za vakuum
56.08 | Set crijeva za vodu
56.09 | Instalacija na mjestu isporuke
57. | Treskalica (ravna ploha)
57.01 | Tip: orbitalni
57.02 | Kapacitet: max 2,0 kg
57.03 | Brzina vrtnje: max 800 rpm
57.04 | Elektroničko podešavanje brzine (rpm) i vremena-timer (min)
57.05 | LCD displej: brzina i vrijeme (timer)
57.06 | Univerzalna adhezivna podloga
57.07 | Odgvarajuća ravna ploha s utorima za montažu nosača Erlenmayerica
57.08 | Minimalno 4 nosača za Erlenmayericu volumena 50 mL
57.09 | Minimalno 4 nosača za Erlenmayericu volumena 100 mL
57.1 | Minimalno 4 nosača za Erlenmayericu volumena 250 mL
57.12 | Instalacija na mjestu isporuke
58. | Vodena kupelj
58.01 | Temperaturni raspon od sobne temp. do max 200 oC;
58.02 | podešavanje temperature putem digitalnog zaslona (LCD) s točnošću +/- 2 oC
58.03 | Snaga grijanja do 1300 W
58.04 | Volumen do max 6 L
58.05 | Materijal u kontaktu s medijem: nerđajući čelik
59. | Centrifuga
59.01 | Centrifuga bez rotora:
59.02 | Broj okretaja u minuti u rasponu do 15000 okr./min
59.03 | Maksimalna centrifugalna sila 22000g
59.04 | Maksimalni kapacitet: 4x100 mL
59.05 | Mikroprocesorska kontrola funkcije poklopca, vremena i brzine
59.06 | Motor bez četkica – maintenance free
59.07 | Sučelje RS-232 i/ili USB ili jednakovrijedno
59.08 | Napon: 230V/50Hz
59.09 | Rotor njihajući (swing out) s četiri nosača volumena minimalno 100 mL
59.1 | Uložak za epruvete maksimalnog volumena 100 mL, 4 kom.
59.11 | Staklene epruvete (okruglo dno) volumena 80 mL, 10 kom.
59.12 | Posuda rotora s poklopcem za odgovarajući rotor
59.13 | Ventilirajući sustav
59.14 | Indukcijski motor bez potreba za održavanjem
59.15 | Sigurnosne značajke: detekcija rotora izvan balansa, nemogućnost otvaranja poklopca centrifuge za vrijeme rada, nije moguće pokrenuti centrifugu ukoliko poklopac nije pravilno zatvoren, komora centrifuge sastoji se i od metalnog prstena koji štiti od izlijevanja, zaštita od pregrijavanja motora, zaštita od namještanja prevelike brzine, dijagnostički sustav
59.16 | Audiovizualni signal na kraju rada
59.17 | Instalacija na mjestu isporuke
60. | Ultrazvučna kupelj
60.01 | Ultrazvučna kupelj s grijanjem
60.02 | Volumen kupelji do 6 L
60.03 | Grijanje: 20-80 ºC; točnost: ±3,5 ºC
60.04 | Vrijeme rada: 1-30 minuta i neprekidno
60.05 | Mogućnost programiranja jednog programa
60.06 | Poklopac za kupelj
60.07 | Košara za kupelj od čelika
61. | Kalota
61.01 | Pletena košara za okrugle tikvice s metalnim kućištem
61.02 | Volumen 1000 mL
61.03 | Ugrađen analogni regulator snage grijanja
61.04 | Maksimalna temperatura: 450 ºC
62. | Infracrveni termometar
62.01 | Infracrveni digitalni termometar s optikom 50:1
62.02 | Mjerno područje: -50 do 650 ºC,
62.03 | Rezolucija 0,1 ºC
62.04 | Akustični i optički alarm pri prekoračenju granične vrijednosti
63. | Termometar
63.01 | Termometar alkoholni
63.02 | Mjerno područje: od -10ºC do 250 ºC
63.03 | Očitanje 1 ºC
63.04 | Duljina termometra do 300 mm
64. | Termostat
64.01 | Termostat s mogućnosti vanjske recirkulacije
64.02 | Radna temperatura maksimalno do 200 oC
64.03 | Temperaturna stabilnost ± 0.01 oC
64.04 | Snaga min 2,60 kW
64.05 | Volumen kupelji u rasponu od 16 do 25 L
64.06 | Korisna dubina kupelji min. 180 mm
64.07 | Maks. tlak pumpe 0,55 bar
64.08 | Maks. protok pumpe 22 L/min
64.09 | Mogućnost povezivanja s računalom preko USB i/ili RS232 ili jednakovrijedno
64.11 | Instalacija na mjestu isporuke
65. | Pješčana kupelj
65.01 | Pješčana kupelj napravljena u cijelosti od nehrđajućeg čelika
65.02 | Radna temperatura do 500oC
65.03 | Temperaturna izolacija aparata keramička vlakna i ploče koje ne sadrže azbest
65.04 | Termokapilarna regulacija temperature
65.05 | Dimenzije radnog prostora kupelji : >=200 x 200 x 400 mm (širina x dubina x visina)
65.06 | Dvostruki sustav zaštite aparata : Termo osigurač na grijaču aparata i Prednaponska zaštita kompletnog aparata
65.07 | Snaga / napon : >=2000W
65.08 | Napajanje: 220/230 V – 50/60 Hz
66. | Infracrveni termometar
66.01 | Infracrveni digitalni termometar s optikom 50:1
66.02 | Mjerno područje: -50 do 650 ºC
66.03 | Rezolucija 0,1 ºC
66.04 | Zvučni i optički alarm pri prekoračenju granične vrijednosti
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.