## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 9: Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju cementnih mortova
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Sustav za testiranje mehaničkih svojstva mortova
1.01 | Automatizirana hidraulička preša za ispitivanje tlačne i savojne čvrstoće u potpunosti prema EN 196-1, EN ISO 679, BS, ASTM, DIN ili jednakovrijedno
1.02 | Ispitivanje u dvije odvojene komore za ispitivanje u zatvorenom sigurnosnom kučištu od pleksiglasa
1.03 | Uređaj ima dva mjerna područja 300 kN i 15 kN
1.04 | Ispitivanje za savojnu čvrstoću na prizmatičnim uzorcima dimenzije 40x40x160 mm
1.05 | Ispitivanje za tlačnu čvrstoću provodi se na prizmama od 40 do 100mm, maksimalne visine 180 mm (mjerno područje 0-300 kN)
1.06 | Ispitivanja u komori 0-15 kN primjenjuje se za vrlo precizna ispitivanja malih sila u obje pozicije; tlačna i savojna čvrstoća, gdje je maksimalni vertikalni svjetli otvor 189 mm a hod traverse 35 mm
1.07 | Upravljanje okvirom je potpuno automatizirano i vrši se vanjskom upravljačkom jedinicom na konzoli sa ugrađenim 8 kanalnim mikroprocesorom (grafički i analitički), uz mogućnost transfera putem USB porta na računalo. Funkcijski pregled naredbi izvodi se preko zaslona osjetljivim na dodir, s mogućnosti spajanja na internet preko LAN mreže.
1.08 | Ostale karakteristike upravljačke jedinice su: ugrađena memorijska kartica, USB port ili jednakovrijedno, minimalno 8 kanala mora biti spremno preuzeti signale izmjerenih sila, pomaka, deformacije i temperature
1.09 | Kalibracijska točnost mjernih ćelija je razred ispitnog uređaja 1, počevši od 1/10 pune skale sila u oba mjerna područja
1.1 | Napajanje od 220-240 V/ 50 Hz, snage >=750 W
1.11 | Minimalna težina uređaja 380 kg
1.12 | Uređaj je potrebno isporučiti sa izjavom o sukladnosti i tvorničkim kalibracijskim certifikatom za oba mjerna područja
1.13 | Uz uređaj je potrebno isporučiti za automatiziranu hidrauličku prešu za ispitivanje tlačne i savojne čvrstoće:
1.14 | a/ Cjelokupan set opreme sa senzorom za ispitivanje modula elastičnosti i omogućava automatsku kontrolu prirasta sile kada je naprezanje u opadanju. Oprema treba biti potpunosti u skladu s normom EN 13412 ili jednakovrijedno.
1.15 | b/ Elektronski univerzalni ekstenzometar/kompresometar za prizme i cilindre u kompletu sa tri defometra za uzorke do minimalne visine od 130 mm. Šablona za kalibraciju duljine baze ekstenzometra i njihovim umjeravanjem (certifikat o umjeravanju).
1.16 | c/ Programska podrška za ispitivanje modula elastičnosti uzoraka prizmi i cilindara, kao i rukovanje uređajem i vođenje ispitivanja putem računala.
1.17 | d/ Programska podrška za tlačno i savojno ispitivanje uzoraka prizmi i cilindara, kao i rukovanje uređajem i vođenje ispitivanja putem računala.
1.18 | e/ Adapter za ispitivanje tlačne čvrstoće prizma morta dimenzija 40x40x160 mm, prema normi EN 196-1 ili jednakovrijedno. Ulaže se u svijetli otvor pritisni ploča izrađen od visokokvalitetnog čelika minimalne tvrdoće 60HRC. Težina adaptera veća od 10 kg.
1.19 | f/ Adapter za ispitivanje savojne čvrstoće prizma morta dimenzija 40x40x160 mm, prema normi EN 196-1 i EN 1015-11 ili jednakovrijedno. Ulaže se u svijetli otvor pritisni ploča izrađen od visokokvalitetnog čelika minimalne tvrdoće 60HRC. Razmak između donjih ispitnih valjaka je 100 mm, a jedan od njih je sa kuglastim osloncem. Težina adaptera veća od 9 kg.
1.2 | Instalacija na mjestu isporuke
1.21 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
2. | Kalorimetar za određivanje topline hidratacije
2.01 | Kalorimetar za mjerenje topline hidratacije cementa u drvenom okviru s Dewar tikvicom, mješačem i staklenim punjačem. Sve prema EN 196-8 i ASTM C186 ili jednakovrijedno
2.02 | Napajanje mješača 220 V/50Hz, snaga 150 W
2.03 | Digitalni termometar rezolucije 0,001 oC, interna memorija minimanlno 10000 mjerenja
2.04 | Značajke termometra:
2.05 | digitalni pokaznik, funkcije print i memoriranje, razlika temperature delta T, alarm funkcija kod graničnih vrijednosti.
2.06 | Napajanje baterijama
2.07 | Tvornički certifikat o umjerenosti termometra
2.08 | Propeler za miješanje mješačem kalorimetra prema EN 196-8 ili jednakovrijedno
2.09 | Isporučeno sa izjavom o sukladnosti
2.1 | Instalacija na mjestu isporuke
2.11 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
3. | Ultrazvučni uređaj za nedestruktivno određivanje Dinamičkog modula elastičnosti
3.01 | Ultrazvučni uređaj za ispitivanje diskontinuiteta, modula, vođen mikroprocesorom i upravljan zaslonom osjetljivim na dodir
3.02 | Uređaj mora imati minimalno 64 Mb memorije ili bolje
3.03 | Slot za SD karticu, vanjske priključke USB i/ili RS232 i/ili RS 485 ili jedankovrijedno
3.04 | Vrijeme mjerenje od 0 do 9999,9 ms
3.05 | Rezolucija 0,1 ms ili bolje
3.06 | Isporuka s mjernom sondom /primatelj-davatelj/ 55 kHz
3.07 | Duljina kablova sonde 1,5 m
3.08 | Kalibracijski standard za uređaj
3.09 | Kabel za prijenos podataka
3.1 | Kontaktni medij volumena od 150 mL
3.11 | Napajanje preko Li-ionske baterije
3.12 | Vanjsko napajanje 230V/24V i punjač baterija
3.13 | Plastični kofer za prijenos uređaj i zaštitu od udaraca
3.14 | Oprema za ultrazvučni uređaj za ispitivanje diskontinuiteta, modula:
3.15 | a. priključiva mjerna sonda /primatelj-davatelj/ nominalne frekvencije 24 kHz, za materijale niže gustoće
3.16 | b. priključiva mjerna sonda /primatelj-davatelj/ nominalne frekfencije 150 kHz, za materijale vrlo visoke gustoće
3.17 | Set kablova za spajanje (ispitivanje) kod objekata većih dimenzija. Duljina svakog 10 metara
3.18 | Instalacija na mjestu isporuke
4. | Miješalica za pripravu mortova
4.01 | Laboratorijska mješalica za pripravu cementnog morta i pasta prema EN 196-1, 196-3, 413, 459-2, 480-1 ili jednakovrijedno
4.02 | Automatsko upravljanje sa postavljenim brzinama rotacione i planetarne vrtnje
4.03 | Dozator mora puniti posudu u vremenu 30 sekundi
4.04 | Isporučeno sa zaštitnim vratima i sigurnosnim mikroprekidačem na vratima
4.05 | Dimenzije uređaja minimalno 320x420x650 mm i težina veće od 40 kg
4.06 | Mješalica isporučena kompletno sa prihvatom za mješač, čeličnom posudom volumena 4,7 litara
4.07 | Čelični mješač sa spojnicom za instalaciju na osovinu laboratorijske mješalice
4.08 | Isporučeno s izjavom o sukladnosti
4.09 | Instalacija na mjestu isporuke
5. | Aparatura za mjerenje prionjivosti na podlogu. pull-off test
5.01 | Digitalni uređaj za mjerenje adhezije- vlačne čvrstoće (pull off test) prema EN ISO 1542; EN 13678-2, ISO 4624, ASTM D4541 ili jednakovrijedno
5.02 | Mehaničko ispitivanje navedenih karakteristika građevinskih materijala provodi se odabirom funkcije na zaslonu osjetljivom na dodir, te izravnim očitavanjem čvrstoće u MPa (N/mm2)
5.03 | Napajanje uređaja preko adaptera iz mreže 230V, 50/60 Hz i na Li-ionske baterije
5.04 | Uređaj opremljen s automatskim dinamometrom za ispitivanje čvrstoće sloma betona, cementnih mortova, ljepila u mjernom području od 0,1 do 3,8 MPa (N/mm2) za mjerne cilindre promjera 50 mm
5.05 | Dinamometar mora imati minimalnu rezoluciju 0,01 MPa i točnost očitanja +/- 1% pune skale
5.06 | Uređaj treba omogućavati mjerenje adhezije, čvrstoće sloma prema EN ISO 1542; EN 13678-2, ISO 4624, ASTM D4541 ili jednakovrijedno
5.07 | Interna memorija uređaja pohranjuje maksimalnu silu, odnos sile i površine ispitivanja, trajanje ispitivanja, dimenzije ispitnih cilindara do maksimalno 100000 mjerenja podijeljenih po 100 odvojenih datoteka (s grafičkim i analitičkim prikazom)
5.08 | Mehanička ispitivanja materijala s cilindrima promjera 50 mm (mortovi, ljepila)
5.09 | Uređaj treba imati mogućnost prebacivanja podataka putem Wi-Fi i/ili Bluetooth aplikacijama i/ili USB kablom ili jednakovrijedno
5.1 | Dva standardna seta od 12 komada Ispitnih cilindara promjera 50 mm
5.11 | Epoksi ljepilo volumena 30 mL sve u plastičnom koferu
5.12 | Čelična kruna promjera 50mm za obradu mjesta lijepljenja ispitnih cilindara
5.13 | Instalacija na mjestu isporuke
6. | Vlažna komora za njegovanje mortova
6.01 | Vlažna komora za njegu uzoraka morta, betona, minimalnih unutrašnjih dimenzija 620x440x400 mm prema EN 196-1 ili jedankovrijedno
6.02 | Temperatura podesiva od sobne do +70 ° C
6.03 | Točnosti ± 0,5 ° C i područja vlažnosti od 90% RH do točke zasićenja
6.04 | Sa termokontrolerom i dvije podešavajuće police
6.05 | Izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika težina >= 50 kg
6.06 | Napajanje strujom 220V/50Hz
6.07 | Snage 1000W ili bolje
6.08 | Uređaj mora imati dvoja vrata od kojih su unutarnja inspekcijska, staklena vrata
6.09 | Isporučeno s izjavom o sukladnosti
6.1 | Instalacija na mjestu isporuke
7. | Potresni stol za pripravu mortova
7.01 | Vibro stol za vibriranje trodjelnih kalupa morta dimenzija 40x40x160 mm
7.02 | Mogućnosti automatskog postavljanja kod rotiranja osovine 60 okr/min. i podešavajućom visinom padanja /15 mm/. Prema EN 196-1, EN ISO 679 ili jednakovrijedno
7.03 | Odvojena naprava za upravljanje; praćenje broja okretaja, stop/start prekidač
7.04 | Napajanje 230 V/50Hz
7.05 | Snaga 500 W ili bolje
7.06 | Dimenzije minimalne 1000x380x420 mm
7.07 | Težine >= 60 kg
7.08 | Isporučeno sa izjavom o sukladnosti
7.09 | Instalacija na mjestu isporuke
8. | Vodena kupelj za njegovanje mortova
8.01 | Digitalizirana vodena kupelj za njegovanje cementnih mortova, podesive temperature termokontrolerom od sobne temperature do +60° C
8.02 | točnost od +/-0,4° C na 20° C
8.03 | Uređaj mora imati ugrađen dvostruki sigurnosni termostat višeg termičkog praga, kako bi osigurao sigurne radne uvjete
8.04 | Materijal termostata mora biti otporan na lužnati medij
8.05 | Kapaciteta kupelji 40 lit
8.06 | Težina praznog termostata veća od 25 kg
8.07 | Minimalna unutrašnja dimenzija termostata 510x350x230 mm
8.08 | Isporučeno sa izjavom o sukladnosti
8.09 | Instalacija na mjestu isporuke
9. | Vaga za mjerenje specifične gustoće mortova
9.01 | Digitalna vaga za mjerenje specifične gustoće mortova
9.02 | Maksimalnog opterećenja 6000 grama
9.03 | Točnosti očitanja 0,1 gr
9.04 | Vaga uključuje i stabilni čelični stol
9.05 | Plastične posude za mjerenje dimenzija 370x370x330 mm
9.06 | Cilindrične košare promjera 200 mm i visine 200 mm s otvorom mrežice minimalno 3 mm
9.07 | Isporučeno sa izjavom o sukladnosti prema EN normi
9.08 | Instalacija na mjestu isporuke
10. | Devarova posuda za reaktivnost vapna
10.01 | Devarova posuda za reaktivnost vapna volumena 1l promjera posude 10 cm
11. | Kalupi za pripravu mortnih prizmi (4x4x16 cm)
11.01 | Čelični, trodijelni kalup za prizmice morta dimenzija 40x40x160mm, prema EN196-1 i EN ISO 679 ili jednakovrijedno
11.02 | garantirane težine od 8560 gr
11.03 | Izrađeno od visokokvalitetnog čelika unutrašnjih stjenki tvrdoće preko 200 HV
11.04 | Isporučeno sa izjavom o sukladnosti
11.05 | Instalacija na mjestu isporuke
12. | Slana komora za ciklička korozijska ispitivanja
12.01 | Radni volumen komore: 450 litara
12.02 | Ispitivanja metodom slane magle i metodom prskanja slanom vodom prema normi ASTM B117 i ISO 11997-1 ili jednakovrijedno
12.03 | Kalibracijski tvornički certifikat
12.04 | Mogućnost grijanja komore od sobne temperature do +60 oC
12.05 | Ispitivanja pri visokom postotku vlažnosti (98%) pri stalnoj temperaturi ili temperaturnim ciklusima
12.06 | Mogućnost upuhivanja zraka u komoru
12.07 | Konstrukcija komore otporna na povišene temperature i vlagu
12.08 | Ergonomski dizajnirana upravljačka ploča s osvijetljenim displejom i pokazateljem ispitivanja te digitalnim prikazom temperature i relativne vlažnosti
12.09 | Spremnik otopine soli
12.1 | Standardne pokretne stalke za uzorke
12.11 | Kompresor (ukoliko nije ugrađen u komoru)
12.12 | Drenažne ventile i odzračnice u atmosferu
12.13 | 25 kg soli za ispitivanje u skladu s ASTM B117/ISO9227 ili jednakovrijedno
12.14 | Instalacija na mjestu isporuke
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.